## Plan1
Data da ação | Estação | Parâmetro | Evento | Causa da Falha/evento e histórico via relatório de manutenção | Causa da Falha/evento e histórico via análise de dados de gráficos
2020-11-03 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos dados de turbidez | Período chuvoso. Dados de turbidez apresentam elevação em decorrência de incidência de chuva. Foi realizada análise comparativa de dados com estação RDO-03 que fica localizada a jusante da RDO-02 e o comportamento dos dados de turbidez foi similar indicando a confiabilidade doa dados.
2020-11-03 | RDO 03 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em menos 5 cm, devido à discrepância encontrada entre régua linimétrica e dados reportados na PCD.
2020-11-04 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez | Dia 30/10 chegou a reportar 976 NTU, mas foi normalizando nas leituras subsequentes. No momento havia registros de precipitação na estação.
2020-11-04 | RCA 02 | Turbidez | Elevação da turbidez | A turbidez reportou seu valor máximo de 755 NTU no dia 31/10 as 01:00 hs. No mesmo horário tiveram registros de chuvas no local e na estação a montante RCA-01. Valor este que veio a normalizar nas transmissões subsequentes.
2020-11-04 | RCA 02 | Nível de água | Ajuste de off set | Realizado o ajuste de offset de -10 cm no nível, devido a discrepância encontrada entre o valor indicado na régua limnímetrica e o indicado na PCD.
2020-11-04 | RGN 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | No dia 28/10 as 11:00 a Turbidez chegou a 958 NTU vindo a cair os valores nas transmissões subsequentes. Foi registrado muitas precipitação na região no período analisado.
2020-11-04 | RGN 06 | Turbidez | Elevação da turbidez | Turbidez reportou 686 NTU no dia 30/10 as 11:00 hs e veio normalizando nas transmissões subsequentes. Ocorreram alguns registros de precipitação na montante da estação. A RGN 01 reportou 47 mm de chuva no período.
2020-11-05 | RDO 04 | Turbidez | Elevação de turbidez | No dia 01/11 as 15:00 hs turbidez reportou valor de 736 NTU. Valors reportados elevados devido a fortes chuvas na montante da estação e na própria estação. A estação reportou 98 mm de precipitação na semana analisada.
2020-11-09 | RDO 15 | Lógica | Atualização do dataloger | Limpeza e verificação do pluviômetro com DVP e constatado a confiabilidade dos dados reportados, limpeza do painel solar e Termohigrômetro, análise de comportamento dos dados reportados, coleta de dados da pcd e verificação da tensão da bateria, verificação do Termohigrômetro x PTU e constatado a confiabilidade dos dados reportados, atualização da programação do logger versão 06out2020 e teste de comunicação via terminal emulador após a intervenção com êxito.
2020-11-11 | RDO 02 | Turbidez | Resultado inconsistente | Foi identificado um valor inconsistentes de turbidez na transmissão das 23h00 do dia 08/11, valor reportado se elevou nesta transmissão sem que o mesmo registro ocorresse na estação a montante UMR-01. Valor reportado pode ter ocorrido por alguma condição da barragem ou interferência momentânea no campo de atuação do sensor, o mesmo se normalizou na leitura subsequente.
2020-11-12 | RDO 03 | Turbidez | Pico isolado de turbidez | Pico isolado de 410 NTU dia 07/11. Provavelmente algum material no campo de atuação do sensor no momento da leitura
2020-11-13 | RCA 02 | Nível de água | Falha na tansmissão e decaimento de dados | Coletadas strings na PCD, realizada análise comportamental dos dados reportados no período de 04/11/20 a 13/11/20. Foi identificado comportamento irregular com os dados de nível, valores reportados apresentaram um constante decaimento a partir do dia 04/11 atingindo valores negativos no dia 09/11 e 10/11. | Foi observado elevação de Turbidez a partir do dia 12/11/20. Fato este provocado provavelmente por decorrência das chuvas na região
2020-11-13 | RCA 02 | Nível de água | Ajuste de off set | Em campo realizamos a verificação dos dados de nível em tempo real identificando discrepância de 14 cm entre régua linimétrica e valor reportado pelo sensor. Erro na leitura ocorreu por perda de ajuste do sensor de pressão absoluta da sonda Exo2. Foi realizada calibração do sensor e ajuste de offset de nível em mais 14 cm.
2020-11-13 | RGN 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | Foi identificado aumento de turbidez a partir do dia 11/11/020 em decorrência de grande incidência de chuva na região.
2020-11-13 | RGN 06 | Turbidez | Elevação da turbidez | Foi identificado registro de aumento de turbidez a partir do dia 11/11, elevação ocorreu devido a grande incidência de chuva na região. A partir das 18h00 do dia 12/11 Foi identificada uma queda significativa nos valores de turbidez no intervalo de uma transmissão com os valores se mantendo de forma estável nas transmissões subsequentes, essa condição ocorreu devido a um bug com sensor de turbidez
2020-11-13 | RGN 08 | Precipitação | Elevação de dados de precipitação | Período sobre incidência de chuva na região. Registro de 34,20 mm de chuva no dia 12/11/020.
2020-11-13 | RGN 08 | Turbidez | Elevação de dados de turbidez | Foi identificado aumento de turbidez a partir do dia 11/11 em decorrência de grande incidência de chuva na região em análise comparativa com a estação a jusante RCA-02 foi identificado o mesmo comportamento dos dados.
2020-11-14 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez | Identificado registro de aumento de turbidez a partir do dia 12/11/20. Elevação ocorreu, devido a grande incidência de chuva na região. Realizada limpeza e verificação da sonda Exo1, sensor de turbidez foi aprovado. Realizado teste de transmissão via recepção DualBASE, dados das 09h30 reportados com êxito.
2020-11-16 | RDO 03 | Turbidez | Elevação de valores de turbidez | Foi identificado aumento de turbidez a partir do dia 13/11, valores se elevaram em decorrência de incidência de chuva na região
2020-11-16 | RDO 03 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em menos 13 cm devido a discrepância encontrada entre o valor reportado na PCD e o valor indicado na régua linimétrica.
2020-11-16 | RDO 15 | Nível de água | Ausência de dados de 10/11 até 16/11 | No dia 10/11/2020 as 21:00 hs o sensor de nível parou de reportar os dados até o dia 16/11/2020 as 13:00 hs. Observamos que o cabo do sensor radar estava rompido. Realizamos a emenda do cabo e logo após o teste de comunicação via terminal emulador após a intervenção com êxito. Após a manutenção corretiva os dados de nível do Rio foram reportados com confiabilidade.
2020-11-16 | RDO 16 | Turbidez | Dados suspeitos | No dia 13/11 as 10:00 hs Turbidez reportou 1481 NTU, porém veio a normalizar nas transmissões subsequentes. Provavelmente algum material entrou no Campo de atuação do sensor no momento da leitura. Não foi possível o acesso ao equipamento, devido a maré estar seca.
2020-11-17 | RDO 01 | Nível de água | Falha na transmissão de dados. | Foram identificadas lacunas nas transmissões de nível do dia 13/11 às 01h00 e 08h00 e também comportamento inconsistente com os dados de qualidade da água chegando a gerar alertas de alta turbidez e baixo oxigênio dissolvido. Foi verificado em campo que estes valores se alteraram devido a um grande acúmulo de sendimentos no copo de proteção da sonda Exo2, foi inspecionada também a tubulação de acondicionamento da sonda e identificado que sua parte vazada estava novamente encoberta pelo material de fundo do rio, condição que acarretou as alterações nos dados e as lacunas na transmissão de nível. A estação ficou sem transmitir nos horários das 10h00 e 11h00 do dia 17/11 devido as modificações estruturais. Realizado teste de transmissão ao término da manutenção, dados das 15h00 reportados com êxito.
2020-11-17 | RDO 01 | Turbidez | Alertas de turbidez elevada | Foram identificadas lacunas nas transmissões de nível do dia 13/11 às 01h00 e 08h00 e também comportamento inconsistente com os dados de qualidade da água chegando a gerar alertas de alta turbidez e baixo oxigênio dissolvido. Foi verificado em campo que estes valores se alteraram devido a um grande acúmulo de sendimentos no copo de proteção da sonda Exo2, foi inspecionada também a tubulação de acondicionamento da sonda e identificado que sua parte vazada estava novamente encoberta pelo material de fundo do rio, condição que acarretou as alterações nos dados e as lacunas na transmissão de nível. A estação ficou sem transmitir nos horários das 10h00 e 11h00 do dia 17/11 devido as modificações estruturais. Realizado teste de transmissão ao término da manutenção, dados das 15h00 reportados com êxito.
2020-11-17 | RDO 01 | Oxigênio dissolvido | Alertas de Oxigênio dissolvido baixo | Foram identificadas lacunas nas transmissões de nível do dia 13/11 às 01h00 e 08h00 e também comportamento inconsistente com os dados de qualidade da água chegando a gerar alertas de alta turbidez e baixo oxigênio dissolvido. Foi verificado em campo que estes valores se alteraram devido a um grande acúmulo de sendimentos no copo de proteção da sonda Exo2, foi inspecionada também a tubulação de acondicionamento da sonda e identificado que sua parte vazada estava novamente encoberta pelo material de fundo do rio, condição que acarretou as alterações nos dados e as lacunas na transmissão de nível. A estação ficou sem transmitir nos horários das 10h00 e 11h00 do dia 17/11 devido as modificações estruturais. Realizado teste de transmissão ao término da manutenção, dados das 15h00 reportados com êxito.
2020-11-18 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez | Foi identificada elevação de turbidez a partir do dia 17/11, valores se elevaram devido a incidência de chuva na região.
2020-11-18 | RCA 02 | Turbidez | Elevação da turbidez | Realizada análise comportamental de dados transmitidos no período de 13/11/020 a 18/11/020. Foi identificado registro de elevação de turbidez, devido a grande incidência de chuva na região
2020-11-18 | RCA 02 | Nível de água | Ajuste de off set | Realizado ajuste de offset de nível em +10 cm devido a discrepância encontrada entre valor indicado na PCD e valor indicado na régua linimétrica. A necessidade de ajuste de offset de nível e recorrente na estação e visando sanar este erro de leitura será programada a instalação de um sensor de nível a parte, retirando este parâmetro da sonda Exo2.
2020-11-18 | RGN 01 | Turbidez | Elevação/oscilação da turbidez | Elevação e oscilação do parâmetro de turbidez ocorreu, devido ao período chuvoso
2020-11-18 | RGN 06 | Turbidez | Sem transmissão de dados de turbidez | Estação sem transmitir dados de turbidez desde o dia 13/11/020. Foi realizada a solicitação de uma Sonda Exo1 para instalação no local e assim que o equipamento for recebido será realizada sua instalação
2020-11-18 | RGN 06 | Temperatura | Falhas na transmissão de dados | Foi identificado registro de constante falhas na transmissão de dados de temperatura e umidade do ar. Realizamos teste na PCD e identificamos que falhas ocorreram por interferência do sensor de turbidez OBS500, os dois equipamentos são interligados na mesma porta de comunicação do Datalogger e mesmo com endereçamento diferente o OBS500 e desativado da configuração da estação o OBS500 apresentava interferência em algumas leituras do termohigrômetro, provocando falha na transmissão do dado. Para sanar está este problema foi desconectado o sensor OBS500 da PCD.
2020-11-18 | RGN 06 | Umidade do ar | Falhas na transmissão de dados | Foi identificado registro de constante falhas na transmissão de dados de temperatura e umidade do ar. Realizamos teste na PCD e identificamos que falhas ocorreram por interferência do sensor de turbidez OBS500, os dois equipamentos são interligados na mesma porta de comunicação do Datalogger e mesmo com endereçamento diferente o OBS500 e desativado da configuração da estação o OBS500 apresentava interferência em algumas leituras do termohigrômetro, provocando falha na transmissão do dado. Para sanar está este problema foi desconectado o sensor OBS500 da PCD.
2020-11-18 | RGN 08 | Turbidez | Elevação de dados de turbidez | Foi identificado aumento de turbidez a partir do dia 14/11, valores chegaram a ficar acima de 1050 NTU sendo gerados alertas. Essa elevação ocorreu devido a um período sobre incidência de chuva na região. Foi realizada análise comparativa de dados com a estação a jusante RCA-02, comportamento apresentado foi semelhante ao apresentado pela estação, condição que confirma a confiabilidade dos dados reportados pela estação
2020-11-19 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos dados de turbidez | Foi identificada elevação de turbidez a partir do dia 13/11, condição normal devido ao período chuvoso na região. Estações a montante e jusante apresentaram o mesmo comportamento.
2020-11-20 | RDO 05 | Turbidez | Elevação da turbidez | Foi identificado que a estação apresentou grande elevação de turbidez no dia 18/11 chegando a gerar alertas de valores acima de 1050 NTU. Cruzando os dados de turbidez com a estação a montante RDO-03. Foi identificado comportamento semelhante indicando a confiabilidade dos dados. Elevação ocorreu devido a grande incidência de chuva em regiões sentido a montante do rio.
2020-11-20 | RDO 08 | Todos, exceto turbidez | Ausencia de dados de qualidade de água | Foi identificado uma lacuna na transmissão dos dados de qualidade da água às 14h00 do dia 16/11, único parâmetro reportado neste horário referente a sonda Exo2 foi turbidez. Na transmissão subsequente os dados se restabeleceram e não foi identificado mais falhas. Foi verificado que os dados também não ficaram nos registros do Datalogger, erro ocorreupor bug da sonda.
2020-11-23 | RDO 03 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado o ajuste de offset de 20 cm do nível do rio
2020-11-23 | RDO 04 | Todos | Ausência de dados de qualidade de água | Estação ficou sem transmitir dados de qualidade da água durante o período das 08h00 do dia 17/11 às 17h00 do dia 20/11, falha ocorreu devido a defeito com cabeamento da sonda Exo2. No dia 20/11 foi realizada a substituição do cabeamento da sonda Exo2 e os dados voltaram a ser reportados a partir das 18h00
2020-11-24 | RDO 01 | Turbidez | Turbidez elevada | Aumento de turbidez no dia 18/11 ocorreu devido a período sobre incidência de chuva na região
2020-11-24 | RDO 01 | Nível de água | Falha na transmissão de dados. | Foram identificadas falhas e erro de leitura de nível nos seguintes horários: 21h00 - 19/11, 05h00 - 21/11 e 18h00 - 22/11. Foi identificado que estes erros ocorreram por erro de leitura da sonda, foi realizada inspeção do equipamento é identificado mal funcionamento do sensor de limpeza "wiper", sensor está se posicionando de maneira errônea após ser acionado, fator pode ter influenciado no erro de leitura do de nível.
2020-11-24 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos dados de turbidez | Registro de aumento de turbidez no dia 19/11/020. Elevação ocorreu devido a incidência de chuva na região.
2020-11-25 | RCA 02 | Nível de água | Ajuste de off set | Realizado ajuste de offset de nível em menos 4 cm devido a discrepância entre o valor indicado na PCD e o valor real indicado na régua linimétrica
2020-11-25 | RGN 01 | Turbidez | Valores zerados de turbidez | Foi identificado que no período das 13h00 do dia 20/11 às 07h00 do dia 21/11 foram reportados valores zerados de turbidez. Em teste na estação foi identificado que erro ocorreu por problemas com a porta de comunicação 01 da sonda. Sensor de turbidez foi removido da porta 01 e instalado na porta reserva da 02.
2020-11-25 | RGN 06 | Turbidez | Sem transmissão de dados | Estação encontra-se sem transmitir dados de turbidez desde o dia 13/11/020, devido a defeito com o sensor OBS500. Estamos aguardando o envio de um novo equipamento para instalação e retomada da transmissão do parâmetro
2020-11-27 | RDO 12 | Nível de Água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em mais 5 cm, devido a discrepância encontrada entre valor indicado na PCD e valor real indicado na régua linimétrica
2020-11-30 | RDO 04 | Turbidez | Pico de turbidez | Foi identificado registro de um pico de turbidez às 13h00 do dia 23/11 que foi provocado devido ao acúmulo de areia nos sensores da sonda provocando interferência no campo de atuação do sensor de turbidez, como a sonda possui sensor de limpeza que atua a cada intervalo de 30 minutos este material foi sendo retirado e os dados se normalizaram nas transmissões subsequentes de forma automática. Essa condição ocorreu devido ao acúmulo de areia no fundo da tubulação de acondicionamento. Para sanar a falha ajustei o posicionamento da sonda Exo2 dentro da tubulação a deixando distante do material de fundo e será programada para as próximas manutenções a limpeza total da tubulação afim de evitar futuras interferência nas leituras.
2020-12-01 | RGN 06 | Turbidez | Sem transmissão de dados | Estação estava sem reportar dados de turbidez desde o dia 13/11, devido à problemas com o turbidimetro OBS500. Foi realizada a substituição do OBS500 por uma Sonda Exo1 com sensor de turbidez. Transmissão dos dados de turbidez foi restabelecida a partir das 15h00 do dia 01/12.
2020-12-01 | RCA 02 | Nível de água | Inconsistência de dados | Foi identificado que a partir do dia 26/11 os valores de nível apresentaram um constante decaimento atingindo valores negativos, condição que indica inconsistência dos dados. Em verificação de campo foi identificada discrepância de 9 cm entre o valor reportado pelo sensor e o valor real indicado na régua linimétrica. Como já identificado em outra manutenção o problema ocorre por problemas com o transdutor de pressão ( "sensor de nível" ) da sonda Exo2. Visando sanar esta falha foi realizada instalação de um sensor de nível ( LimniDB-CAP ) independente da sonda. Dados de nível reportados com confiabilidade a partir das 10h00 de 01/12.
2020-12-01 | RGN 01 | Turbidez | Instabilidade de dados/Elevação da turbidez | Identificado que a partir do dia 26/11 os dados de turbidez apresentaram períodos com instabilidade e elevação de turbidez. Foi verificado que ocorrência ocorreu em período sem registro de chuva na região. Em manutenção identificamos acúmulo de sentimentos na lente do sensor de turbidez, condição que pode interferir na leitura de dados uma vez que a sonda não possui sensor de limpeza. Foi realizada adequação no posicionamento da sonda Exo1 dentro da tubulação de acondicionamento e será realizado acompanhamento dos dados para ver se o problema foi sanado.
2020-12-03 | RCA 01 | Turbidez | Picos/oscilações de turbidez | Identificado pico de turbidez às 09h00 do dia 29/11/020, foi verificado que comportamento não foi apresentado em estação sentido a jusante do rio, provavelmente elevação foi provocada por obstrução momentânea do campo de atuação do sensor de turbidez. Nos dias 01/12 e 02/12, também foi identificado período com oscilações e picos de turbidez que também foram provocados por alguma obstrução do campo de atuação do sensor. Em manutenção foi identificada presença de sedimentos na lente do sensor de turbidez. Realizada limpeza e verificação da sonda Exo1, sensor de turbidez foi reprovado e substituído por sensor ajustado.