## Plan1
Data da ação | Estação | Parâmetro | Evento | Causa da Falha/evento e histórico via relatório de manutenção | Causa da Falha/evento e histórico via análise de dados de gráficos
2021-01-04 | RDO 03 | Turbidez | Elevação da turbidez | Foi identificado registro de grande elevação de turbidez a partir do dia 03/01/21, verificamos que condição ocorreu devido a período com grande incidência de chuva no local da estação e também a montante do rio, condição comprovada pela elevação de nível do rio e registro de chuva de outras estações.
2021-01-04 | RDO 03 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em menos 10 cm.
2021-01-05 | RDO 04 | Turbidez | Alarmes de turbidez | A estação reportou alarmes nos dias 05/01 as 01:00 hs, 04:00 hs, 06:00 hs, vindo a gerar um alerta para os órgãos ambientais as 08:00 hs. A equipe esteve no local e constatou que a Turbidez reportada é real e equivalente com a turbidez reportada com a sonda padrão.
2021-01-05 | RDO 05 | Turbidez | Elevação da turbidez/alarmes | Aumento da turbidez decorrente de fortes chuvas na montante do Rio e em grande parte território do rio doce. Alarmes foram gerados de Turbidez dia 01/01 as 20:00 hs, 02/01 as 05:00 hs, 03/01 as 00:00 hs, 03/01 as 02:00 hs , 03/01 as 08:00 hs, 03/01 as 11:00 hs, 04/01 as 10:00 hs, 05/01 as 08:00 hs, 05/01 as 10:00 hs, 05/01 as 12:00 hs, 05/01 as 14:00 hs para os órgãos ambientais. O aumento da turbidez foi considerável, porém na verificação com a sonda padrão a turbidez estava reportando 711 NTU. Esta verificação indica que os picos podem estar relacionados ao acúmulo de material no campo de atuação da sonda, o que é característico deste local que possui fundo móvel. No dia 07/01 as 14:00 hs a equipe retornou ao local e realizou a corretiva e limpeza da sonda. Constatamos grande presença de barro nos sensores. Este fato concretiza que o elevado número de Turbidez reportado na semana analisada foi em decorrência do material no campo de leitura do sensor.
2021-01-05 | RDO 05 | pH | Alarme de pH | Alarme de PH gerado 01/01 as 00:00 hs, 03/01 as 06:00 hs, devido a perda de ajuste de coeficiente. No dia 07/01 as 14:00 hs a equipe retornou à estação e realizou a limpeza do material no campo de leitura do sensor e limpeza e verificação da sonda EXO e substituição do sensor de PH, devido a discrepância superior aos valores preestabelecidos.
2021-01-05 | RDO 05 | Precipitação | Alarme de precipitação | Alarmes reportado de precipitação: 04/01 as 04:00 hs 72 mm de chuva em 1 hora . Não foi possível acessar a caixa de acondicionamento da sonda, devido o aumento do nível do Rio.
2021-01-06 | RCA 01 | Turbidez | Elevação da turbidez/picos | A turbidez começou a reportar valores mais altos apartir do dia 01/01 as 17:00 hs. Observamos grande acúmulo de chuva no local e na região 130 mm, consequentemente o que elevou o valor de turbidez . Porém alguns casos de picos isolados, devido a presença de material no campo de atuação do sensor.
2021-01-06 | RCA 02 | Turbidez | Alarmes de turbidez | Alarmes de Turbidez gerados no período analisado: 03/01 as 05:00 hs, 04/01 as 05:00 hs, 04/01 as 13:00 hs. Ao analisarmos os dados comparativos, observamos que a Turbidez reportada na estação no período analisado é real. Muita incidência de chuva no período, tanto na estação como em toda região
2021-01-06 | RGN 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | Foi identificado registro de grande incidência de chuva na região, estação registrou volume de 129,20 mm no período sobre análise, condição provocou elevação da turbidez do rio. Em análise comparativa dos dados de turbidez com estações a jusante do rio RGN-06 e RGN-08 também foi identificada elevação de turbidez, porém foram apresentados níveis mais elevados de turbidez.
2021-01-06 | RGN 06 | Turbidez | Elevação da turbidez | Identificado registro de grande elevação de turbidez a partir do dia 02/01/021, verificado que condição ocorreu em período sobre grande incidência de chuva na região. Em análise comparativa de dados com estações a montante do rio RGN-01 e a jusante RGN-08 identificamos o mesmo comportamento gráfico de turbidez, indicando a confiabilidade dos dados reportados
2021-01-06 | RGN 08 | Turbidez | Alertas de turbidez | Alarmes de Turbidez gerados no período analisado: 03/01 as 04:00 hs, 03/01 as 15:00 hs e 04/01 as 01:00 hs. Nas análises de dados reportados, observamos um acúmulo de chuva muito grande no período analisado, tanto na RGN 08 quanto na montante RGN 06.
2021-01-07 | RDO 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | Identificado registro de grande elevação de turbidez a partir do dia 02/01/020, valores alcançados geraram alertas para os órgãos ambientais. Foi verificado que condição ocorreu a partir de período sobre grande incidência de chuva na região sendo o principal fator para elevação. Verificamos que estações a montante do rio RCA-02 e a jusante RDO-02 apresentaram o mesmo comportamento gráfico com os dados de turbidez, condição que confirma a confiabilidade dos dados reportados. Realizado ajuste de offset de nível em menos 27cm devido a discrepância encontrada entre valor reportado e valor indicado na régua linimétrica. Realizado teste de transmissão via recepção DualBASE, dados das 11h00 reportados com êxito.
2021-01-07 | RDO 01 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em menos 27cm, devido a discrepância encontrada entre valor reportado e valor indicado na régua linimétrica. Realizado teste de transmissão via recepção DualBASE, dados das 11h00 reportados com êxito.
2021-01-08 | RDO 02 | Turbidez | Elevação da turbidez | Identificado registro de grande elevação de turbidez a partir do dia 02/01/21, valores atrupassaram o nível de alerta de 1050 NTU. Verificado que elevação de turbidez ocorreu devido a período com grande incidência de chuva na região. Estações a montante do rio RDO-01 e a jusante RDO-03 também apresentaram o mesmo comportamento indicando a confiabilidade dos dados.
2021-01-09 | RDO 16 | pH | Alarmes de pH | Alarmes gerados no período analisado: PH 01/01 as 02:00 hs e 31/12 as 16:00 hs. PH perdeu o ajuste de coeficiente. Após ajuste de coeficiente o sensor voltou a reportar os dados com confiabilidade.
2021-01-09 | RGN 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | Verificação de registro de grande elevação de turbidez na estação a partir do dia 06/01/21. Dados se elevaram na 3° transmissão após a manutenção preventiva, não sendo identificado registro de chuva ou elevação significativa de nível. Informo que elevação certamente ocorre por alguma obstrução visual no campo de atuação do sensor de turbidez. Em análise comparativa de dados foi identificado comportamento diferente na estação a jusante do rio RGN-06.
2021-01-12 | RDO 01 | Turbidez | Inconsistência de dados | Realizada análise comportamental de dados, identificado registro de dados inconsistentes de turbidez entre os dias 09/01 e 10/01, foram gerados alertas de elevação de turbidez que devem ser desconsiderados, valores foram reportados devido ao acumulo de sedimentos na sonda Exo2. e deve ser analisada a possibilidade de desconsiderar estes dados. Após a manutenção todos parâmetros voltaram a apresentar confiabilidade.
2021-01-12 | RDO 01 | Oxigênio Dissolvido | Inconsistência de dados | Sensor de oxigênio dissolvido apresentou alteração nos dados reportados a partir do dia 10/01 devido a acumulo de sedimentos na sonda Exo2. e deve ser analisada a possibilidade de desconsiderar estes dados. Após a manutenção todos parâmetros voltaram a apresentar confiabilidade.
2021-01-13 | RCA 02 | Turbidez | Elevação da turbidez | Registro de elevação de turbidez a partir do dia 07/01/21, condição ocorreu devido a período com grande incidência de chuva na região, estações a montante do rio RGN-08 e RCA-01 apresentaram o mesmo comportamento indicando a confiabilidade dos dados.
2021-01-13 | RGN 08 | Turbidez | Elevação/oscilação/alertas de turbidez | Registro de oscilações e elevação de turbidez a partir do dia 07/01/21 devido a período com grande incidência de chuva na região. Em análise comparativa de turbidez com estações a montante do rio e a jusante foi identificado o mesmo comportamento gráfico indicando a confiabilidade dos dados. Realizada análise de dados, no dia 11/01 foram gerados alertas de elevada turbidez, sendo verificado que se trata de uma condição real do rio, estações a montante do rio e a jusante apresentaram os mesmo registros.
2021-01-14 | RCA 01 | Turbidez | Elevação da turbidez | Registro de oscilações e elevação de turbidez a partir do dia 07/01, condição ocorreu devido a período com incidência de chuva na região. Estação a jusante do rio apresentou o mesmo comportamento indicando a confiabilidade dos dados.
2021-01-14 | RCA 01 | Turbidez | Alertas de turbidez elevada | Realizada análise de dados, no dia 09/01 foram gerados alertas de elevada turbidez, condição ocorreu devido a período com incidência de chuva na região, elevação também foi registrada em estação a jusante do rio RCA-02
2021-01-14 | RGN 01 | Turbidez | Alertas de turbidez/dados instáveis | Parâmetro de turbidez apresentou instabilidade a partir do dia 06/01/21 às 12h00 gerando diversos alertas de elevada turbidez, condição ocorreu devido a obstrução no campo de atuação do sensor. Dados reportados das 12h00 do dia 06/01 às 10h00 do dia 14/01 podem não ser reais.
2021-01-14 | RGN 06 | Turbidez | Elevação da turbidez | Realizada análise de dados, parâmetro de turbidez apresentou grande elevação a partir do dia 08/01/21 chegando a gerar alertas de valor acima de 1050 NTU, verificamos através de comparação gráfica de dados com estação a jusante do rio RGN-08 o mesmo comportamento condição que indica a confiabilidade dos dados, elevação se deu por incidência de chuva na região.
2021-01-18 | RDO 03 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível em mais 29 cm.
2021-01-18 | RDO 08 | Todos | Falha na transmissão de dados | A estação ficou sem reportar os dados da sonda de qualidade da água do dia 16/01 as 08:00 hs até o momento da manutenção dia 21/01/2021 as 10:00 hs. Realizado a atualização da programação do logger versão 12DEZ2020 e atualização e substituição do modem versão Java 2.0.
2021-01-18 | RDO 12 | Todos | Falha na transmissão de dados | A estação parou de reportar os dados no dia 16/01 as 19:00 hs até o dia 17/01 as 05:00 hs. A equipe realizou a conexão remota e configurou novamente a programação, logo após a pcd voltou a reportar os dados. No dia 17/01 de 22:00 hs as 16:00 hs do dia 18/01, a Pcd voltou a apresentar falhas na comunicação. A equipe esteve no local para realizar a corretiva e identificou um curto no cabo da sonda exo que fazia com que desconfigurasse a programação e baixasse a tensão da bateria. Após a corretiva a estação voltou a reportar os dados com confiabilidade.
2021-01-21 | RDO 05 | Turbidez | Dados inconsistentes | Parâmetro de turbidez apresentou comportamento inconsistente no período do dia 17/01 ao dia 21/01, foi registrada grande oscilações e também alertas de turbidez acima de 1050 NTU. Identificado que esta alteração ocorreu por acúmulo de folhas dentro do copo de proteção dos sensores da sonda, campo de atuação do sensor de tubidez foi afetado. Realizada verificação da sonda Exo2 de campo, após sua limpeza todos sensores foram aprovados.
2021-01-22 | RDO 04 | Oxigênio Dissolvido | Dados inconsistentes | Foi identificado registro de dados inconsistentes de Oxigênio dissolvido a partir das 05h00 do dia 16/01, através de manutenção remota foi identificado um bug na comunicação, problema foi resolvido e os dados restabelecidos a partir de 01h00 do dia 17/01.
2021-01-22 | RGN 06 | Turbidez | Picos de turbidez | Foi identificado registro de dois picos de turbidez no dia 14/01, valores elevados ocorreram nas transmissões das 10h00 e das 13h00, verificamos que a estação não apresentou registro de precipitação ou elevação de nível nestes horários, possivelmente alteração dos dados ocorreu por obstrução momentânea no campo de atuação do sensor de turbidez. Realizada análise comparativa dos dados de turbidez da estação com os dados de estações a montante do rio RGN-01 e a jusante RGN-08, comportamento apresentado foram semelhantes, únicas exceções são os picos de turbidez no dia 14/01 que podem não ser reais.
2021-01-23 | RDO 16 | Clorofila | Dados zerados | Realizada análise de dados, sensor de clorofila apresentou dados zerados no período das 10h00 do dia 15/01 às 16h00 de 16/01, após manutenção remota na PCD os dados foram restabelecidos, falha ocorreu por erro de comunicação entre sensor e sonda.
2021-01-26 | RDO 08 | Condutividade | Dados inconsistentes | Foi identificado pela equipe de campo que no dia 18/01/2021 a sonda apresentou ausência de dados por conta de problemas no DCP. No dia 21/01/2021 foi realizado a manutenção corretiva e o DCP foi substituído e às 10:00h a sonda voltou a transmitir dados normalmente. Porém os resultados de condutividade reportados são irreais a partir do dia 21/01/2021 às 10:00h, valores elevados e zerados devido a falha da porta de comunicação com o sensor, conforme informado pela equipe de campo.
2021-01-27 | RCA 02 | Clorofila | Falhas de transmissão de dados | Observado que o sensor de clorofila não reportou dados apartir do dia 21/01 as 10:00 hs até o momento da manutenção. Realizamos a substituição da porta de comunicação e o mesmo voltou a reportar os dados com confiabilidade.
2021-01-27 | RDO 04 | Turbidez | Pico de turbidez | Foi identificado o registro de um pico de turbidez às 09h00 do dia 23/01, registro ocorreu em apenas uma transmissão já se normalizando na leitura subsequente, provávelmente ocorreu por obstrução momentânea no campo de atuação do sensor.
2021-01-27 | RDO 05 | Turbidez | Picos de turbidez | Identificado registro de pico de turbidez no dia 23/01 às 23h00 e no dia 24/01 às 03h00, condição ocorreu devido a obstrução do campo de atuação do sensor de turbidez. Retirada sonda para limpeza, foi identificado acúmulo de folhas no interior do copo de proteção dos sensores, provocando alteração no campo de atuação.
2021-01-27 | RDO 05 | Clorofila | Oscilação de dados | Identificado registro de comportamento irregular com os dados de clorofila a partir das 23h00 do dia 23/01, apresentou grande oscilação e valores acima do normal, condição ocorreu devido a obstrução no campo de atuação do sensor de clorofila. Retirada sonda para limpeza, foi identificado acúmulo de folhas no interior do copo de proteção dos sensores, provocando alteração no campo de atuação.
2021-01-28 | RDO 01 | Turbidez | Pico de turbidez | Identificado registro de pico de turbidez às 09h00 do dia 28/01/21. Dado ocorreu em horário próximo da manutenção sendo verificado que o valor não representa a real condição do rio, elevação ocorreu por obstrução momentânea do campo de atuação do sensor.
2021-01-29 | RDO 01 | Nível de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset em mais 10 cm.
2021-01-29 | RDO 02 | Turbidez | Elevação da turbidez | Registro de elevação de turbidez na transmissão das 16h00 de 27/01. Valor se restabeleceu na leitura subsequente a de origem. Não foi identificada condição que possa justificar esta elevação, provavelmente ocorreu uma obstrução momentânea do campo de atuação do sensor.