## Planilha1
Relatório de Falhas
Data | Estação | Parâmetro | Evento | Causa da Falha/evento e histórico
2017-08-08 | RDO 02 | Profundidade | Alterações no valores registrados-Profundidade = "0" | Alterações ocorreram no horário da intervenção na estação.
2017-08-08 | RDO 03 | OD | OD baixo | Em agosto foi apenas uma leitura no universo de 48 registros do dia, pode ter sido apenas alguma obstrução do sensor no momento da leitura, uma vez que o sensor de OD é ótico.
2017-08-09 | RDO 04 | Todos | Ausência de dados e picos de valores | 09/08/2017 foi a primeira intervenção com registro via relatório. Porém este não traz nenhum relato que justifique as falhas.
2017-08-14 | RDO 05 | Todos | Registro de valores baixos ou igual a zero de forma isolada ( Nível de água, profundidade, condutividade e turbidez) | O primeiro relatório de registro das manutenções foi no dia 14/08/2017. Porém como observado em outras estações valores baixos ou igual a zero de forma isolada no dias 04 e 10/08/2017 ocorreram possivelmente no horário das intervenções.
2017-08-15 | RDO 04 | Todos | Variações bruscas de valores | Relato equipe de campo: A sonda estava com um acúmulo de sílica no copo de proteção. A sonda está muito próximo do fundo do Rio, Fizemos um paliativo para deixar a mesma suspensa e na próxima visita faremos um definitivo.
2017-08-16 | RCA 01 | Turbidez | Salto no valor de turbidez | Neste dia foi realizada intervenção na estação, mas no relatório não consta nenhum tipo de problema. Foi realizada apenas limpeza do turbidimetro.
2017-08-21 | RDO 08 | Nível de Água | Variações bruscas nos dias 4, 14 e 21/08/2017 | As variações bruscas ocorreram exatamente nos dias de intervenções das equipes de campo. Porém não há registro nos relatórios de nenhum problema com os sensores de nível, o que indica a realização de ajuste do offset do medidor para igualar o mesmo a leitura da régua.
2017-08-21 | RDO 08 | Todos | Variações bruscas nos dias 4, 14 e 21/08/2017 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-08-22 | RDO 04 | Turbidez | Turbidez - Picos elevados. | A sonda foi instalada muito próxima ao fundo do rio e em 15/08 a mesma foi elevada 50 cm, reduzindo os picos de turbidez. No dia 22/08/2017 foi realizada intervenção na estação, mas o relato da equipe de campo informa o seguinte: ”Observamos que depois que suspendemos a sonda na intervenção da semana passada a mesma não acumulou material no copo de proteção. Mantemos a sonda suspensa 50 cm.”. Também observa-se que os entre os dias 18 a 21/08 os picos de turbidez foram isolados, podendo estar relacionado a vegetação animais/insetos, etc. no leitor da sonda o momento da medição.
2017-08-22 | RDO 04 | Todos | Variações bruscas de valores | Relato equipe de campo: Observamos que depois que suspendemos a sonda na intervenção da semana passada a mesma não acumulou material no copo de proteção. Mantemos a sonda suspensa 50 cm.
2017-08-23 | RDO 03 | Todos | Picos/valores isolados e alterados. | Picos ocorreram exatamente no horário de intervenção da equipe de campo.
2017-08-28 | RDO 05 | Todos | Registro de valores baixos ou igual a zero de forma isolada ( Nível de água, profundidade, condutividade e turbidez) | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2017-08-28 | RDO12 | Todos | Picos e vales isolados nos das 4, 14, 21 e 28/08/2017 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-08-29 | RDO 04 | Profundidade | Saltos nos valores | Alterações ocorreram no horário da intervenção na estação.
2017-08-29 | RGN 01 | Todos | Ausência de dados de 27 a 29/08/2017 | Não foi possível identificar nos histórico de arquivos uma possível causa e também não foi possível a recuperação dos dados
2017-08-30 | RDO 03 | Profundidade | Salto do valor | Ocorreu exatamente no horário de intervenção da equipe de campo. Com relato de ajustes de todos os parâmetros.
2017-08-30 | RDO16 | Todos | Ausência de dados de 03 a 14 e 18 a 30/08/2017 | Não há registro das causas da ausência de dados.
2017-08-30 | RGN 01 | Turbidez | Pico de Turbidez de até 1027 NTU | Picos ocorreram durante o período com registros de chuvas na região.
2017-08-31 | RDO 03 | Turbidez | Aumento da turbidez durante os últimos dias do mês | Os relatos das equipes de campo apontam que como sonda foi instalada em uma catamarã e o nível do rio estava muito baixo, está encontrava-se tocando o fundo do rio em alguns momentos, fato este que pode levar a leituras elevadas de turbidez. Durante todo mês de agosto o nível foi diminuindo gradativamente devido ao período seco.
2017-08-31 | RDO12 | Turbidez | Pico de Turbidez e SST as 14:30 | Pico isolado. Causa provável - obstrução do sensor no momento da leitura.
2017-08-31 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez | Não há registros das causas descritas nos relatórios de campo.
2017-09-03 | RGN 06 | Turbidez | Variação brusca valores entre os dias 01 e 03 | Não identificado nos relatórios de campo registros das causas dos picos de turbidez.
2017-09-04 | RDO 08 | Todos | Variações bruscas | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-09-06 | RCA 02 | Clorofila/BFA | Picos e Clorofila e Cianobactérias | Não foi possível identificar nos histórico de arquivos uma possível causa.
2017-09-06 | RDO 05 | Todos | Registro de valores baixos ou igual a zero de forma isolada. | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo. Relato equipe de campo: Realizamos a calibração de todos os parâmetros e modificamos a estrutura para suspender a sonda um pouco mais para não acumular material como tem ocorrida nas intervenções passadas. Nós suspendemos a sonda a 50 cm como pedido devido ao nível do Rio.
2017-09-08 | RDO16 | Turbidez | Ausência de dados a partir de 08/09/2017 | Turbidimetro retirado da estação.
2017-09-09 | RDO16 | Todos | Ausência de dados | Não há registro das causas da ausência de dados.
2017-09-11 | RCA 02 | Todos | Falha na transmissão de dados - Sem dados | Não foram enviados dados de 2017/09/11 12:00:00 a 2017/09/13 15:34:00. Não foi possível a recuperação dos mesmo, pois na época das manutenções não havia o procedimento de baixar os dados das estações e estes também não foram enviados para o Sollus. No dia 12/09/2017 houve intervenção da equipe, mas foi relatado apenas " Realizado o reset mais será necessário a substituição do chip e atualização do firmware." Foi solicitado a Clean e ao técnico da época se possuíam algo, mas sem sucesso.
2017-09-12 | RGN 06 | Todos | Interrupção de transmissão de dados | Relato equipe de campo - A estação foi furtada, levaram dispositivos eletrônicos que encontrava-se dentro do painel, Danificaram o Gradil e a concertina. Foi realizado um Boletim de ocorrência junto a polícia civil, número do boletim 2017-025216639-001
2017-09-13 | RCA 02 | Todos | Ausência de dados. | Não foram enviados dados de 2017/09/11 12:00:00 a 2017/09/13 15:34:00. Não foi possível a recuperação dos mesmo.
2017-09-13 | RDO 05 | Todos | Registro de valores baixos ou igual a zero de forma isolada. | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2017-09-15 | RDO12 | Todos | Picos e vales isolados nos das 4 e 15/09/2017 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-09-20 | RDO 01 | Profundidade | Variação brusca de profundidade da sonda | Ajuste de offset de profundidade da sonda? Não foi encontrado no registros o que houve exatamente. Também pode ter sido falha de programação pois os valores, porém já corrigido.
2017-09-20 | RGN 01 | Turbidez | Falha no equipamento | Turbidimetro foi substituído.
2017-09-20 | RGN 06 | Todos | Interrupção de transmissão de dados | Relato equipe de campo - Realizamos a instalação das baterias e alinhamento do painel devido ao furto. Feito a instalação de uma câmera de monitoramento.
2017-09-20 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez entre 12 e 20/09/2017 | Relato equipe de campo: Acúmulo de muito material na estrutura do turbidimetro, foi realizado a limpeza deste material, fotos em anexo no relatório.
2017-09-21 | RDO 05 | Nível de Água | Ausência de dados | Ausência de dados entre os dias 13 a 21/09/2017 foi devido a falhas no equipamento, os dados gerados foram profundidades negativas.
2017-09-21 | RDO 05 | Todos | Registro de valores baixos ou igual a zero de forma isolada. | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2017-09-21 | RDO 08 | Nível de Água | Ausência de dados de 14 a 22/09/2017 | Ausência de dados entre os dias 14 a 22/09/2017 foi devido a falhas no equipamento, os dados gerados foram profundidades negativas.
2017-09-21 | RDO 08 | Profundidade | Ausência de dados de 14 a 22/09/2017 | A ausência de dados ocorreu no período exatamente entre duas manutenções, porém sem relato de problemas nos relatórios de campo. Contudo a causa mais provável foi erro no ajuste do sensor de profundidade durante a verificação.
2017-09-22 | RDO12 | Todos | Pequenos saltos nos valores | Relato equipe de campo: Realizamos a substituição por uma sonda ajustada todos os parâmetros .
2017-09-26 | RGN 06 | Turbidez | Valores = "0" | Relato equipe de campo - Realizado a substituição do turbidimetro.
2017-09-26 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza no painel solar e na estrutura de metal que protege o turbidimetro devido o acúmulo de Algas .
2017-09-27 | RCA 01 | Turbidez | Salto no valor de turbidez | Neste dia foi realizada intervenção na estação, mas no relatório não consta nenhum tipo de problema. Foi realizada apenas limpeza do turbidimetro.
2017-09-28 | RDO 05 | Nível de Água | Salto no valor | O salto no dia 28/09/2017 está associado provavelmente a um ajuste de offset da sonda, porém sem registro nos relatórios de campo.
2017-09-29 | RDO 03 | OD | OD - Valores baixos entre os dias 19 e 29/09/2017 | Os relatórios das equipes de campo relatam que nos dias 19 e 27/09 foram realizadas intervenções nas sondas e no momento de reposicionar o catamarã no ponto de medição a sonda arrasta no fundo, acumulando lama no copo de proteção e alterando assim as medições de OD e Turbidez. No dia 29/09 a causa provável é o baixo nível do rio, levando a sonda também a tocar o leito do rio. O problema da sonda atingir o leito do rio se repetiu até o fim de outubro, quando uma intervenção foi feita e corrigiu este problema, que justifica as reduções do OD em alguns dias.
2017-09-29 | RDO 04 | Todos | Registro isolados de valores ="0" | Não ha registro nos relatórios de campo de falhas que justifiquem estes registros.
2017-09-29 | RGN 01 | Turbidez | Pico de Turbidez | Picos ocorreram durante o período com registros de chuvas na região.
2017-10-01 | RDO 08 | Turbidez | Pico de Turbidez | Registros ocorreram no horário de chuvas.
2017-10-06 | RDO 02 | Turbidez | Picos entre os dias 05 e 06/10/2017 | Não encontrado registro nos relatórios de campo
2017-10-09 | RDO 03 | Profundidade | Salto do valor | Salto ocorreu exatamente durante a intervenção. Neste dia houve troca da sonda. Neste caso o salto ocorreu por falta de correção do off set de profundidade.
2017-10-10 | RDO 04 | Todos | Ausência de dados da Sonda entre os dias 07 e 10/10/2018 | Falha na sonda, os dados não foram coletados pela mesma não sendo possível sua recuperação.
2017-10-11 | RDO 02 | Profundidade | Salto no valor da profundidade | Neste dia a sonda foi substituída durante a intervenção.
2017-10-17 | RGN 01 | Turbidez | Divergência nos valores | Relato equipe de campo - A uma discrepância muito grande entre o valor reportado pela sonda padrão e o turbidimetro, este turbidimetro foi substituído pelo mesmo motivo a um mês atrás conforme relatório passado.
2017-10-18 | RDO 05 | Turbidez | Pico de turbidez | Turbidez – Apenas um pico no dia 18/10/2017 as 8:00hs de 844 NTU e não temos registros de problemas. Pode estar relacionado a vegetação animais/insetos, etc. no leitor da sonda o momento da medição.
2017-10-18 | RDO 03 | Turbidez | Picos de turbidez | Picos ocorreram exatamente durante a intervenção. Causados pela movimentação do catamarã ao ser puxado para a margem.
2017-10-18 | RDO 03 | OD | Valores baixos | Valores baixos ocorreram exatamente durante a intervenção. Causados pela movimentação do catamarã ao ser puxado para a margem.
2017-10-19 | RDO 05 | Nível de Água | Ausência de dados | Ausência de dados entre os dias 07 a 19/10/2017 foi devido a falhas no equipamento, os dados gerados foram profundidades negativas.
2017-10-24 | RDO 03 | OD | Valores baixos | Causa mais provável e já observada nas visitas de campo anteriores é o fato da sonda arrastar no leito do rio durante a movimentação do catamarã, obstruindo os sensores com sedimento.
2017-10-25 | RGN 06 | Turbidez | Picos de até 2520 NTU | Foram realizadas intervenções nos dias 25 e 31/10 mas não foi identificado nos relatórios de campo registros das causas dos picos de turbidez.
2017-10-29 | RDO 01 | Condutividade | Aumento da condutividade | Nenhum evento anormal identificado pela equipe de campo, apenas chuva na madrugada anterior.
2017-10-30 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio. Foi realizada intervenção na estação no dia 01/11/2017, mas sem registro de problemas nos equipamentos.
2017-10-31 | RCA 01 | Turbidez | Aumento brusco da turbidez | Desde 26/10/2017 turbidez tem aumentado, mas coincide com aumento de nível e precipitação.
2017-10-31 | RDO 05 | Condutividade | Condutividade - Aumento gradativo da condutividade | RDO 05 – Condutividade – O valores muito baixos pontuais estão associados as intervenções nas sondas, que não eram desligadas no momento da manutenção. Com relação aos demais valores com elevação da condutividade não a nenhum relato de problemas nos equipamentos. O comportamento do gráfico indica fatores externos, destacando-se que a estação está a Jusante da CENIBRA.
2017-10-31 | RDO 05 | Profundidade | Saltos nos valores nos dias 07, 19 e 31 | No dia 31 a Alterações ocorreu no horário da intervenção na estação. Os dias 07 e 19 não há relatório de campo para confirmar este fato.
2017-10-31 | RDO 05 | Turbidez e OD | Valores = "0" | Relatório de campo não relata problemas, mas mostra fotos da sonda com grande quantidade de lama e informa que: "Realizado a calibração e feito o ajustes de todos os parâmetros."
2017-10-31 | RDO16 | Todos | Inserção de novos parâmetros | Foi instalado 600m a jusante da estação a boia com sonda multiparamétrica que operava como nome de UMR 02 no lago da UHE Risoleta Neves e parir de 01/11/2017 passou a reportar os dados como RDO16
2017-10-31 | RGN 01 | Turbidez | Divergência nos valores | Relato equipe de campo - Foi realizada limpeza do turbidimetro, e desobstrução de toda a estrutura de proteção da sonda e régua de nível, devido ao excesso de acúmulo encontrado. A estação estava alarmando com nível de turbidez de 117 NTU após a limpeza da estrutura e turbidimetro ela voltou a reportar um valor de 15NTU valor igual ao encontrado pela nossa sonda padrão.
2017-10-31 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez | Não há registros das causas descritas nos relatórios de campo.
2017-11-01 | RDO 08 | Turbidez | Pico de Turbidez nos entre 29/10/2017 e 01/11/2017 | Registros ocorreram no horário de chuvas.
2017-11-01 | RGN 08 | Todos | Acumulo e material no entorno do turbdimetro | No fim do mês de outubro foi instalado uma barreira de proteção a montante do turbidimetro para tentar minimizar o acumulo de vegetação e lama no entorno do mesmo. Nos relatórios de campo não tem a data exata, mas no relatório do dia 31/10/2017 é possível ver a estrutura nas fotos e nos relatórios seguintes a relato de limpeza da mesma.
2017-11-08 | RDO12 | Todos | Dados da sonda não reportados de 31/10/2017 21:00:00 a 08/11/2017 14:00:00 | Sonda parou de funcionar não registrando nenhum dado neste período. Retorno da leitura após troca da sonda completa.
2017-11-08 | RGN 08 | Todos | Acumulo e material no entorno do turbdimetro | Relato equipe de campo: Foi realizada limpeza dos componentes da Estação (pluviômetro, termigrometro , turbidimetro e painel solar). E também foi feita limpeza do corpo de proteção e barreira física da sonda, devido acúmulo de material na mesma.
2017-11-11 | RDO 02 | Turbidez | Pico de 2380 NTU | Pico isolado. Causa provável - obstrução do sensor no momento da leitura.
2017-11-14 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados | Foi notada a presença de muitos animais ( criação de gado), sendo que estes adentram no Rio o que pode acarretar alteração nos dados de turbidez. Na imagem da condição geral do Rio da para se notar está presença já distante do turbidimetro, mas com marcas do acesso na proximidade do mesmo.
2017-11-15 | RDO 05 | Profundidade | Registro de valores baixos ou igual a zero de forma isolada. | Realizado os ajustes de turbidez e condutividade. Feito o ajuste da profundidade que estava reportando negativo.
2017-11-15 | RGN 06 | Turbidez | Picos de até 3695 NTU entre os dias 14 e 15 | Relato equipe de campo - Foi realizada nova intervenção está semana na mesma estação devido uma enorme alteração nos valores reportados pelo turbidimetro. Sendo constatado que a alteração foi ocasionada por a sonda está adentrando a lama do fundo do rio, foi realizado assoreamento do local onde a estrutura de proteção encosta o solo. Após a intervenção voltou a reportar dados precisos.
2017-11-20 | RCA 01 | Turbidez | Aumento brusco da turbidez | Verificado aumento do nível, inclusive submergindo o píer de acesso ao mesmo.
2017-11-20 | RDO 08 | Todos | Ausência de dados | Realizado a limpeza da sonda e sensores e realizados manutenção corretiva já que a estação encontrava-se sem transmitir. Logo após a intervenção a estação voltou a reportar os dados.
2017-11-20 | RDO 08 | Todos | Variações bruscas (Picos e vales) | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-11-22 | RDO 05 | Turbidez | Picos de até 3872 NTU entre 7:30 as 10:30 hs. | Picos ocorreram coincidentes com chuvas no local.
2017-11-22 | RGN 01 | Nível de água | Régua de nível danificada. | Relato equipe de campo - Foi realizada intervenção na estação, e constatamos que a régua de nível estava avariada e desprendida já do solo, foi realizada sua retirada para posteriormente ser recolocada.
2017-11-22 | RGN 06 | Turbidez | Variação bruscas de valores próximos a "0" entre os dias 20 e 21 | Relato equipe de campo - Durante a intervenção no turbidimetro constatou- se que o mesmo encontrava agarrado à sua estrutura de proteção devido ao acúmulo de intempéries decorrentes de fortes chuvas na região. Foi realizado sua desobstrução e limpeza do turbidimetro.
2017-11-22 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados/ Valores iguais a "0" | Relato equipe de campo: Foi constatado durante a intervenção, avarias na estrutura de contenção (barreira física) onde a mesma se encontrava tombada em decorrência da força da água e material preso em sua estrutura , a mesma encontra se também submersa na lama o que impossibilitou sua retirada. Foi necessário ajuste no tamanho do corpo do turbidimetro devido estar se adentrando a lama do fundo sendo elevado seu nível em 30cm.
2017-11-23 | RDO 03 | Turbidez | Pico de 3730 NTU e outro menores | Pico de 3730 NTU isolado. Causa provável - obstrução do sensor no momento da leitura. Os demais valores elevados de turbidez ocorreram junto a registros de precipitação.
2017-11-26 | RDO 05 | Turbidez | Picos de até 1093 NTU entre 6:30 as 8:00 hs. | Picos ocorreram coincidentes com chuvas no local.
2017-11-26 | RDO 05 | Nível de Água | Salto nos valores | Não identificado nos relatórios de campo justificativa para este salto.
2017-11-26 | RDO 08 | Todos | Ausência de dados | Algumas falhas de dados anteriores a 26/11/2017 não poderão ser preenchidas, pois durante a troca do sensor de nível da estação por um novo modelo pela Clean a programação do datalloger foi alterada e os dados anteriores forma apagados na memoria física destes.
2017-11-27 | RDO16 | Profundidade | Salto nos valores dos dias 13, 21 e 27/11/2017 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-11-27 | RDO16 | Precipitação/Chuva total | Valores inválidos. | Relato equipe de campo: Realizado os a limpeza da sonda e os ajustes de todos os parâmetros. Identificamos que com o vento e através de uma canoa que sempre fica ancorada próximo ao pluviômetro , o mesmo fica movimentando e reportando dados imprecisos. Medidas corretiva: Entramos em contato com o dono da canoa e explicamos a necessidade de remoção da canoa próximo a estrutura do pluviômetro e iremos fabricar um suporte para a fixação do mesmo.
2017-11-28 | RCA 01 | Turbidez | Aumento da turbidez | Verificado aumento do nível.
2017-11-28 | RDO12 | Todos | Picos e vales isolados no dia 28/11/2017 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-11-29 | RGN 08 | Turbidez | Valores iguais a "0" e picos isolados | Registros ocorreram durante a intervenção da equipe de campo.
2017-11-30 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio.
2017-11-30 | RDO 02 | Profundidade | Alterações no valores registrados-Profundidade = "0"- (dias 01; 09; 15 e 30/11) | Alterações ocorreram no horário da intervenção na estação.
2017-11-30 | RDO 05 | Profundidade | Saltos nos valores nos dias 15 e 30 | Alterações ocorreram no horário da intervenção na estação.
2017-11-30 | RDO 08 | Profundidade, Turbidez e Clorofila | Valores="0" | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-12-04 | RCA 01 | Todos | Falha na transmissão de dados - Sem dados | Ver - RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DAS AVARIAS E ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO - Sema dados de turbidez de 4 a 28/12. Dados de 2017-12-05 15:30:00 a 2017-12-06 11:30:00 não podem ser recuperados.
2017-12-04 | RGN 01 | Nível de água | Régua de nível danificada. | Relato equipe de campo - Não foi recolocada a primeira régua de nível devido ao rio estar com nível de água muito elevado, sendo impróprio o acesso.
2017-12-05 | RDO 04 | Turbidez | Pico de Turbidez | Relato equipe de campo: Realizamos a limpeza dos instrumentos e da caixa ambiental, painel solar e pluviômetro. Tensão da bateria 13v. Não realizamos os ajustes da sonda devido a segurança da equipe pois a mesma está submersa e inacessível.
2017-12-05 | RGN 06 | Todos | Avaria na estação | Relato equipe de campo - Corpo de proteção do turbidimetro encontrava avariado devido ao aumento do nível do rio. ( estrutura se encontrava com uma envergadura ). Foi realizada manutenção e reestruturação da mesma, sendo também ancorada por um cabo de aço. Será estudado novas melhorias na estrutura.
2017-12-06 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros entre 3 e 6/12/2017 | Sonda estava presa no seu tubo de proteção devido a avarias na estrutura causados por materiais provindos do aumento do nível do rio, não foi realizado manutenção corretiva pois rio estava ainda com nível acima do normal e com correnteza forte, o que impossibilita a intervenção devido ao risco.
2017-12-06 | RDO 04 | Todos | Ausência de dados da sonda | Relato equipe de campo: Manutenção corretiva. Realizamos as análises que apontam para uma provável falha na sonda. Devido ao nível do Rio estar cobrindo o píer não foi possível retirar a sonda para uma manutenção. Todos outros instrumentos da estação estão transmitindo.
2017-12-06 | RDO 08 | Profundidade, Turbidez e Clorofila | Valores="0" | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-12-06 | RDO 08 | BFA, Clorofila, SST, turbidez | Pico por volta de 9:00hs | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza da sonda e sensores e feito o ajustes de todos os parâmetros. Realizado a limpeza de acúmulo da VEGETAÇÃO no interior da mesma e ao redor. (Visita da equipe as 13:00hs)
2017-12-06 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados/ Valores iguais a "0" | Relato equipe de campo: Intervenção realizada apos detectarmos o reporte de parâmetros imprecisos do sensor de turbidez. Turbidimetro encontrava-se submerso na lama que em decorrência das fortes chuvas cedeu da encosta, diminuindo assim o nível do rio no local que se encontra a sonda. Foi realizado provisoriamente a diminuição do corpo do turbidimetro para que o mesmo não fique na lama do fundo.
2017-12-07 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Plataforma de acesso a estrutura de proteção da sonda, estava avariada ( retorcida, acumulo de materiais e submersa ) oriundos das fortes chuvas na região. Seu acesso para manutenção está obstruída o que impossibilita intervenção, será esperado a baixa do nível para ter uma real noção de todos danos e posteriormente marcada uma intervenção corretiva.
2017-12-08 | RDO 03 | Nível de Água | Variações bruscas entre os dias 1 e 5/12 | Relato equipe de campo: Realizada calibração e ajuste do sensor de turbidez, condutividade e pressão barométrica . Foi realizada também limpeza do compartimento onde fica a sonda no catamarã. Nível de água medido pela estação esta impreciso, será monitorado e ajustado na próxima semana .
2017-12-08 | RDO 03 | Condutividade | Variações bruscas | Relato equipe de campo: Realizada calibração e ajuste do sensor de turbidez, condutividade e pressão barométrica . Foi realizada também limpeza do compartimento onde fica a sonda no catamarã. Nível de água medido pela estação esta impreciso, será monitorado e ajustado na próxima semana .
2017-12-09 | RDO16 | Turbidez | Picos de até 1769 NTU | Não identificado falha no relatório de manutenção. Causa provável seria uma obstrução do leitor no momento da leitura.
2017-12-09 | RGN 01 | Turbidez | Pico Isolado de 3093 NTU | Pico isolado. Causa provável - obstrução do sensor no momento da leitura.
2017-12-12 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação e ausência de dados da sonda. | Relato equipe de campo: Manutenção corretiva. Realizamos um paliativo para que a sonda voltasse a reportar os valores.
2017-12-13 | RDO 02 | Turbidez | Picos de Turbidez de 01 a 13/12/2017 | Picos ocorreram durante o período de fortes chuvas na região.
2017-12-13 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação e ausência de dados da sonda. |  No dia 05/12/2017 o nível do rio subiu, ocasionando a submersão do píer e danos a estrutura;  A estação manteve-se transmitindo dados referentes à chuva, temperatura, umidade e nível do rio, mas os parâmetros de qualidade da água apresentaram valor inválido a partir de 05/12/2017 às 14hs;  O local encontrava-se inacessível até o dia 09/12/2017, mas no dia 11/12/2017 foi possível o acesso a sonda onde se constatou o rompimento do cabo de alimentação e comunicação da sonda multiparamétrica;  Foi reparado o cabo de forma paliativa para retomada da transmissão de dados voltando a transmitir normalmente em 12/12/2017 as 18hs;
2017-12-13 | RDO 05 | Todos | Ausência de dados da sonda e avaria da estrutura da estação. |  No dia 05/12/17, durante a visita da equipe de manutenção, o nível do rio estava em 424 cm quase submergindo a caixa de acesso a sonda;  No dia 06/12/17 o nível da água chegou 543 cm, submergindo esta caixa horas antes da interrupção do envio de dados;  Foi diagnosticado danos em uma das portas dos sensores da sonda multiparamétrica, perdendo os dados entre 15:00hs de 07/12/2017 até às 16:00hs de 13/12/2017, quando o reparo foi realizado.
2017-12-14 | RDO 01 | OD | OD com valores muito baixos desde 08/12 | Relato de campo: Sonda encontrava se com seus sensores submersos a lama do fundo do rio oriunda da cheia do rio. Realizada sua limpeza e comparação entre valores reportados pela sonda padrão e sonda da unidade. Após todo processo os parâmetros voltaram a ser reportados precisamente.
2017-12-14 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Plataforma de acesso à sonda avariada, sendo inviável seu acesso devido ao risco. Foi realizado comparação entra a sonda da estação e sonda padrão via PCD (Plataforma de coleta de dados) e constatado discrepância superior a 5% apenas no valor de OD (Oxigênio Dissolvido, porcentagem de 7% acima da padrão). Outros parâmetros sendo reportados precisamente.
2017-12-15 | RDO16 | Todos | Ausência de dados | Relato equipe de Campo: Manutenção corretiva e preventiva. A estação encontrava-se reportar os dados e verificamos que o modem não reportava as strings devido ao valor de temperatura ambiente. A estação não possui termigrometro , então restringimos o dado de temperatura ambiente para que o mesmo não reporte valores imprecisos . Retirado todo material que desceu com a chuva e aprovisionou em torno da boia e realizado a limpeza dos painéis solares.
2017-12-19 | RDO 01 | OD | OD com valores muito baixos desde 16/12 | Retornou a reportar corretamente. Intervenção realizada em 21/12/2017, mas sem registro de problemas no sensor. Possível causa, falha no ajuste do transdutor de pressão da sonda.
2017-12-20 | RDO 04 | Clorofila/BFA | Clorofila e BFA negativos | Valores c/problema desde 16/12/2017. Em 20/12/2017 foi possível a manutenção e calibração que estava pendente desde 06/12 quando a sonda ficou presa a estrutura e impedida de ser retirada.
2017-12-20 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação | Relato equipe de campo: Realizado os ajustes de todos sensores da sonda. Tensão da bateria 13,8v. Feito levantamento de material para reforma estrutural causadas pelas fortes chuvas.
2017-12-20 | RGN 01 | Nível de água | Régua de nível danificada. | Relato equipe de campo - Realizado a limpeza das lentes e corpo do turbidimetro. A régua linimetrica iremos programar uma próxima semana para fazer a instalação. Os outros instrumentos encontra-se em ótimo estado de conservação.
2017-12-20 | RGN 06 | Todos | Avaria na estação | Relato equipe de campo - Realizada coleta de dados da PCD, limpeza do turbidimetro e de sua estrutura de proteção.
2017-12-21 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Estrutura danificada e sem acesso seguro para retirada da sonda. Será programada uma manutenção corretiva para estrutura.
2017-12-21 | RDO 03 | Profundidade | Salto do valor | As variações foram de no máximo 5 cm, referentes as ajustes da altura da sonda para não tocar o fundo do rio.
2017-12-21 | RDO 05 | Todos | Registro de valores baixos ou igual a zero de forma isolada. | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2017-12-23 | RCA 02 | Clorofila/BFA | Picos de Clorofila e BFA | Não identificado problema no sensor durante a manutenção do dia 27/12/207
2017-12-26 | RDO16 | Todos | Picos e saltos de valores isolados nos dias 07, 15, 22, 26/12 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-12-27 | RDO12 | Todos | Ausência de dados da Sonda | Relato equipe de campo: Realizado a verificação, limpeza e ajustes de todos os parâmetros da sonda exo. Demais instrumentos estão em ótimo estado de conservação . Realizado a remoção da vegetação em torno das réguas limnimetricas e acesso da sonda exo. Tensão da bateria 13,3 v. Ao realizarmos a intervenção notamos que o Cabo da sonda encontrava-se danificado impossibilitando a mesma de comunicar com o PCD (conversor). Realizamos uma inspeção e testes e constatamos que o cabos possui emendas. Fizemos o levantamento do material e retornaremos no dia 28/12/2017 (amanhã) para a substituição do cabo . A estação ficou transmitindo porém os parâmetros da qualidade da água reportam zero.
2017-12-27 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados/ Valores iguais a "0" | Relato equipe de campo: Realizada limpeza dos componentes da PCD, estrutura de proteção e turbidimetro.
2017-12-28 | RDO12 | Todos | Ausência de dados da Sonda | Relato equipe de campo: Realizado a manutenção corretiva e substituído o cabos de controle da sonda. Realizado o lançamento de 60 metros de cabos PP 5×1mm. Logo após o lançamento e substituição do mesmo a sonda exo voltou a reportar os dados. Obs.: O cabo que estava no local estava com emendas e danificado causando a falha de comunicação com DCP, havendo necessidade da substituição.
2017-12-28 | RDO12 | Todos | Picos e vales isolados nos dias 21 e 28/12/2017 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-12-28 | RGN 06 | Turbidez | Variação bruscas de valores entre os dias 27 e 28 | Foi realizado intervenção no dia 27/12 entre 13:30 e 14:30 e depois no dia 03/01/2018, mas não foi relatado nenhuma causa provável paras estas variações.
2017-12-29 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Plataforma com avarias que impossibilita a retirada da sonda, para limpeza e ajuste dos sensores. Parâmetros foram verificados pelos dados na PCD e verificado discrepâncias de 11% no valor de turbidez e 8% no valor de condutividade os demais estação dentro do limite aceitável.
2017-12-29 | RDO 03 | Nível de Água | Variações bruscas | Possível falha de configuração durante a intervenção do dia 21/12/2017. Relato equipe de campo:" Realizada limpeza da sonda e configuração do Datalloger assim voltando a reportar valores precisos de turbidez."
2017-12-29 | RDO 03 | Turbidez | Variações bruscas | As causas prováveis além do acumulo de material no copo de proteção da sonda, pode ser movimentação do catamarã e atividades da draga do areal onde esta localizada a sonda. Relato equipe de campo:" Realizada limpeza da sonda e configuração do Datalloger assim voltando a reportar valores precisos de turbidez."
2017-12-29 | RDO 03 | Todos | Variações bruscas | Variações bruscas do dia 29/12/2017 ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2017-12-29 | RDO 04 | Todos | Valores de diversos parâmetros = "0" e saltos nos valores nos dias 20 e 29/12 | Alterações ocorreram no horário da intervenção na estação.
2018-01-02 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Realizada verificação da sonda via Sollus e encontrada uma discrepâncias de 9% no valor de turbidez. Será programada para próxima semana manutenção corretiva provisória para que se acesse com segurança a plataforma para retirada da sonda para limpeza e ajustes.
2018-01-02 | RDO 03 | Todos | Falha de transmissão de dados de 01/01/2018-23:30 a 02/01/2018-10:30 | Relato equipe de campo: "Baixados dados da PCD e realizada limpeza e verificação da sonda. Foi detectado problemas na porta do sensor do limpador o que acarretou nas falhas de transmissão dos parâmetros, foi realizada troca da sonda assim voltando a reportar todos parâmetros precisamente. Obs:Sonda levada para testes mais precisos em local adequado." OBS: Dados não transmitidos não podem ser recuperados pois a falha foi na sonda.
2018-01-03 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados/ Valores iguais a "0" | Relato equipe de campo: Realizada limpeza e verificação do turbidimetro. Também feita limpeza da estrutura de proteção do turbidimetro onde a mesma encontrava-se com acumulo de material o que pode ter acarretando na alteração de alguns parâmetros reportados.
2018-01-04 | RDO16 | Todos | Ausência de dados | Relato equipe de Campo: Foi detectado que a pausa na transmissão dos parâmetros que são reportados pela sonda no dia 31/12/17 as 13:30 hrs foi causada porque o cabo de comunicação da sonda com a PCD estava desconectado da sonda, ressalva se que o mesmo foi deixado conectado pela equipe que trabalha na região durante intervenção no dia 26/12/2017, sendo improvável sua desconexão sozinha. Realizada também limpeza e verificação dos sensores.
2018-01-06 | RDO 04 | Turbidez | Turbidez - Picos em 06/01/2018 | Picos ocorreram próximo ao período de chuva.
2018-01-06 | RDO 08 | Turbidez | Picos de até 1175 NTU entre 05 e 06/01/2017 | Registros ocorreram no horário de chuvas.
2018-01-08 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação | Relato equipe de campo: Realizado coleta de dados e verificação da tensão da bateria 13.5. Realizado o montagem da infraestrutura que foi danificada em decorrência das fortes chuvas. Relocamos a infraestrutura elétrica da sonda para o lado contra o curso do rio. sendo assim a infraestrutura fica protegida pela estrutura do Píer. Feito emenda subaquática da 3M no cabo da exo que havia rompido com aumento do nível do Rio.
2018-01-08 | RDO 05 | OD | Salto no valor | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-01-11 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Sonda encontra-se travada na estrutura de proteção o que impossibilita sua retirada para limpeza. Parâmetros foram verificados via Dados da PCD e da sonda Padrão no rio, sendo encontrada discrepâncias fora dos limites preestabelecidos de confiabilidade apenas no sensor de turbidez (discrepância de 14%).
2018-01-11 | RDO12 | Todos | Picos e saltos de valores isolados no dia 11/01/2018 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-01-11 | RGN 08 | Turbidez | Medições de turbidez de forma cíclica | Relato equipe de campo: Intervenção realizada para verificar motivos de oscilações nos parâmetros reportados pela PCD de turbidez, sendo constatada discrepância fora de padrões aceitáveis. Foi realizado ajuste no turbidimetro não sendo bem sucedido e inserida nova programação no Datalogger, foi realizado acompanhamento dos parâmetros após intervenção e constatado que o turbidimetro esta com problemas, o mesmo será substituído na próxima semana. Peço que os parâmetros sejam descartados até sua substituição.
2018-01-11 | RGN 08 | Nível de Água | Pico e valores | Não identificado nos relatórios de campo registros das causas dos picos.
2018-01-15 | RDO 03 | Condutividade | Variações bruscas | Não identificado nos relatórios e histórico falha nos equipamentos. Relato equipe de campo: Baixados dados da PCD, realizada limpeza e verificação da sonda, sendo necessário ajuste no sensor de turbidez.
2018-01-16 | RDO 03 | Nível de Água | Variações bruscas | Não identificado uma causa para estas variações. Um possibilidade seria
2018-01-16 | RGN 01 | Nível de água/Turbidez | Régua de nível danificada/Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Acumulo de material no corpo de proteção do turbidimetro. Realizada retirada da estrutura de proteção do turbidimetro para manutenção e limpeza. Realizada também recolocação da régua de nível.
2018-01-16 | RGN 08 | Turbidez | Medições de turbidez de forma cíclica | Relato equipe de campo: Defeito no Turbidimetro. (Realiza a substituição dele por outro novo) - Sensor / Equipamento substituído (Tipo / Marca / Modelo / Número de série) CAMPBELL SCIENTIFIC / Modelo: OBS501 / substituído SN:1500 / Colocado SN:1496.
2018-01-17 | RGN 06 | Todos | Possibilidade alteração | Relato equipe de campo - No momento que estávamos realizando intervenção na estação uma equipe que realiza Coleta manual de água estava dentro do rio.
2018-01-18 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Sonda encontra-se presa na estação, que esta danificada em decorrência da chuva o que impossibilita sua retirada para ajuste.
2018-01-18 | RDO 04 | Condutividade | Salto no valor | Ocorreu no horário da intervenção da equipe de campo. Relato equipe de campo: Realizado limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado coleta de dados da PCD. Tensão da bateria 13.8v. Componentes eletroeletrônicos em ótimo estado de conservação.
2018-01-19 | RDO16 | Todos | Picos e saltos de valores isolados nos dias 11 e 19/01/2018 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-01-23 | RDO12 | SST | Ausência de dados | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Ajustado os parâmetros de OD, Clorofila , Turbidez e Condutividade . Realizado a coleta dos dados e tensão da bateria 13,5v. Realizado a remoção da vegetação em torno das réguas limnimetricas. Ao chegar na estação a mesma encontrava-se sem reportar o valor de TSS. Então através do software KOR fizemos o ajustes e a mesma voltou a reportar o SST.
2018-01-23 | RGN 01 | Turbidez | Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Acúmulo de material na estrutura de proteção do turbidimetro.
2018-01-25 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Sonda da Estação encontra se presa na sua estrutura de proteção o que impossibilita sua retirada para ajuste e limpeza. Sendo que foi realizada verificação pelos dados da PCD no momento da intervenção e da sonda padrão dentro do rio, encontrado apenas discrepâncias fora dos padrões aceitáveis de confiabilidade no sensor de turbidez( discrepância de 11%).
2018-01-25 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação |  Posteriormente, a tubulação danificada foi reparada e reinstalada no lado oposto ao fluxo do rio para que a própria plataforma sirva de proteção e o reparo definitivo do cabo foi realizado em 25/01/2018;  A estação e equipamentos encontram-se devidamente instalados e em segurança.
2018-01-25 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado a coleta de dados da PCD. Limpeza do painel solar . Verificado a tensão da bateria 13.5 v. Realizado Montagem estrutural para reparo da tubulação do cabo elétrico danificada devido as fortes chuvas . instalada cantoneiras de 1 polegada com grampo U pata fixação da tubulação. Demais instrumentos e componentes eletroeletrônicos em ótimo estado de conservação.
2018-01-31 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio.
2018-01-31 | RDO 08 | Todos | Falha de transmissão de dados | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado coleta de dados e verificação da tensão da bateria 13,2v. Ao chegarmos na estação a mesma encontrava-se sem transmissão desde as 05:00 da manhã do dia de hoje. Então realizamos os testes de comunicação e verificamos que o modem Mart A800 estava travando a transmissão devido a memória com 71 %. Então realizamos a coleta de dados da PCD e logo após apagamos a memória. Assim a PCD voltou a reportar os dados. Demais componentes da PCD em ótimo estado de conservação.
2018-01-31 | RGN 01 | Turbidez / Nível de água | Picos em dias diversos | Picos ocorreram nos momentos de registros de chuvas.
2018-01-31 | RGN 06 | Nível | Valores não reais. | Relato equipe de campo - Realizado ajuste de offset do sensor radar, após ajuste o valor de Nível de água passou a ser de 171.9 cm valor que condiz com a régua de nível.
2018-01-31 | RGN 06 | Turbidez | Picos em diversos dias | Muitos picos ocorreram durante momentos de chuva.
2018-01-31 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados | Relato equipe de campo: Fortes chuvas na região.
2018-02-01 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Sonda continua inacessivel. Relato Equipe de campo: Realizada verificação na sonda via dados na PCD e da sonda padrão no rio. Sendo encontrado discrepâncias superior as preestabelecidas apenas no sensor de turbidez(7% de discrepância).
2018-02-01 | RDO 05 | Profundidade e Turbidez | Valores = "0" | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-02-02 | RDO 03 | Turbidez | Valores = "0" de 30/01/2018 a 02/02/2018 | Relato equipe de campo: " Manutenção realizada para correção no sensor de turbidez que estava reportando valor de turbidez 0. Após testes verificado que sensor estava queimado e não era reconhecido pelo Datalogger, o mesmo foi substituído por um sensor novo assim voltando a transmissão normal dos parâmetros de turbidez juntamente com todos outros. Obs.: Feito ajuste do sensor novo colocado na sonda"
2018-02-02 | RDO 03 | Profundidade | Salto do valor | Salto ocorreu exatamente durante a intervenção. Neste dia houve troca da sonda. Neste caso o salto ocorreu por falta de correção do off set de profundidade.
2018-02-02 | RDO 03 | Nível de Água | Variações bruscas | Salto ocorreu exatamente durante a intervenção.
2018-02-05 | RDO 03 | Condutividade |  | Relato equipe de campo: Realizado ajuste no sensor de Condutividade devido a discrepância maior que 5% encontrada na sua verificação e realizado ajuste no sensor de turbidez que não estava reportando valores de TSS, sendo que após ajuste se normalizou a transmissão dos parâmetros.
2018-02-06 | RDO12 | Todos | Ausência de dados | Relato equipe de campo: Ao chegarmos nas PCD o local encontrava-se com chuva intensa. Ao acessar o local de retirada da sonda exo para manutenção, observamos que o mesmo está submerso impossibilitando a intervenção. Período de chuva intensa na região. Nível do rio com 580 cm.
2018-02-06 | RDO12 | Todos | Falha de manutenção | Relato equipe de campo: Realizado a remoção da vegetação em torno das réguas linimetricas e da PCD. Ao chegarmos na estação a mesma encontrava-se sem transmissão de dados. Realizado a manutenção corretiva e constado que o modem Mart A800 não reportava todos os dados devido a uma variável (sst) estar dando valor negativo. Mediante a este diagnóstico de falha feito a correção e a PCD voltou a reportar os dados. Realizado a coleta de dados para envio para a Ativa soluções para preenchimento das lacunas que ficaram no sollus.
2018-02-06 | RGN 01 | Precipitação/Chuva total | Valores alterados | Relato equipe de campo - Durante a manutenção foi observado que o pluviômetro encontrava se com sua passagem de água obstruída o que interfere na sua leitura, foi realizada limpeza do Pluviômetro e corrigido o problema.
2018-02-06 | RGN 01 | Turbidez | Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Aumento no nível do rio o que acarretou no acumulo de material no corpo de proteção do turbidimetro.
2018-02-07 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros entre os dias 03 e 06/02/2018 | Sonda da estação encontrava se presa na sua estrutura de proteção devido a muito acúmulo de material, como nível do rio estava alto seu acesso para retirada deste material ficou inviável e será realizado assim que o nível se normalizar.
2018-02-07 | RDO 05 | Todos | Ausência de dados da sonda e avaria da estrutura da estação. | Relato equipe de campo: "Ao chegarmos na estação a mesma encontrava-se sem reportar os dados ( sem transmitir) e estava inacessível pois o volume rio estava muito cheio, devido as fortes chuvas na região . Por medidas de segurança adotamos a pratica de não acessar a sonda nesta situação. Vamos monitorar o nível do rio e retornaremos. Realizamos a coleta de dados da pcd e verificamos a tensão da bateria 13,2v. Programado uma manutenção corretiva para amanhã."
2018-02-07 | RDO 08 | Profundidade, Turbidez e Clorofila | Valores="0" | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-02-07 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados/ Valores iguais a "0" | Relato equipe de campo: Estação encontrava se com turbidimetro submerso a lama do fundo do rio que aumentou de nível em decorrência da cheia do rio, por isso reportava valores de 1 de turbidez ou 0. Foi reduzido seu comprimento para que saísse da lama, ficando no limite de onde a tubulação de proteção e aberta e ainda assim perto da lama ha risco de ainda reportar valores 0 se a lama aumentar um pouco mais. Assim que o rio voltar ao seu nível normal será realizada uma limpeza do local para retirada desta lama.
2018-02-08 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Estação encontra se submersa à água decorrente do aumento do nível do Rio Doce. Sonda da Estação continua sem condições de ser retirada para limpeza e ajuste dos sensores.
2018-02-08 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação | Relato equipe de campo: A estação encontrava-se com 5 metros de coluna de água. Sendo assim fica inviável e inacessível as estruturas da sonda. Então com consentimento do Vinicius Oliveira priorizamos as manutenções corretivas das estações RDO 12 e RDO 05. Na próxima semana retornaremos com o nível mais baixo e vamos inserir a nova programação no logguer e corrigir o problema de Chuva TT.
2018-02-09 | RDO 05 | Todos | Ausência de dados da sonda e avaria da estrutura da estação. | Relato equipe de campo: "A PCD parou de transmitir devido a uma única variável estar fora do ranger aceitável ( valor negativo de sst) então fizemos uma alteração na programação da PCD e a mesma voltou a reportar os dados." Os dados entre 07/02/2018 13:30:00 a 08/02/2018 7:30:00 foram perdidos
2018-02-13 | RDO 04 | Chuva total | Ausência de dados no Sollus | Relato equipe de campo: Realizado a verificação, limpeza e ajustes da sonda exo. Verificado a tensão da bateria 13.1v . Realizado coleta de dados da PCD e inserido nova programação REV.05 para correção de Chuva TT que a estação não estava reportando para o sollus. Demais componentes eletroeletrônicos estão em ótimo estado de conservação.
2018-02-14 | RDO 05 | SST | Ausência de dados da sonda e avaria da estrutura da estação. | Relato equipe de campo: "Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado a limpeza do local onde a sonda fica instalada. Realizado a coleta de dados e verificação da tensão da bateria. Identificado que a porta 3 da sonda exo está queimada, substituímos o sensor de turbidez para porta 1."
2018-02-14 | RGN 01 | Turbidez | Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Estrutura de proteção do turbidimetro estava com muito material acumulado em seu corpo . Foi realizada sua limpeza e os valores de turbidez se normalizaram.
2018-02-14 | RGN 06 | Turbidez | Possibilidade alteração | Relato equipe de campo - Acúmulo de material no corpo da estrutura de proteção do turbidimetro.
2018-02-15 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Plataforma de acesso a estrutura de proteção da sonda danificada e sonda da estação presa em sua estrutura em decorrência desses danos, fica impossibilita sua retirada para limpeza, verificação e coleta de dados referente ao ID da Sonda e sensores. Foi realizada uma verificação com base nos parâmetros encontrados na PCD no momento da manutenção e da sonda padrão dentro do rio, e encontrado discrepâncias superiores aos padrões aceitáveis de confiabilidade no sensor de turbidez (12% discrepância), Condutividade (7% discrepância) e pH ( 14% discrepância).
2018-02-15 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Realizada coleta de dados na PCD, e realizada verificação com base dos parâmetros na PCD e da sonda padrão no rio, sendo encontrado discrepâncias superiores as preestabelecidas nos sensores de Turbidez (9%), PH e condutividade.
2018-02-15 | RDO12 | Profundidade/pH/ Clorofila | Picos e saltos de valores isolados no dia 15/02/2018 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-02-16 | RDO16 | Todos | Falha na manutenção | Relato equipe de Campo : Ao chegarmos no local não obtivemos o apoio do barco como havíamos solicitado. Entramos em contato com o barqueiro e o dono da ecotur Fábio e não obtivemos sucesso. Segue a conversa com o proprietário da embarcação em anexo.
2018-02-19 | RDO12 | SST | Ausência de dados. | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado a coleta de dados e verificação da tensão da bateria. Ao chegarmos na PCD a mesma não reportava os dados de SST, então corrigimos na sonda exo e na programação e a mesma voltou a reportar os dados de SST. Os demais componentes eletroeletrônicos estão em ótimo estado de conservação.
2018-02-19 | RDO12 | Profundidade/condutividade / Clorofila | Picos e saltos de valores isolados no dia 19/02/2018 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-02-20 | RDO 05 | SST | Ausência de dados da sonda e avaria da estrutura da estação. | Relato equipe de campo: "Realizando limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. Ao chegarmos na estação a mesma encontrava-se sem reportar os dados de SST, então ajustamos o sst na sonda exo e na programação do dataloguer. A estação voltou a reportar os dados de SST."
2018-02-21 | RGN 08 | Nível de Água Turbidez | Valores iguais a "0". | Registros ocorreram durante a intervenção da equipe de campo.
2018-02-22 | RDO 03 | Turbidez | Pico de 3924 NTU e outro menores | Pico de 3924 NTU isolado. Causa provável - obstrução do sensor no momento da leitura. Os demais valores elevados de turbidez ocorreram junto a registros de precipitação.
2018-02-26 | RDO16 | Turbidez/ Profundidade/ Clorofila/ OD/ BFA | Picos e saltos de valores isolados nos dias 05, 19 e 26/02/2018. | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-02-26 | RDO16 | Todos | Danos a estrutura | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Limpeza do painel solar e verificação da tensão da bateria. Ao chegarmos no local encontramos Boia em um local diferente do que geralmente ela se encontra. Com muito acúmulo de material que desceu do rio devido ao período de chuva que tivemos na região. Fizemos uma manutenção na sonda exo e conferimos a ancoragem da Boia. É necessário uma manutenção de limpeza devido ao acúmulo de material, até mesmo na parte inferior da mesma (submerso). ANTES DE IRMOS embora certificarmos se a Boia estava bem ancorada. Programaremos uma intervenção só para retirada do material.
2018-02-26 | RDO16 | Todos | Danos a estrutura | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. A estação encontrava-se com muito acúmulo de material, então a equipe fez uma corretiva e realizou uma limpeza na estrutura , mais será necessário mais uma manutenção para a retirada de mais materiais agarrados na estrutura e nas cordas de ancoragem.
2018-02-27 | RGN 01 | Turbidez | Ajuste da programação do turbidimetro | Realizada limpeza da vegetação no interior e entorno da estação, realizada verificação e ajuste do turbidimetro com nova programação desenvolvida pela DUALBASE.
2018-02-27 | RGN 01 | Turbidez | Pico de 2714 NTU as 13hs | Pico ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-02-27 | RGN 06 | Turbidez | Possibilidade alteração | Relato equipe de campo - Realizada verificação e ajuste do turbidimetro com nova programação desenvolvida pela DUALBASE.
2018-02-28 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio. No dia 21/02 não houve necessidade de ajuste de nenhum sensor já no dia 28/02/2018 foi realizada verificação dos sensores da sonda EXO, sendo necessário o ajuste dos sensores de OD, Condutividade e turbidez.
2018-02-28 | RDO 08 | Turbidez | Pico de Turbidez de 2391NTU as 15hs | Pico causado durante a pela equipe de campo durante a manutenção corretiva que ocorreu neste dia de 14 as 16:33hs, conforme relatório de campo.
2018-02-28 | RDO 05 | Nível de Água | Ausência de dados da sonda. | Relato equipe de campo: Realizado o ajustes de offset do nível na programação. Realizado a coleta de dados da PCD e verificado a tensão da bateria. Realizado a limpeza interna e externa na estação removendo o acúmulo de vegetação.
2018-02-28 | RDO 08 | Profundidade, Turbidez, SST, Condutividade | Picos e valores igual ou próximos a zero. | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-02-28 | RGN 01 | Turbidez / Nível de água | Picos em dias diversos | Alguns picos ocorreram nos momentos de registros de chuvas.
2018-02-28 | RGN 06 | Turbidez | Picos em diversos dias | Muitos picos ocorreram durante momentos de chuva.
2018-03-01 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Relato Equipe de campo: Realizada verificação da sonda com base nos parâmetros na PCD no momento da manutenção e dos parâmetros da sonda padrão no rio, sendo encontrado discrepâncias superiores aos limites preestabelecidos nos valores de turbidez (10% de discrepância), Condutividade ( 9% de discrepância), pH ( 8% de discrepância ) e OD ( 7% de discrepância ). Não sendo realizada limpeza e ajuste da sonda devido a mesma se encontrar inacessível.
2018-03-01 | RDO 04 | Todos | Avaria da estrutura da estação | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado a coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. Limpeza do pluviômetro e painel solar. Obs.: após realizamos a modificação da estrutura devido as chuvas . A estação passou por mais um forte período de chuva e nenhum dano ocorreu ao cabo da sonda e a estrutura. Realizado o reforço do suporte e pintura do mesmo.
2018-03-03 | RDO 05 | Todos | Parou de transmitir as 19hs | Erro de leitura de sensor de nível, neste dia foram registrados fortes chuvas e os moradores locais, relataram grande incidência de raios, inclusive queimando equipamentos eletrônicos dos mesmos. Causando ausência de dados de nível de 03 a 05/03/2018.
2018-03-04 | RDO 08 | Turbidez | Pico isolado de 1115 NTU as 10:30hs | Não identificado falha no relatório de manutenção. Causa provável seria uma obstrução do leitor no momento da leitura.
2018-03-05 | RDO 05 | Todos | Transmissão de dados igual a zero as 16:40 | realização de testes durante manutenção corretiva do sensor de nível danificado provavelmente no dia 03/03/2018
2018-03-05 | RDO 05 | Todos | Ausência de dados da sonda. | Relato equipe de campo: Ao chegarmos na estação a mesma encontra-se sem reportar os dados do dia 03/03 até o momento. Então realizamos uma corretiva e a mesma voltou a reportar. Realizado a coleta de dados da PCD e enviado para a Ativa solução para preenchimento manual , já que a PCD gerou lacunas neste período. Realizado a limpeza do limnimetro. Iremos acompanhar nesta semana e pode ser que seja necessário a substituição do sensor de pressão. Verificado a tensão da bateria. Limpeza , verificação e ajustes da sonda exo.
2018-03-06 | RGN 01 | Turbidez | Pico de Turbidez de 1665 NTU | Identificado durante manutenção a presença de grande quantidade de vegetação acumulada na grade de proteção do turbidimetro. Relato de forte chuvas com Raio na Região de Acaica e vegetação caída na estrada. Relato equipe de campo - Acumulo de material na estrutura de proteção do turbidimetro.
2018-03-06 | RDO 04 | Profundidade | Salto no valor | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza, verificação e ajustes da sonda exo. Realizado a coleta de dados e verificação da tensão da bateria. Realizamos o ajuste da profundidade que estava marcando incorreto. Após a intervenção e ajustes a mesma passou a reportar os dados com confiabilidade..
2018-03-06 | RGN 06 | Turbidez | Picos nos valores | Relato equipe de campo - Realizada limpeza verificação e ajuste do turbidimetro, sendo realizada também limpeza da estrutura de proteção do turbidimetro.
2018-03-07 | RDO 05 | OD | OD marcando 0 (zero) | Equipe retornou ao local as 10hs até 12:30 e realizou alguns testes e identificou que o sensor de OD queimou, causando envio de dados de OD de 01hs as 13hs do dia 07/03/2018 igual a zero. Nesta madrugada foram registrados fortes chuvas e os moradores locais, relataram grande incidência de raios, inclusive queimando equipamentos eletrônicos dos mesmos.
2018-03-07 | RDO 03 | Turbidez | Parou de transmitir Turbidez | Porta da sonda queimada- Relatos de muitos raios em todas as noites e muito vegetação de grande porte descendo pelo rio.
2018-03-07 | RDO 05 | OD | Reportando valor zero de OD | Relato equipe de campo: Ao monitorarmos as estações, percebemos que a RDO 05 estava reportando valor zero de oxigênio dissolvido. Então fomos a até a PCD para realizar o diagnóstico. Foi constatado que o sensor óptico do OD estava queimado. Realizamos a substituição e enviaremos o com defeito para reparo. Está PCD está com grande índice de queima de portas e sensores. Fizemos uma análise de falha e foi constatado que sempre que ocorre chuva muito forte com muita incidência de raio, sempre tem causado danos aos equipamentos. Equipamentos eletrodomésticos foram danificados na região devido as descargas atmosféricas. A PCD possui para raio e nenhum dispositivo de proteção do circuito atuou. Uma probabilidade que está descarga atmosférica tenha ocorrida na água do Rio, causando assim danos nos diapositivos eletroeletrônicos da sonda exo 2.
2018-03-07 | RDO 05 | Todos | Falhas na PCD. | Está PCD está com grande índice de queima de portas e sensores. Fizemos uma análise de falha e foi constatado que sempre que ocorre chuva muito forte com muita incidência de raio, sempre tem causado danos aos equipamentos. Equipamentos eletrodomésticos foram danificados na região devido as descargas atmosféricas. A PCD possui para raio e nenhum dispositivo de proteção do circuito atuou. Uma probabilidade que está descarga atmosférica tenha ocorrida na água do Rio, causando assim danos nos diapositivos eletroeletrônicos da sonda exo 2.
2018-03-07 | RDO 05 | Todos | Valores = 0 (Profundidade, turbidez, Nível de água, Clorofila/BFA | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-03-07 | RGN 01 | Turbidez | Picos dos valores | Relato equipe de campo - Manutenção corretiva realizada, pois estação estava reportando valores muito elevados de turbidez, sendo que ficou constatado que esse aumento repentino se deu por ter acumulado material provindos da montante do rio e se acumulado na proteção do turbidimetro interferindo nas leituras realizadas pelo sensor. Material acumulado na estrutura de proteção do turbidimetro em decorrência de fortes chuvas na região.
2018-03-07 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez | Picos ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-03-08 | RGN 08 | Turbidez | Sonda enterrada | Relatado pela equipe de coleta manual que durante medição de vazão percebeu a estrutura submersa de proteção da sonda enterrada no sedimento, também relatou a Barbara-F.R.E, que segundo a leitura do equipamento utilizado pode se verificar que o fundo é muito móvel naquela região.
2018-03-08 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Permanece sem acesso a sonda - Relato Equipe de campo: Realizada verificação da sonda da estação com base nos parâmetros coletados na PCD no momento da intervenção e da sonda padrão no rio. Sendo que foram encontradas discrepâncias superiores ao limite de confiabilidade de 5%, nos sensores de turbidez (15% de discrepância para menos que a padrão), condutividade (8% de discrepância para menos que a padrão) e Clorofila (13% de discrepância para mais que a padrão).
2018-03-09 | RDO 03 | Turbidez | Parou de transmitir Turbidez | Relato equipe de campo: Realizamos manutenção corretiva na estação RDO-03, onde os parâmetros de turbidez não estavam sendo reportados. Foi constatado que a porta numero 2 do equipamento estava queimada realizamos a troca de porta do sensor para número 6 que fica de reserva na sonda e os parâmetros voltaram a ser reportados.
2018-03-12 | RDO 03 | Todos | Envio de todos os dados igual a "0" | As 20hs de 12/03 iniciou a transmitir valor="0" para todos os parâmetros da sonda, fato este que iniciou após uma chuva de 2,2 mm 1 hora antes. Retomada da transmissão dia 13/03 as 10hs. Identificado falha de comunicação entre sonda e datalogger, dados foram perdidos não sendo possível o preenchimento manual no sistema.
2018-03-12 | RDO 02 | Turbidez | Pico isolado de 2528 NTU as 03:30hs | Ocorrência durante a madrugada e isolada- Causa provável obstrução do sensor no momento da leitura
2018-03-13 | RDO 05 | Nível de Água | Salto no valor | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-03-14 | RGN 08 | Turbidez | Sonda enterrada | Equipe de manutenção de campo confirmou o relato da equipe coleta manual sobre a sonda enterrada. Relato equipe de campo: Foi detectado que a estrutura de proteção onde o turbidimetro fica estava com muito material acumulado em seu corpo e com deslizamentos de terra da encosta parte da estrutura ficou submersa ao material no fundo do rio, o que ocasionou a variação nos parâmetros reportados pelo turbidimetro não aumentando a turbidez e sim reduzindo quase a zero devido a obstrução do visor do turbidimetro. Verificado pelo sollus que essa alteração se deu desde o dia 09/03/2018 às 18:00 hrs. Após a limpeza do turbidimetro e desobstrução de sua estrutura de proteção o mesmo votou a reportar valores precisos.
2018-03-14 | RCA 02 | Todos | Variação de valores medidos / Píer danificado | Relato de muitas chuvas na madrugada do dia 13/03 em Barra longa. Píer atingido por grande quantidade de vegetação. Relato de campo: Durante a manutenção foi constatado que a estrutura de proteção onde fica a sonda EXO no rio está avariada, devido ao aumento do nível do rio que trouxe consigo muito material ( galhos, madeira, etc.) e pressão de água. Foi realizada limpeza apenas do guarda corpo da estrutura, a parte onde fica a sonda estava inacessível com nível do rio ainda alto. Realizamos verificação da sonda com base nos parâmetros reportados pela sonda da estação no momento da manutenção e da sonda padrão no rio, e encontrado discrepâncias fora dos padrões aceitáveis apenas nos sensores de turbidez( 13% ) e de Clorofila (18%), não sendo realizada a troca dos sensores pelo fato da sonda estar travada em sua estrutura de proteção.
2018-03-14 | RCA 01 | Turbidez | Picos de turbidez | Foi necessário ajuste do turbidimetro no dia da intervenção em 14/03/2018
2018-03-15 | RCA 01 | Umidade | Umidade igual a zero e negativa | Voltou a reportar corretamente no dia 16/03/2018. Relato de campo visita do dia 16/03/2018: Manutenção realizada para corrigir falha na transmissão de parâmetros de temperatura ambiente que teve seus valores zerados ou algumas vezes até negativos a partir do dia 14/03/2018 ás 10:00 hrs. Foi realizado um reset do sistema e a transmissão do parâmetro de temperatura ambiente voltou a ser preciso sendo que a partir do dia 16/03/2018 ás 08:00 voltou a sua transmissão
2018-03-15 | RCA 01 | Temperatura | Temperatura ambiente igual zero | Provável falha no Termo higrômetro
2018-03-15 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Permanece sem acesso a sonda - Relato Equipe de campo: "Com as condições da plataforma de acesso para retirada da sonda inacessível, foi realizada verificação da sonda com base em parâmetros da PCD no momento da manutenção e da sonda padrão no rio, sendo encontrado discrepâncias superiores aos padrões preestabelecidos de confiabilidade nos sensores de Turbidez (20%), clorofilas (14%), condutividade (16%) e pH (7%), não sendo realizada substituição desses sensores pela impossibilidade de retirada da sonda."
2018-03-15 | RDO12 | Todos | Falha de manutenção | Relato equipe de campo: Não foi possível a retirada da sonda exo, pois o nível de água do rio impossibilitava está ação devido ao seu aumento .Realizado a coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. Realizado a comparação dos dados da PCD × dados da sonda padrão através da planilha de cálculo de erros. Como não foi possível a retirada da sonda exo, baixamos os dados e comparamos com os valores reportados com a sonda padrão no Rio. O único instrumento que com discrepância acima de 5% foi clorofila.
2018-03-15 | RGN 01 | Nível de água | Variação brusca de nível | Variação ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-03-19 | RDO16 | Todos | Ausência de dados | Em investigação e aguardando verificação existência de dados na memória física da PCD.
2018-03-20 | RGN 01 | Turbidez | Variação brusca valores | Variação ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo. Relato equipe de campo - Foi realizada limpeza do turbidimetro e de sua estrutura de proteção, verificação dos parâmetros reportados sendo necessário seu ajuste devido a discrepância superior a 5% encontrada na verificação, após ajuste verificado que leitura de turbidez da sonda padrão no rio e turbidimetro quase que se igualam não ultrapassando 5% de discrepância.
2018-03-20 | RGN 06 | Turbidez | Picos nos valores de até 2344 NTU no dia 19/03/2018 | Relato equipe de campo - Realizada verificação do turbidimetro e encontrado discrepância superior a 5% nos parâmetros reportados por ele sendo realizado seu ajuste. Verificado também todos componentes que compõem a estação (Pluviômetro, termohigrômetro, painel solar e componentes internos da PCD).
2018-03-21 | RDO 01 | Turbidez | Turbidez na RDO 01 acima de 4000 e OD muito baixo. | Registros de turbidez acima de 4000 NTU e OD próximo de zero nos dias 17 e 21/03/2018 Relato de Campo: Realizado uma manutenção dia 23/03/2018 a estação RDO-01, visando os problemas ocorridos na transmissão de Turbidez e Oxigênio Dissolvido, encontramos sedimentos no copo da sonda acarretando na obstrução dos sensores e provocando leitura errônea, realizamos a limpeza e uma nova verificação da sonda.
2018-03-21 | RCA 02 | Todos | RCA 02 sem transmissão desde 08:00 | Apenas falta de sinal de celular, voltou a transmitir. Inclusive enviou os dados faltantes
2018-03-21 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Permanece sem acesso a sonda - Relato Equipe de campo: "Realizada verificação da sonda da estação com base nos parâmetros encontrados na PCD e dos parâmetros da sonda padrão no rio, sendo que foram encontradas discrepâncias superiores aos padrões preestabelecidos de confiabilidade nos sensores de Turbidez ( discrepância de 23%), Clorofilas (discrepância de 55%) e Condutividade ( discrepância de 12%), não sendo realizada substituição desses sensores pelo fato da plataforma de acesso para retirada da sonda estar inacessível. Outra peculiaridade da estação e que a mesma não conta com pluviômetro , termohigrômetro e régua de nível."
2018-03-21 | RDO 04 | Todos | Falha no Wiper | Relato equipe de campo: Realizado a coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. Inspeção visual do pluviômetro e constatado que o mesmo não possui acúmulo de material. Realizado a limpeza e verificação da sonda exo. Realizado a substituição do wiper, pois o wiper que estava na sonda encontrava-se queimado e com travamento mecânico devido a muita presença de sílica no local.. Realizado o reaperto dos sensores da sonda exo.
2018-03-22 | RDO 05 | Turbidez | Picos de turbidez | Picos entre os dias 20 e 22/03/2018 ocorreram durante período chuvoso, mas os valores isolados podem estar associados a obstrução dos sensores durante a leitura.
2018-03-22 | RDO 05 | Nível de Água | Salto no valor | Registros ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-03-23 | RDO12 | Todos | Picos e saltos de valores isolados no dia 23/03/2018 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-03-26 | RDO12 | Turbidez | Pico isolado de 725 NTU | Não identificado falha no relatório de manutenção. Causa provável seria uma obstrução do leitor no momento da leitura.
2018-03-26 | RGN 01 | Turbidez | Variação brusca valores | Variação ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo. Relato equipe de campo - Acumulo de material provindos do aumento do nível do rio, na estrutura de proteção onde fica o turbidimetro.
2018-03-27 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez nos dias 26 e 27/03/2018 | Ontem(26/03) a partir da 13:30 notamos picos de turbidez na estação RGN-08 que continuaram a aparecer até hoje pela manhã, realizamos a manutenção e verificamos que a causa foi material acumulado na estrutura de proteção onde fica o turbidimetro no rio, foi realizada limpeza e a partir das 12:30 de hoje (27/03) normalizou a leitura. Acumulo de material na estrutura de proteção onde fica o turbidimetro.
2018-03-27 | RCA 02 | Todos | Sonda reportando valores falsos | Hoje em manutenção na RCA-02, conseguimos acessar o rio para limpeza da estrutura de proteção da sonda que estava com muito material acumulado, realizamos parcialmente a limpeza pois encontra-se presa na estrutura um tronco de arvora de tamanho aproximado 4 metros e por ser muito pesado não conseguimos sua retirada. Para manutenção na estrutura e preciso retirada desse tronco, precisamos de mais mão de obra para uma tentativa de remoção manual, só a partir daí teremos uma avaliação detalhada do que precisar ser feito na estrutura. Foi solicitado apoio ao pessoal de Barra longa através da Daniela Alcantra que fez contato com Flavio Ernesto Coelho de Azambuja.
2018-03-28 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Permanece sem acesso a sonda - Relato Equipe de campo: Com o nível do rio ainda alto e estrutura de proteção da sonda danificada, não foi possível retirada da sonda para limpeza e troca dos sensores descalibrados, foi realizada uma verificação com base nós parâmetros obtidos na PCD e da sonda padrão no rio, sendo encontradas discrepâncias foras dos padrões nos sensores de Turbidez (11% de discrepância), Clorofilas (-53% de discrepância) e de pH ( 5% de discrepância).
2018-03-29 | RDO12 | Todos | Picos e saltos de valores isolados no dia 29/03/2018 | Registros ocorreram no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-03-31 | RDO 04 | Nível de Água | Salto no valor | Não identificado nos relatórios e histórico falha nos equipamentos ou outro fato que justifique este pico. Causa provável - problema eletrônico.
2018-03-31 | RGN 06 | Turbidez | Picos em diversos dias | Muitos picos ocorreram durante momentos de chuva.
2018-04-03 | RDO 04 | OD | OD marcando 0 (zero) | Relato equipe de campo: RDO 04 apresentou nas leituras de 19:00 e 19:30 zero de oxigênio dissolvido. Com isso gerou o alarme. Eu acompanhei aqui e na transmissão subsequente de 20 hs já normalizou. Pode colocar na sua planilha falha de comunicação na porta 03. Porta onde está instalado o sensor de OD
2018-04-04 | RDO 04 | OD e Turbidez | OD e turbidez com valores alterados. | Relato equipe de campo: Ao chegarmos na PCD a mesma encontrava-se reportando o valor de turbidez zero desde o dia anterior. Foi realizado uma manutenção corretiva e relatado falha no sensor. Então, Relato de Campo: substituímos o sensor de turbidez por um outro ajustado e mudamos ele de porta de comunicação, voltando assim reportar os dados com confiabilidade. Realizado a coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. Limpeza no painel solar e verificação visual do pluviômetro e constatado que não possui acúmulo de material. Realizado a limpeza, verificação e substituição dos seguintes sensores da sonda exo: condutividade , clorofila, PH e turbidez. Necessário desconsiderar os valores de 0 do dia 03/04 a 04/04/2018.
2018-04-04 | RGN 08 | Turbidez | Picos de turbidez nos dias 30/03/2018 a 03/04/2018 | Relato equipe de campo: "Realizada limpeza e verificação do turbidimetro sendo encontrada discrepância superior a 5% nos parâmetros reportados por ele com relação a sonda padrão, realizamos seu ajuste e a leitura se normalizou." Avaliação do técnico responsável pela estação: " Sobre o ocorrido temos a seguinte posição: Ao analisar as strings observamos que estação começou a reportar parâmetros de turbidez anormais a partir do dia 01/04/18, certamente provocados por movimentação de sedimentos no fundo do rio que obstruem o campo de atuação do sensor alterando suas leituras, sedimentos estes que são desprendidos constantemente das encostas, no dia 03/04/18 às 18:30 tivemos relatos de um grande volume de chuva na região que se estendeu até às 21:00, totalizando um volume de 41 mm de chuva neste intervalo de tempo, analisamos que a partir dai os parâmetros de turbidez se normalizaram podendo ter alguma leitura um pouco alterada por desajuste do sensor ao ter ficado muito tempo trabalhando fora de seu ranger de atuação, no dia 04/04/18 realizamos a manutenção verificando que o turbidímetro já estava sem obstrução, realizamos verificação do turbidímetro encontrando discrepâncias superiores a 5% com relação a sonda padrão colocada no rio, fizemos ajuste de coeficiente e a leitura se normalizou. OBS: Observamos constantemente nesta estação picos de turbidez, que são causados por este acúmulo de sedimentos junto a grade de proteção do turbidímetro, vamos procurar de alguma forma sempre evidenciarmos este ocorrido no relatório de campo. "
2018-04-05 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Permanece sem acesso a sonda - Relato Equipe de campo: Nível de água do rio continua elevado, impossibilitando á retirada da sonda para manutenção, foi realizada uma verificação nos parâmetros reportados pela sonda da estação e encontrado discrepâncias superiores ao limite preestabelecido de confiabilidade(máximo 5% aceitável), nos sensores de turbidez (22% de discrepância), condutividade (9% de discrepância) e pH ( -9% de discrepância). Estação não conta com sensor de nível de água , pluviômetro e termohigrômetro.
2018-04-05 | RDO 01 | Nível de Água | Valores negativos | Causa provável é umidade em uma emenda no cabo em um trecho que esta submerso. Foi feita limpeza e correção do offset e voltou a registra o nível corretamente.
2018-04-09 | RDO 04 | Todos | Ausência de dados entre os dias 6 e 7/04 | Falha de comunicação/alimentação elétrica entre sonda e PCD. Os dados de 2018/04/06 18:00:00 até 2018/04/07 09:00:00, não foram registrados. Tempo de resposta da equipe de campo 15hs.
2018-04-09 | RGN 08 | Turbidez | Turbidez - Risco de alteração | Durante coleta manual Soraia registou a presença de grande numero de gado próximo ao ponto de monitoramento.
2018-04-09 | RDO 03 | Turbidez | Possibilidade alteração | Relato equipe de Campo: "Ontem fizemos manutenção na RDO-03 e observamos que o ponto de dragagem de areia está no mesmo local onde se encontra o Catamarã com a sonda.
2018-04-18 | RDO 05 | Turbidez | Picos de turbidez as 8:30hs | Relato da equipe de Campo: A RDO 05 estava marcando 1989 NTU, então resolvemos passar por lá. Chegando aqui na PCD identificamos o wiper parado em cima do sensor de turbidez.
2018-04-25 | RDO12 | Condutividade | Picos entre 18:00 as 19:00hs | Relato da equipe de campo - discrepância encontrada entre a sonda padrão e a que estava na PCD. Substituímos os dois sensores PH e condutividade. Algumas pessoas no local que trabalham no Ifes disseram que pode ser algum produto que alguma empresa descartou no Rio. Aqui próximo tem laticínio e etc..
2018-05-02 | RDO 02 | Todos | Avarias na estrutura da estação | Iniciada manutenção na estrutura. A partir de 8:30hs a sonda foi desligada para remoção da estrutura danificada e colocação na nova.
2018-05-02 | RCA 01 | Turbidez | Picos acima de 4000 NTU a partir de 25/04/2018 até 02/05/2018 | Relato equipe de campo - Hoje na manutenção, ao entra na água, notei que no campo de visão do turbidimetro tem uma ponta de uma pedra, isso com o visor voltado para o lado da estação. Na ultima manutenção não observei qual posição o Elton o recolocou uma vez que como fica preso por cabo de aço ele pode girar um pouco. Realizei a fixação dele de modo que não mova e fique com visores voltados para montante. Foi a única coisa que observei que poderia interferir nas leituras, iremos fazer o monitoramento para acompanhar os dados e ver se mantém estáveis as leituras. Realizei a verificação da programação que estava inserida na estação e estava tudo ok. Relato equipe de campo (Produttivo) -Realizamos no dia 25/05/2018 das 07:30 às 9:43 manutenção preventiva na estação, sendo encontrado durante a verificação do turbidimetro uma discrepâncias de 31% nos parâmetros encontrados com relação aos dados de turbidez da sonda padrão. Foi realizado ajuste de coeficiente na programação do turbidimetro para correção, após este ajuste aguardamos a transmissão das 9:30 ainda na PCD (Plataforma de Coleta de Dados), e obtivemos uma leitura de 18,43 NTU assim encerrando a manutenção. A partir desta transmissão os dados não mantiveram estáveis apresentando diversos picos nos parâmetros de turbidez, na sexta-feira 27/05 fomos pontuados pelo Vinicius sobre uma atenção especial para estação, acompanhamos no final de semana via Sollus os dados que se mantiveram instáveis. Iniciamos nossas atividades esta semana no dia 01/05/18, com uma programação de dar suporte para empresa Centravaço na estação RDO-02, assim programamos a manutenção da RCA-01 para hoje 02/05/18. Em manutenção na estação, realizamos verificação do turbidimetro sendo encontrado discrepâncias nos dados com relação a sonda padrão, mas nada que justificasse os picos e instabilidade dos dados reportados uma vez que o valor encontrado foi de 13,27 NTU ao iniciar as atividades, verificamos a programação não encontrando nenhum erro, assim partimos para verificação da estrutura e ao adentrar no rio notamos a presença de uma ponta de pedra próximo ao campo de visão do sensor do turbidimetro, o que pode ter obstruído o campo de atuação do sensor causando alterações nas leituras, como o turbidimetro e fixado por cabo de aço pode ocorrer movimentos no sensor tirando a instabilidade dos dados, realizamos sua fixação de modo que o sensor fique sempre com foco voltado para jusante da estação e com campo de atuação do sensor sem nenhuma obstrução, assim notando estabilidade dos dados nos testes realizados na PCD, estamos monitorando a estação via Sollus, no intuito de confirmar a estabilidade dos dados, caso apresente alguma anormalidade já solicitamos um turbidímetro para realizar a substituição.
2018-05-03 | RGN 08 | Turbidez | Possibilidade de valores alterados | Relato equipe de campo: RGN-08 está apresentado instabilidade nos dados de turbidez, com inicio ontem a partir das 10:00 se mantendo até o momento com valores anormais para o local. Assim que terminarmos as atividades na RDO-02 já nos mobilizaremos para manutenção na estação.
2018-05-03 | RDO 04 | OD | Possibilidade de valores alterados | Relato equipe de campo: Na semana anterior substituímos o sensor de OD de porta de comunicação para acompanharmos se a falha de comunicação estava ocorrendo no sensor ou na porta. Como voltou a ocorrer a falha, substituímos o sensor OD por um outro ajustado e fizemos a limpeza dos sensores e das portas com álcool isopropílico. Iremos acompanhar no decorrer da semana. Causa da falha: sensor de OD.
2017-11-15 | RCR 01 | Todos | Transmissão de dados interrompida | Relato da equipe de campo: Realizado a manutenção preventiva e corretiva já que a mesma encontrava-se 9 hrs sem transmissão. Estação transmitindo.
2017-12-21 | RCR 01 | Todos | Transmissão de dados interrompida | Relato da equipe de campo: Manutenção corretiva. A estação encontrava-se dando vários problemas de transmissões. Em uma análise de falha corretiva identificamos que a bateria não estava armazenando carga suficiente e fizemos a substituição. Também substituímos a antena que estava no modem de 3 DB para uma de 6DB.Pois verificamos a baixa incidência de sinal. Solicitamos junto à clean que é empresa responsável pelas transmissões a alteração do chip claro pela vivo, já que o sinal da operadora claro é fraco no local.
2018-02-02 | RCR 01 | Nível de água | Salto no valor | Relato da equipe de campo: Realizado a coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria 13.5v. Realizado limpeza da caixa de acondicionamento e pluviômetro. Feito teste com DVP e constatado que o mesmo esta reportando os dados com confiabilidade. Realizado a limpeza painel solar . Componentes eletroeletrônicos em ótimo estado de conservação. Ao chegarmos na estação a variável de nível do rio estava com a discrepância de 18 % da PCD. Então realizamos a correção para equalizar os valores.
2018-03-28 | RCR 01 | Nível de água | Salto no valor | Relato da equipe de campo: Realizado a limpeza e verificação do pluviômetro com DVP e constatado a confiabilidade dos dados reportados. Realizado a coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. Foi inserido na nova programação no datalogguer e ajustado o offset do nível do rio equalizado com as réguas limnimetricas. Realizado a limpeza do painel solar, Termohigrômetro e caixa de acondicionamento.
2018-02-19 | RDO 07 | Nível e Pressão | Valores = 0 (Nível de água, Pressão Atm) nos dias 3,5 e 19/02 | Não há registros das causas descritas nos relatórios de campo.
2018-03-20 | RDO 07 | Todos | Ajuste da programação da estação | Relato equipe de campo: Realizado a limpeza e verificação do pluviômetro com DVP e constatado a confiabilidade dos dados reportados. Realizado a limpeza do painel solar e Termohigrômetro. Realizado a limpeza da caixa de acondicionamento. Foi feita a remoção da vegetação no interior da PCD e em torno da mesma. Realizado coleta de dados da PCD e verificação da tensão da bateria. Inserido nova programação no dataloguer.
2017-11-07 | RDO 09 | Todos | Transmissão de dados interrompida | Relato equipe de campo: A estação encontrava-se sem transmitir, fizemos a intervenção no painel e a transmissão foi restabelecida. Os dados de 02 a 07/11 foram perdidos.
2017-12-01 | RDO 09 | Nível de água | Valores = 0 entre 24/11 e 02/12/2017 | Não há registros das causas descritas nos relatórios de campo.
2018-01-17 | RDO 09 | Nível de água | Valores = 0 entre 05/01 e 17/01/2018 | Relato equipe de campo: Ao chegar na estação o sensor estava com defeito e reportando o valor 0. Fizemos a verificação do sinal antológico 4 a 20 má e constatado defeito no mesmo. Então substituímos cabo e sensor limnimetrico.
2018-03-14 | RDO 09 | Nível de água | Valores inválidos desde 17/01/2018 | Relato equipe de campo: Foi inserido a nova programação atualizado no dataloger. Ao chegarmos na PCD a mesma não estava reportando o nível . Realizamos a manutenção corretiva e a mesma voltou a reportar os dados com confiabilidade. Realizada a coleta de dados e verificação da tensão da bateria. Limpeza do painel solar, Termohigrômetro e pluviômetro. Realizado teste com DVP e constatado a confiabilidade dos dados reportados dos dados reportados pelo pluviômetro.

## Planilha2
ESTAÇÃO | Mês |  | Dias c/ falta de dados | Dados no Sollus | Possui string | Enviado p/ MP5 |  | Link Sharepoint
RCA 01 | 2017-08-01 | Ok | [5 empty] | https://fundacaorenova.sharepoint.com/sites/PG038/EX/TTAC/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPG038%2FEX%2FTTAC%2FCL177-PMQQS%2FEstacoes-Automaticas%2FRelat%C3%B3rios%20de%20Campo
RCA 01 | 2017-09-01 | OK
RCA 01 | 2017-10-01 | ok | 30 e 31 | Não |  | Sim
RCA 01 | 2017-11-01 | ok
RCA 01 | 2017-12-01 | ok | 4 a 6 | Não
RCA 01 | 2018-01-01 | ok
RCA 01 | 2018-02-01 | Ok | 5 | Não |  | Sim
RCA 01 | 2018-03-01 |  | 15 a 16 |  |  | Sim
RCA 02 | 2017-08-01 | ok | 18 a 20 | Sim
RCA 02 | 2017-09-01 | ok | 11 a 13 | Não
RCA 02 | 2017-10-01 | ok
RCA 02 | 2017-11-01 | ok
RCA 02 | 2017-12-01 | ok | 16, 19 a 20 | Não |  | Sim
RCA 02 | 2018-01-01 | ok | 17 a 18 | Não |  | Sim
RCA 02 | 2018-02-01 | ok | 5 | Não |  | Sim
RCA 02 | 2018-03-01 | ok
RDO01 | 2017-08-01 | Ok
RDO01 | 2017-09-01 | Ok
RDO01 | 2017-10-01 | ok
RDO01 | 2017-11-01 | ok
RDO01 | 2017-12-01 | ok | 19 a 20 | Não |  | Sim
RDO01 | 2018-01-01 | ok
RDO01 | 2018-02-01 | ok | 5 |  |  | Sim
RDO01 | 2018-03-01 | Ok
RDO02 | 2017-08-01 | ok
RDO02 | 2017-09-01 | Ok
RDO02 | 2017-10-01 | ok
RDO02 | 2017-11-01 | ok
RDO02 | 2017-12-01 | ok
RDO02 | 2018-01-01 | ok
RDO02 | 2018-02-01 | ok | 5 | Não |  | Não | Aguardando Ativa
RDO02 | 2018-03-01 | ok
RDO03 | 2017-08-01 | Ok
RDO03 | 2017-09-01 | ok | 1 a 11 | Não
RDO03 | 2017-10-01 | Ok
RDO03 | 2017-11-01 | Ok
RDO03 | 2017-12-01 | ok | 2 a 3 | Sim
RDO03 | 2018-01-01 | Ok
RDO03 | 2018-02-01 | ok | 5
RDO03 | 2018-03-01 | ok
RDO04 | 2017-08-01 | Ok
RDO04 | 2017-09-01 | ok | 2 a 3 | Não
RDO04 | 2017-10-01 | ok
RDO04 | 2017-11-01 | ok | 11 a 12, 19 a 20, 23 a 26
RDO04 | 2017-12-01 | ok | 31 | Não
RDO04 | 2018-01-01 | Ok
RDO04 | 2018-02-01 | ok | 6
RDO04 | 2018-03-01 | Ok
RDO05 | 2017-08-01 | ok
RDO05 | 2017-09-01 | ok
RDO05 | 2017-10-01 | ok
RDO05 | 2017-11-01 | ok
RDO05 | 2017-12-01 | ok
RDO05 | 2018-01-01 | ok
RDO05 | 2018-02-01 | ok | 5 e 7 a 8
RDO05 | 2018-03-01 | ok | 3 a 5
RDO07 | 2017-08-01 | ok
RDO07 | 2017-09-01 | ok
RDO07 | 2017-10-01 | ok
RDO07 | 2017-11-01 | ok
RDO07 | 2017-12-01 | ok
RDO07 | 2018-01-01 | ok
RDO07 | 2018-02-01 | ok | 4 e 5
RDO07 | 2018-03-01 | ok
RDO07 | 2018-04-01 | ok
RDO08 | 2017-08-01 | ok
RDO08 | 2017-09-01 | ok
RDO08 | 2017-10-01 | ok
RDO08 | 2017-11-01 | ok | 11 a 12
RDO08 | 2017-12-01 | ok
RDO08 | 2018-01-01 | ok
RDO08 | 2018-02-01 | ok
RDO08 | 2018-03-01 | ok
RDO09 | 2017-08-01 | ok
RDO09 | 2017-09-01 | ok
RDO09 | 2017-10-01 | ok
RDO09 | 2017-11-01 | ok
RDO09 | 2017-12-01 | ok
RDO09 | 2018-01-01 | ok
RDO09 | 2018-02-01 | ok | 5
RDO09 | 2018-03-01 | ok
RDO09 | 2018-04-01 | ok
RDO11 | 2017-08-01
RDO11 | 2017-09-01
RDO11 | 2017-10-01
RDO11 | 2017-11-01
RDO11 | 2017-12-01
RDO11 | 2018-01-01
RDO11 | 2018-02-01
RDO11 | 2018-03-01
RDO12 | 2017-08-01 | ok
RDO12 | 2017-09-01 | ok
RDO12 | 2017-10-01 | ok
RDO12 | 2017-11-01 | ok | 01 a 08 | Não |  | Dados perdidos
RDO12 | 2017-12-01 | ok
RDO12 | 2018-01-01 | ok
RDO12 | 2018-02-01 | ok
RDO12 | 2018-03-01
RDO14 | 2017-08-01
RDO14 | 2017-09-01
RDO14 | 2017-10-01
RDO14 | 2017-11-01
RDO14 | 2017-12-01
RDO14 | 2018-01-01
RDO14 | 2018-02-01
RDO14 | 2018-03-01
RDO15 | 2017-08-01
RDO15 | 2017-09-01
RDO15 | 2017-10-01
RDO15 | 2017-11-01
RDO15 | 2017-12-01
RDO15 | 2018-01-01
RDO15 | 2018-02-01
RDO15 | 2018-03-01
RDO16 | 2017-08-01 | ok
RDO16 | 2017-09-01 | ok
RDO16 | 2017-10-01 | ok
RDO16 | 2017-11-01 | ok
RDO16 | 2017-12-01 | ok | 7 a 15 | Não | Sim | Não
RDO16 | 2018-01-01 | ok
RDO16 | 2018-02-01 | ok | 5 |  | Solicitar a DB | Não
RDO16 | 2018-03-01 | ok | 19 |  | Solicitar a DB | Não
RGN01 | 2017-08-01 | ok | 27 a 28 | Não |  | Não
RGN01 | 2017-09-01 | ok | 2 a 3 | Não
RGN01 | 2017-10-01 | ok
RGN01 | 2017-11-01 | ok | 3 a 4, 23 a 28 | Não, Sim | Sim | Não
RGN01 | 2017-12-01 | ok | 16 | Não
RGN01 | 2018-01-01 | ok | 13 a 14 | Sim
RGN01 | 2018-02-01 | ok
RGN01 | 2018-03-01 | ok
RGN06 | 2017-08-01 | Ok | 3 a 8 | Sim
RGN06 | 2017-09-01 | ok | 11 a 20 | Não | Não | Não será possivel
RGN06 | 2017-10-01 | ok |  |  |  | Não
RGN06 | 2017-11-01 | ok | 23 a 26 | Sim
RGN06 | 2017-12-01 | ok | 2 a 3, 15 a 16, 31 | Não
RGN06 | 2018-01-01 | ok
RGN06 | 2018-02-01 | ok
RGN06 | 2018-03-01 | ok
RGN08 | 2017-08-01 | ok | 3 a 8; 23 a 29 | Sim | Sim*
RGN08 | 2017-09-01 | ok
RGN08 | 2017-10-01 | ok
RGN08 | 2017-11-01 | ok
RGN08 | 2017-12-01 | ok | Inserir dados excluidos |  | Sim
RGN08 | 2018-01-01 | ok
RGN08 | 2018-02-01 | ok | 5 a 6
RGN08 | 2018-03-01 | ok
RCR01 | 2017-08-01 | ok
RCR01 | 2017-09-01 | ok
RCR01 | 2017-10-01 | ok
RCR01 | 2017-11-01 | ok | 9 | sim | Não | Não
RCR01 | 2017-12-01 | ok |  |  |  |  | Excluir picos de pressão do MP5
RCR01 | 2018-01-01 | ok
RCR01 | 2018-02-01 | ok | 5 |  | sim | Não
RCR01 | 2018-03-01 | ok
RCR01 | 2018-04-01 | ok
RMA01 | 2017-08-01
RMA01 | 2017-09-01
RMA01 | 2017-10-01
RMA01 | 2017-11-01
RMA01 | 2017-12-01
RMA01 | 2018-01-01
RMA01 | 2018-02-01
RMA01 | 2018-03-01
RMH01 | 2017-08-01
RMH01 | 2017-09-01
RMH01 | 2017-10-01
RMH01 | 2017-11-01
RMH01 | 2017-12-01
RMH01 | 2018-01-01
RMH01 | 2018-02-01
RMH01 | 2018-03-01
RSG01 | 2017-08-01
RSG01 | 2017-09-01
RSG01 | 2017-10-01
RSG01 | 2017-11-01
RSG01 | 2017-12-01
RSG01 | 2018-01-01
RSG01 | 2018-02-01
RSG01 | 2018-03-01
Note on E9: Vinicius Nascimento Oliveira: 13 a 16/03 sem dados de temp ambiente
Note on E57: Vinicius Nascimento Oliveira: Nivel de água
Note on E129: Vinicius Nascimento Oliveira: Falta de turbidez
Note on E132: Vinicius Nascimento Oliveira: Falta de turbidez
Note on E140: Vinicius Nascimento Oliveira: 3 a 8 - somente turbidez; 23 a 29 -todos os dados
Note on G140: Vinicius Nascimento Oliveira: Stringas apenas a parit do dia 23/08/2017