## Plan1
Observações - Operação e Manutenção das Estações Automáticas
Data da ação | Estação | Parâmetro | Evento | Causa da Falha/evento e histórico
2017-08-16 | RCA 01 | Turbidez | Salto no valor de turbidez | Neste dia foi realizada intervenção na estação, mas no relatório não consta nenhum tipo de problema. Foi realizada apenas limpeza do turbidimetro.
2017-09-06 | RCA 02 | Clorofila/BFA | Picos e Clorofila e Cianobactérias | Não foi possível identificar nos histórico de arquivos uma possível causa.
2017-09-11 | RCA 02 | Todos | Falha na transmissão de dados - Sem dados | Não foram enviados dados de 2017/09/11 12:00:00 a 2017/09/13 15:34:00. Não foi possível a recuperação dos mesmo, pois na época das manutenções não havia o procedimento de baixar os dados das estações e estes também não foram enviados para o Sollus. No dia 12/09/2017 houve intervenção da equipe, mas foi relatado apenas " Realizado o reset mais será necessário a substituição do chip e atualização do firmware." Foi solicitado a Clean e ao técnico da época se possuíam algo, mas sem sucesso.
2017-09-13 | RCA 02 | Todos | Ausência de dados. | Não foram enviados dados de 2017/09/11 12:00:00 a 2017/09/13 15:34:00. Não foi possível a recuperação dos mesmo.
2017-09-27 | RCA 01 | Turbidez | Salto no valor de turbidez | Neste dia foi realizada intervenção na estação, mas no relatório não consta nenhum tipo de problema. Foi realizada apenas limpeza do turbidimetro.
2017-10-30 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio. Foi realizada intervenção na estação no dia 01/11/2017, mas sem registro de problemas nos equipamentos.
2017-10-31 | RCA 01 | Turbidez | Aumento brusco da turbidez | Desde 26/10/2017 turbidez tem aumentado, mas coincide com aumento de nível e precipitação.
2017-11-20 | RCA 01 | Turbidez | Aumento brusco da turbidez | Verificado aumento do nível, inclusive submergindo o píer de acesso ao mesmo.
2017-11-22 | RGN 01 | Nível de Água | Régua de nível danificada. | Relato equipe de campo - Foi realizada intervenção na estação, e constatamos que a régua de nível estava avariada e desprendida já do solo, foi realizada sua retirada para posteriormente ser recolocada.
2017-11-28 | RCA 01 | Turbidez | Aumento da turbidez | Verificado aumento do nível.
2017-11-30 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio.
2017-12-04 | RGN 01 | Nível de Água | Régua de nível danificada. | Relato equipe de campo - Não foi recolocada a primeira régua de nível devido ao rio estar com nível de água muito elevado, sendo impróprio o acesso.
2017-12-04 | RCA 01 | Todos | Falha na transmissão de dados - Sem dados | "Ver - RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO DAS AVARIAS E ADEQUAÇÕES REALIZADAS NAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO - Sema dados de turbidez de 4 a 28/12. Dados de 2017-12-05 15:30:00 a 2017-12-06 11:30:00 não podem ser recuperados."
2017-12-06 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros entre 3 e 6/12/2017 | Sonda estava presa no seu tubo de proteção devido a avarias na estrutura causados por materiais provindos do aumento do nível do rio, não foi realizado manutenção corretiva pois rio estava ainda com nível acima do normal e com correnteza forte, o que impossibilita a intervenção devido ao risco.
2017-12-20 | RGN 01 | Nível de Água | Régua de nível danificada. | Relato equipe de campo - Realizado a limpeza das lentes e corpo do turbidimetro. A régua linimetrica iremos programar uma próxima semana para fazer a instalação. Os outros instrumentos encontra-se em ótimo estado de conservação.
2017-12-20 | TG-15 - TG-42A-M | Nível de água | Régua limnimétrica danificada. | Régua limnimétrica danificada pela força da água decorrente de fortes chuvas na região, será progamada sua manutenção corretiva.
2017-12-20 | TG-19 - TG-49A-M | Nível de água | Régua limnimétrica danificada. | Régua limnimétrica foi levada pela força da água decorrente das fortes chuvas.
2017-12-23 | RCA 02 | Clorofila/BFA | Picos de Clorofila e BFA | Não identificado problema no sensor durante a manutenção do dia 27/12/207
2017-12-31 | CS 01 | Todos | Falha de dados nos dias 16 e 31/12/2107 | Não identificada a causa da falha dos dados.
2017-12-31 | TC-02BL | Todos | Falha de dados nos dias 15 e 31/12/2107 | Não identificada a causa da falha dos dados.
2017-12-31 | TG-15 - TG-42A-M | Todos | Falha de dados nos dias 16 e 31/12/2107 | Não identificada a causa da falha dos dados.
2017-12-31 | TG-19 - TG-49A-M | Todos | Falha de dados nos dias 16 e 31/12/2107 | Não identificada a causa da falha dos dados.
2018-01-16 | RGN 01 | Nível de água/Turbidez | Régua de nível danificada/Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Acumulo de material no corpo de proteção do turbidimetro. Realizada retirada da estrutura de proteção do turbidimetro para manutenção e limpeza. Realizada também recolocação da régua de nível.
2018-01-23 | RGN 01 | Turbidez | Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Acúmulo de material na estrutura de proteção do turbidimetro.
2018-01-31 | RGN 01 | Turbidez / Nível de água | Picos em dias diversos | Picos ocorreram nos momentos de registros de chuvas.
2018-01-31 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio.
2018-02-06 | RGN 01 | Precipitação/Chuva total | Valores alterados | Relato equipe de campo - Durante a manutenção foi observado que o pluviômetro encontrava se com sua passagem de água obstruída o que interfere na sua leitura, foi realizada limpeza do Pluviômetro e corrigido o problema.
2018-02-06 | RGN 01 | Turbidez | Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Aumento no nível do rio o que acarretou no acumulo de material no corpo de proteção do turbidimetro.
2018-02-06 | RGN 01 | Turbidez | Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Aumento no nível do rio o que acarretou no acumulo de material no corpo de proteção do turbidimetro.
2018-02-07 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros entre os dias 03 e 06/02/2018 | Sonda da estação encontrava se presa na sua estrutura de proteção devido a muito acúmulo de material, como nível do rio estava alto seu acesso para retirada deste material ficou inviável e será realizado assim que o nível se normalizar.
2018-02-14 | RGN 01 | Turbidez | Turbidimetro obstruído | Relato equipe de campo - Estrutura de proteção do turbidimetro estava com muito material acumulado em seu corpo . Foi realizada sua limpeza e os valores de turbidez se normalizaram.
2018-02-27 | CS 01 | Todos | Sem evento - ações preventivas | Instalação da nova progamação feita pela DUALBASE para suas estações.
2018-02-27 | RGN 01 | Turbidez | Ajuste da programação do turbidimetro | Realizada limpeza da vegetação no interior e entorno da estação, realizada verificação e ajuste do turbidimetro com nova programação desenvolvida pela DUALBASE.
2018-02-27 | RGN 01 | Turbidez | Pico de 2714 NTU as 13hs | Pico ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-02-28 | RGN 01 | Turbidez / Nível de água | Picos em dias diversos | Alguns picos ocorreram nos momentos de registros de chuvas.
2018-02-28 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas dos parâmetros | As variações ocorreram nos dias de precipitação e aumento do nível do rio. No dia 21/02 não houve necessidade de ajuste de nenhum sensor já no dia 28/02/2018 foi realizada verificação dos sensores da sonda EXO, sendo necessário o ajuste dos sensores de OD, Condutividade e turbidez.
2018-03-06 | RGN 01 | Turbidez | Pico de Turbidez de 1665 NTU | "Identificado durante manutenção a presença de grande quantidade de vegetação acumulada na grade de proteção do turbidimetro. Relato de forte chuvas com Raio na Região de Acaica e vegetação caída na estrada. Relato equipe de campo - Acumulo de material na estrutura de proteção do turbidimetro."
2018-03-07 | RGN 01 | Turbidez | Picos dos valores | Relato equipe de campo: Manutenção corretiva realizada, pois estação estava reportando valores muito elevados de turbidez, sendo que ficou constatado que esse aumento repentino se deu por ter acumulado material provindos da montante do rio e se acumulado na proteção do turbidimetro interferindo nas leituras realizadas pelo sensor. Material acumulado na estrutura de proteção do turbidimetro em decorrência de fortes chuvas na região.
2018-03-07 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez | Picos ocorreram no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-03-14 | RCA 01 | Turbidez | Picos de turbidez | Foi necessário ajuste do turbidimetro no dia da intervenção em 14/03/2018
2018-03-14 | RCA 02 | Todos | Variação de valores medidos / Píer danificado | "Relato de muitas chuvas na madrugada do dia 13/03 em Barra longa. Píer atingido por grande quantidade de vegetação. Relato de campo: Durante a manutenção foi constatado que a estrutura de proteção onde fica a sonda EXO no rio está avariada, devido ao aumento do nível do rio que trouxe consigo muito material ( galhos, madeira, etc.) e pressão de água. Foi realizada limpeza apenas do guarda corpo da estrutura, a parte onde fica a sonda estava inacessível com nível do rio ainda alto. Realizamos verificação da sonda com base nos parâmetros reportados pela sonda da estação no momento da manutenção e da sonda padrão no rio, e encontrado discrepâncias fora dos padrões aceitáveis apenas nos sensores de turbidez( 13% ) e de Clorofila (18%), não sendo realizada a troca dos sensores pelo fato da sonda estar travada em sua estrutura de proteção."
2018-03-15 | RGN 01 | Nível de Água | Variação brusca de nível | Variação ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo.
2018-03-15 | RCA 01 | Umidade | Umidade igual a zero e negativa | "Voltou a reportar corretamente no dia 16/03/2018. Relato de campo visita do dia 16/03/2018: Manutenção realizada para corrigir falha na transmissão de parâmetros de temperatura ambiente que teve seus valores zerados ou algumas vezes até negativos a partir do dia 14/03/2018 ás 10:00 hrs. Foi realizado um reset do sistema e a transmissão do parâmetro de temperatura ambiente voltou a ser preciso sendo que a partir do dia 16/03/2018 ás 08:00 voltou a sua transmissão"
2018-03-15 | RCA 01 | Temperatura | Temperatura ambiente igual zero | Provável falha no Termo higrômetro
2018-03-19 | TG-15 - TG-42A-M | Todos | Ausencia de dados no dia 19/03/2018 | Não identificada a causa da falha dos dados.
2018-03-19 | TG-19 - TG-49A-M | Todos | Ausencia de dados no dia 19/03/2018 | Não identificada a causa da falha dos dados.
2018-03-20 | RGN 01 | Turbidez | Variação brusca valores | "Variação ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo. Relato equipe de campo - Foi realizada limpeza do turbidimetro e de sua estrutura de proteção, verificação dos parâmetros reportados sendo necessário seu ajuste devido a discrepância superior a 5% encontrada na verificação, após ajuste verificado que leitura de turbidez da sonda padrão no rio e turbidimetro quase que se igualam não ultrapassando 5% de discrepância."
2018-03-21 | RCA 02 | Todos | RCA 02 sem transmissão desde 08:00 | Apenas falta de sinal de celular, voltou a transmitir. Inclusive enviou os dados faltantes
2018-03-26 | RGN 01 | Turbidez | Variação brusca valores | "Variação ocorreu no momento da intervenção da equipe de campo. Relato equipe de campo - Acumulo de material provindos do aumento do nível do rio, na estrutura de proteção onde fica o turbidimetro."
2018-03-27 | TC-02BL | Precipitação/Chuva total/Nível | Possibilidade de dados não reais. Picos de nível de água sem registros de chuva | Pluviômetro encontrava-se com passagem de água obstruida.
2018-03-27 | RCA 02 | Todos | Sonda sem calibração | Relato equipe de campo: Hoje em manutenção na RCA-02, conseguimos acessar o rio para limpeza da estrutura de proteção da sonda que estava com muito material acumulado, realizamos parcialmente a limpeza pois encontra-se presa na estrutura um tronco de arvora de tamanho aproximado 4 metros e por ser muito pesado não conseguimos sua retirada. Para manutenção na estrutura e preciso retirada desse tronco, precisamos de mais mão de obra para uma tentativa de remoção manual, só a partir daí teremos uma avaliação detalhada do que precisar ser feito na estrutura. Foi solicitado apoio ao pessoal de Barra longa através da Daniela Alcantra que fez contato com Flavio Ernesto Coelho de Azambuja.
2018-04-04 | RCA 02 | Todos | Sonda sem calibração | Relato equipe de campo: Estação encontra-se com estrutura de proteção onde fica alojada a sonda, danificada e com um tronco de árvore preso a seu corpo, o que nós impossibilitou de retirar a sonda para manutenção, pois a mesma está travada. Para retirada da sonda necessitamos primeiramente da retirada deste tronco só assim podemos avaliar os danos causados e reparar a estrutura. Na semana passada realizamos uma tentativa de remoção manualmente adentrando no rio, mas sem sucesso na execução devido ao tamanho e peso deste tronco, comunicamos o ocorrido e conseguimos por intermédio da fiscal Daniela da Fundação Renova em conjunto do fiscal Osvaldo, suporte por parte de empresas que trabalham pela fundação em Barra Longa, eles realizaram uma avaliação da possibilidade de retirada do tronco sendo que colaboradores da empresa Hexágono realizaram uma tentativa de retirada mas também não obtiveram sucesso no procedimento, ressaltando que desta vez foi realizada sem adentrar o rio, com tudo isso avaliamos que será necessário esperar o nível abaixar para conseguir seu acesso e com trabalho em conjunto entre nossas equipes uma nova tentativa desta retirada. Estamos monitorando o nível do rio via Sollus e assim que obtermos um nível adequado para execução da atividade sem risco, será marcada à sua execução.
2018-04-04 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez | Alguns picos ocorreram nos momentos de registros de chuvas.
2018-04-10 | RCA 02 | Todos | Sonda sem calibração | Relato equipe de campo: Foram baixadas as strings da PCD e coletados os parâmetros em tempo real da sonda da estação para comparação com a sonda padrão, sendo encontradas discrepâncias fora dos padrões de confiabilidade de no máximo 5% de erro no sensor de turbidez (11% discrepância) e clorofilas (8% discrepância). Realizamos também a retirada do tronco que estava preso na estrutura da sonda, com o nível do rio baixo conseguimos acesso para amarrar o tronco e executar seu arraste pela caminhonete. A estrutura está avariada mas ja está sendo progamada sua manutenção corretiva
2018-04-10 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez | Relato equipe de campo: Foram baixadas strings da PCD, coletados parâmetros de turbidez em tempo real para verificação do turbidimetro com relação a sonda padrão colocada no rio, sendo encontrada uma discrepâncias no valor de 51%, ao retirar o turbidimetro para limpeza notamos muita sujeira em seu corpo e visor assim realizamos sua limpeza e recolocação no rio para nova verificação sendo encontrado apenas 6% de discrepância valor dentro dos padrões por estar abaixo de 100NTU.
2018-04-16 | RCA 02 | Turbidez | Picos entre os dias 10 e 12/04/2019 | Sensor de turbidez foi reprovado nos testes sendo realizada sua substituição por um sensor calibrado.
2018-04-20 | RCA 02 | Todos | Sonda sem calibração | Relato equipe de campo: Ao iniciarmos a manutenção realizamos a retirada da estrutura de proteção da sonda que estava danificada e impossibilitando a remoção da sonda. Realizamos adequações para maior resistência nesta estrutura, foi modificada para sistema flangeado para facilitar a manutenção, modificado diâmetro das barras de 3/8" para 1/2" , reduzido espaçamento dos anéis de reforço para 180mm e acrescentado uma barra de reforço anterior ao corpo de proteção no sentido do fluxo do rio com diâmetro de 7/8" o mesmo foi fixado 1,20 metros abaixo do nível zero do rio). Toda estrutura já foi montada no local e amanhã será realizada manutenção e reinstalação da sonda na estação assim normalizando as transmissões.
2018-04-21 | RCA 02 | Todos | Ausência de dados de 20 a 21/04/2018 | "Sonda foi desligada para reparo da estrutura. Relato equipe de campo: Sensores novos colocados na estação. Exo Turbidity: ID-17A101532 / Exo Chlorophyll: ID-17C104011 / Exo OD: ID-17D107198 / Exo pH: ID-17D107198 / Exo Conductivity: ID-16M103278 / Exo Wiper: ID-17D106494. Além dos sensores foram substituídos 4 metros de cabo de alimentação e controle da sonda Exo. Observações sobre a visita: Manutenção realizada para reestabelecer a transmissão de dados com confiabilidade pela estação. Para conexão da sonda foi necessário substituição de 4 metros de cabo de alimentação e controle que estavam danificados podendo causar interferência nas transmissões. E para garantir a confiabilidade dos dados foram substituídos os 6 sensores da sonda por novos, os sensores antigos serão levados para ajuste em local adequado, uma vez que estavam a algum tempo sem manutenção preventiva."
2018-04-22 | RCA 02 | Turbidez | Picos entre os dias 17 e 18/04/2019 | Neste período os dados de turbidez apresentaram oscilações com valores elevados gerados a partir de período sobre forte incidência de chuva na região
2018-04-30 | RCA 02 | Turbidez | Picos no dia 22/04/2019 | No dia 22/04/19 foram registrados oscilações nos dados de turbidez atingindo picos que ultrapassaram 1050 NTU, provocada por aumento do nível do rio em 55 cm em decorrência de incidência de chuva na montante da estação.
2018-04-30 | RCA 02 | Turbidez | Picos no dia 22/04/2019 | No dia 22/04/19 foram registrados oscilações nos dados de turbidez atingindo picos que ultrapassaram 1050 NTU, provocada por aumento do nível do rio em 55 cm em decorrência de incidência de chuva na montante da estação.
2018-05-02 | RCA 01 | Turbidez | Picos acima de 4000 NTU a partir de 25/04/2018 até 02/05/2018 | "Relato equipe de campo - Hoje na manutenção, ao entra na água, notei que no campo de visão do turbidimetro tem uma ponta de uma pedra, isso com o visor voltado para o lado da estação. Na ultima manutenção não observei qual posição o Elton o recolocou uma vez que como fica preso por cabo de aço ele pode girar um pouco. Realizei a fixação dele de modo que não mova e fique com visores voltados para montante. Foi a única coisa que observei que poderia interferir nas leituras, iremos fazer o monitoramento para acompanhar os dados e ver se mantém estáveis as leituras. Realizei a verificação da programação que estava inserida na estação e estava tudo ok. Relato equipe de campo (Produttivo) -Realizamos no dia 25/04/2018 das 07:30 às 9:43 manutenção preventiva na estação, sendo encontrado durante a verificação do turbidimetro uma discrepâncias de 31% nos parâmetros encontrados com relação aos dados de turbidez da sonda padrão. Foi realizado ajuste de coeficiente na programação do turbidimetro para correção, após este ajuste aguardamos a transmissão das 9:30 ainda na PCD (Plataforma de Coleta de Dados), e obtivemos uma leitura de 18,43 NTU assim encerrando a manutenção. A partir desta transmissão os dados não mantiveram estáveis apresentando diversos picos nos parâmetros de turbidez, na sexta-feira 27/05 fomos pontuados pelo Vinicius sobre uma atenção especial para estação, acompanhamos no final de semana via Sollus os dados que se mantiveram instáveis. Iniciamos nossas atividades esta semana no dia 01/05/18, com uma programação de dar suporte para empresa Centravaço na estação RDO-02, assim programamos a manutenção da RCA-01 para hoje 02/05/18. Em manutenção na estação, realizamos verificação do turbidimetro sendo encontrado discrepâncias nos dados com relação a sonda padrão, mas nada que justificasse os picos e instabilidade dos dados reportados uma vez que o valor encontrado foi de 13,27 NTU ao iniciar as atividades, verificamos a programação não encontrando nenhum erro, assim partimos para verificação da estrutura e ao adentrar no rio notamos a presença de uma ponta de pedra próximo ao campo de visão do sensor do turbidimetro, o que pode ter obstruído o campo de atuação do sensor causando alterações nas leituras, como o turbidimetro e fixado por cabo de aço pode ocorrer movimentos no sensor tirando a instabilidade dos dados, realizamos sua fixação de modo que o sensor fique sempre com foco voltado para jusante da estação e com campo de atuação do sensor sem nenhuma obstrução, assim notando estabilidade dos dados nos testes realizados na PCD, estamos monitorando a estação via Sollus, no intuito de confirmar a estabilidade dos dados, caso apresente alguma anormalidade já solicitamos um turbidímetro para realizar a substituição."
2018-05-08 | RGN 01 | Turbidez | Possiel interferencia externa | Relato equipe de campo: Baixadas strings da PCD, realizada limpeza do turbidimetro e de sua estrutura de proteção, feita verificação de confiabilidade dos dados reportados pelo sensor e encontrada discrepância acima dos limites estabelecidos. Foi realizado ajuste de coeficiente do sensor, obtendo assim confiabilidade dos parâmetros. Durante a manutenção observamos também um fato curioso, apareceu uma espuma branca ao longo do rio com odor forte causando um pouco de irritação no nariz, a passagem dessa espuma se estendeu por 1 hora se normalizando novamente após este período.
2018-05-16 | RCA 01 | Nível de água | Queda brusca do valor | Registro ocorreu no horário da intervenção da equipe de campo.
2018-05-16 | RCA 02 | Umidade do ar (%)/Nivel de água | Valores acima de 100%/Reparo sensor de nível. | "Relato equipe de campo via celular: Em manutenção na estação RCA-02, realizamos uma analise dos dados de Umidade relativa do ar, e verificamos que o pico de 107% foi uma leitura única do sensor, não sendo real, realizamos limpeza do sensor e iremos monitorar via Sollus para ver se os dados se mantém estáveis. Estamos comparando as leituras com dados do site climatempo para ver se os dados se aproximam. Obs: Analisei os dados dos últimos 7 dias. Relato equipe de campo : Ao iniciarmos a manutenção foram baixadas as strings e feito uma verificação dos parâmetros reportados pela estação, nesta verificação foi encontrado discrepâncias superiores aos limites de confiabilidade no sensor de Clorofila, realizamos substituição do sensor para ajuste. Foi observado também um pico de anormal de umidade relativa do ar (107%), em analise semanal das strings notamos que foi um pico isolado que pode ter ocorrido por falha do sensor. Informamos que os dados de nível de água foram colocados para serem reportados atraves do transdutor de pressão da sonda Exo."
2018-05-22 | RCA 01 | Turbidez | Picos em diversos dias | Relato equipe de campo - Baixadas strings na PCD, realizada verificação das transmissões no período entre a última manutenção da estação e hoje onde não detectamos vários picos de turbidez que não são normais para o local. Realizamos a substituição deste sensor por outro sensor que está com agente e será realizado um acompanhamento dos parâmetros reportados por ele. OBS: Sensor colocado na estação e um sensor que já foi utilizado.
2018-05-24 | RCA 02 | Todos | Interrupção de transmissão de dados | "Relato equipe - Cel: Realizamos hoje as 16:30, manutenção corretiva na estação RCA-02 que havia parado de transmitir ontem apartir das 23:30. Realizamos alguns teste na estação e verificamos que a falha ocorreu por travamento do molden. So foi possível retomar as transmissões limpando a memória do molden, fato estranho foi que ocorreu este travamento estando apenas com 57% de memória ocupada. Transmissões foram retomadas as 17:00, como excluimos toda memória do molden ficaram lacunas nas transmissões e enviaremos as strings para preenchimento manual."
2018-05-29 | RGN 01 | Turbidez | Variações bruscas | "Relato equipe de campo: Equipe de campo durante a manutenção abordou um policila militar ambiental que relatou a existencia de um garimpo clandestino a montante, que poderia estar influenciando nos dados. Esta sob invetigação para fechamento do mesmo. Relato equipe de campo: Baixadas strings da PCD, realizada analise dos dados não sendo encontradas lacunas nas transmissões e nenhuma transmissão com parâmetros alterados. Foi realizada verificação dos parâmetros reportadoa pelo turbidimetro através de comparação com dados da sonda padrão colocada no rio, onde ficou comprovada confiabilidade dos dados reportados por ele. Foi observado durante a manutenção uma alteração na turbidez da água em um curto periodo de tempo onde no início da manutenção tínhamos uma turbidez de 50 NTU e já ao término 1 hora depois apenas a turbidez já havia caído para 29NTU fizemos nova verificação com a sonda padrão e confirmamos esta variação rápida, ouvimos relatos de moradores locais que existe um garimpo no sentido da jusante da estação fato que pode explicar está alteração."
2018-05-30 | RCA 01 | Turbidez | Picos em diversos dias | Relato equipe de campo - Ao iniciarmos a manutenção foram baixadas as strings na PCD, realizada uma análise de todos parâmetros reportados no período entre a última manutenção até hoje, onde verificamos que o sensor de turbidez reportou alguns picos que podem ser oriundos de falhas do sensor, realizamos limpeza do sensor e analise de confiabilidade dos dados reportados por ele que confirmou estar dentro dos padrões estabelecidos. Será feito acompanhamento do sensor.
2018-06-06 | RCA 01 | Turbidez | Picos em diversos dias | Relato equipe campo: Baixadas strings na PCD, realizada analise dos dados e encontrado alguns relatos de picos de turbidez como mostra o gráfico acima. Realizamos uma verificação do sensor e não obtivemos discrepâncias superior aos limites de confiabilidade. Para análise do sensor realizamos seu fixamento na estação pela parte exterior da estrutura ficando sem nenhuma obstrução no sensor e deixamos por 24hrs para acompanhamento, durante este período os dados se mantiveram estáveis não apresentando nenhum pico ou alteração significativa. Sensor foi recolocado às 17:00 dentro da estrutura e será realizado um acompanhamento dos dados. Estamos analisando possibilidades para modificação nos locais onde o turbidimetro fica alojado.
2018-06-08 | RCA 01 | Turbidez | Picos em diversos dias | "Relato equipe de campo via e-mail: Estação também obtém relatos de picos de turbidez em suas leituras, porém as condições do rio no local onde fica a estrutura do turbidímetro são boas sem ocorrência de acumulo de materiais. Para verificação do Sensor fizemos sua instalação no lado exterior da estrutura sem obstrução alguma aos visores do sensor e deixamos pelo período: 18:30hrs do dia 06/06/18 até as 16:30hrs do dia 07/06/18. Em analise dos dados reportados não obtivemos nenhum relato de alterações nos parâmetros ou picos de turbidez, após a inserção do sensor novamente em sua estrutura o sensor voltou a apresentar picos nas leituras. na próxima semana iremos fazer uma analise detalhada da estrutura e analisar a possibilidade de instalação do turbidímetro sem obstrução alguma ao sensor. Segue em anexo o gráfico com os dados monitorados. "
2018-06-12 | TG-15 - TG-42A-M | Nível de água | Régua limnimétrica danificada. | Realizada reinstalação da régua limnimétrica da estação que havia sido danificada
2018-06-14 | RCA 01 | Turbidez | Valores invalidos. | "Relato equipe de campo via e-mail: Será realizada amanhã na estação, modificação na estrutura onde fica alojada o turbidímetro visando total desobstrução do campo de atuação do sensor, após esta intervenção monitoraremos os dados para ver como se comporta o Sensor. Relato equipe campo: Baixadas strings na PCD. Realizada análise dos dados reportados no período de 06/06 à 14/06 onde encontramos relatos de oscilações nos parâmetros de turbidez com diversos picos, analisado que todas oscilações tem inicio as 18:00hrs se estabilizando somente por volta das 04:00 do dia subsequente. Realizamos uma adequação provisória na estrutura de proteção do turbidimetro onde desobstrui todo campo de atuação do sensor, será acompanhado os dados pra ver o comportamento, ao realizar a manutenção na estrutura notamos que o inox da grade de proteção estava com diversos pontos escuros. Realizada inspeção do pluviômetro, termohigrômetro e painel solar onde todos encontra-se limpos e em perfeito estado de conservação."
2018-06-19 | RCA 01 | Turbidez | Valores invalidos. | Foram baixadas strings da PCD, realizada verificação dos dados no período de 14/06 data da última manutenção até hoje 19/06, onde após fazermos uma modificação na estrutura de proteção do turbidimetro deixando o sensor com seu campo de atuação totalmente desobstruido não obtvemos nenhum relato de picos de turbidez ou oscilações bruscas fato que vinha sendo recorrente na estação, assim comprovando que a grade de proteção que e feita de inox através de incidência solar vinha alterando os valores reportados pelo sensor apresentando muita oscilações e picos nas leituras. Realizamos verificação de confiabilidade no turbidimetro atraves de comparação com a sonda exo padrão onde os valores apresentados por ambos se aproximam 5,93NTU no turbidimetro e 4,46NTU na sonda exo, informamos que o valor ultrapassa os 10% de discrepância mas como são valores muito baixos que se divergem em apenas 1,5NTU não foi necessário realizar ajuste de coeficiente do sensor. Realizamos inspeção visual de todos componentes da PCD sendo necessário apenas limpeza do painel solar e pluviômetro os demais equipamentos encontra-se limpos e em perfeito estado de conservação.
2018-06-20 | RCA 02 | Umidade do ar (%) | Erro de leitura de Umidade relativa do ar | Baixadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período de 14/06 até 20/06, onde encontramos relatos de erro de leitura do termohigrômetro reportando valores imprecisos de umidade relativa do ar (volores acima de 100%) pelo periodo de 23:00hrs do dia 14/06 até as 11:00 do dia 18/06, realizamos verificação do sensor e será realizada na próxima manutenção substituição do equipamento para garantir a confiabilidade dos dados de umidade. Realizada limpeza da sonda exo e substituição dos sensores que apresentaram discrepâncias superiores aos limites de 10% durante a verificação( substituído sensor de turbidez, clorofilas e pH
2018-06-26 | RCA 01 | Turbidez | Valores invalidos. | Baixadas strings na PCD, realizada analise dos dados reportados no período de 19/06 à 26/06, não obtendo relatos de falhas nas transmissões nem de dados imprecisos. Realizada verificação dos parâmetros reportados pelo turbidimetro onde se confirmou confiabilidade do sensor. Informamos que após desobstrução do sensor de turbidez os dados se estabilizaram e não tivemos mais relatos oscilações imprecisas, fato que confirma interferência da estrutura nas leituras. Realizada limpeza do painel solar, pluviômetro e termohigrômetro
2018-06-26 | RCA 02 | Umidade do ar (%) | Erro de leitura de Umidade relativa do ar | "Relato equipe de campo via celular - Realizamos a substituição do Termohigrômetrico da estação RCA-02 que vinha apresentando erro de leitura de Umidade relativa do ar. Foi instalado na estação um termohigrômetro da DualBase. Dados de umidade sendo reportados com precisão apartir das 10:30 hrs de hoje. Relato equipe de campo: Baixadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período de 20/06 à 26/06, onde foi observado dados imprecisos de umidade relativa do ar, que ocorreu por falha do sensor, visando correção desta falha foi realizada substituição do Sensor termohigrômetrico ( Sensor instalado foi um DualBase modelo SDITH-01 N° Série: S00300, observamos tbm uma falha no sensor de Condutividade onde se teve seus dados com valores zerados no período de 20/06 apartir das 11hrs até 7hrs do dia 22/06, em manutenção realizamos a substituição do sensor para atualização e ajuste. Foi realizada verificação dos parâmetros reportados pela sonda da estação através de comparação com a sonda padrão onde encontramos discrepâncias superiores aos limites preestabelecidos no sensor de Clorofilas e Condutividade, ambos sensores foram substituídos por sensores ajuatados, demais sensores apresentaram dados dentro dos padrões. Realizada limpeza da Sonda e do pluviômetro."
2018-06-26 | RCA 02 | Condutividade | Valores ="0" entre os dias 20 a 22/06/2018 | "Relato equipe de campo via celular - Acompanhamos essa falha com dados zerados de Condutividade. Em manutenção na estação hj não notamos nada justificasse. Durante a verificação foi notada uma discrepância superior aos limites pré estabelecidos e realizamos a substituição do sensor para ajuste. Relato equipe de campo: Baixadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período de 20/06 à 26/06, onde foi observado dados imprecisos de umidade relativa do ar, que ocorreu por falha do sensor, visando correção desta falha foi realizada substituição do Sensor termohigrômetrico ( Sensor instalado foi um DualBase modelo SDITH-01 N° Série: S00300, observamos tbm uma falha no sensor de Condutividade onde se teve seus dados com valores zerados no período de 20/06 apartir das 11hrs até 7hrs do dia 22/06, em manutenção realizamos a substituição do sensor para atualização e ajuste. Foi realizada verificação dos parâmetros reportados pela sonda da estação através de comparação com a sonda padrão onde encontramos discrepâncias superiores aos limites preestabelecidos no sensor de Clorofilas e Condutividade, ambos sensores foram substituídos por sensores ajuatados, demais sensores apresentaram dados dentro dos padrões. Realizada limpeza da Sonda e do pluviômetro."
2018-07-04 | RCA 01 | Nível de água | Valor isolado igual a "0"/ Troca SIM Card | Registro ocorreu no horário da intervenção da equipe de campo. Realizada substituição do SimCard eseye do molden Mart A800 da estação.
2018-07-12 | RCA 02 | Turbidez | Picos no dia 11/07/2018 | Relato equipe de campo: Baixadas strings na PCD, realizada analise dos dados reportados no período de 04/07/18 à 12/07/18, não obtendo falhas nas transmissões e também nenhum dados impreciso, foi observado que dia 11/07 a partir de 00:30hrs ocorreu uma chuva que aumentou a turbidez. Realizada verificação dos parâmetros reportados pela sonda da estação onde foi obtido confiabilidade de todos parâmetros.
2018-07-24 | RGN 01 | Todos | Atualização do dataloger | Relato equipe de campo: Realizada atualização da O.S.Version do Datalloger ( atualizado da versão 06.00 para versão 07.04), realizado teste de comunicação e transmissão entre molden e datalogger com status "OK
2018-07-26 | RCA 01 | Turbidez | Valores invalidos e picos entre 25 e 26/07/2018 | "Relato equipe de campo via e-mail: Em manutenção na estação RCA-01. Ao analisar as strings observamos que as leituras apartir do dia 23/07 às 20:00 apresentaram valores anormais pela condição do rio neste local, ao retirar o turbidimetro para manutenção notamos a presença de sedimentos no visor do sensor, evento que explica esses dados alterados. Realizamos limpeza do Sensor e uma verificação de confiabilidade dos dados com resultado satisfatório( discrepância de 4% apenas com relação a sonda padrão). Dados apartir das 14:30hrs de hj sendo reportados precisamente. Relato equipe de campo: Realizada análise doa dados reportadoa no período de 19/07 à 26/06, sendo observado que apartir do dia 23/07 as 20:00 os parâmetros de turbidez apresentaram certa oscilação e valores anormais pela condição que o local possui. Em processo de manutenção no turbidimetro notamos a presença de sedimentos no visor do sensor, fato que explica a oscilação ocorrida, realizamos a limpeza do sensor e uma verificação após está limpeza que comprovou confiabilidade dos dadoa reportados pelo sensor e turbidez. Realizada atualização da O.S.Version do Datalloger( atualizado da versão 06.00 para versão 07.04)."
2018-07-26 | RCA 02 | Todos | Atualização do dataloger | Relato equipe de campo: Baixadas strings na PCD. Realizada atualização da O.S.Version do Datalloger( atualizado da versão 05.00 para versão 07.04)
2018-08-07 | RCA 02 | Turbidez | Picos de até 500 NTU em 07/08/2018 | Picos acorreram junto a registros de chuva e aumento de nível do rio.
2018-08-07 | RCA 02 | Pressão | Valores invalidos. | Relato equipe de campo via celular: Realizada correção de coeficiente do barômetro na estação RCA-02
2018-08-07 | TG-19 - TG-49A-M | Todos | Sem evento - ações preventivas | Realizada atualização da O.S.Version do Datalloger ( atualizado da versão 06.00 para versão 07.04).
2018-08-08 | RGN 01 | Turbidez | Picos isolados de até 220 NTU entre os dias 02 e 06/08/2018. | Relato equipe de campo: Realizado verificação do turbidimetro ao iniciarmos a manutenção sendo encontrado uma discrepâncias de 55% valor acima dos padrões estabelecidos, ao realizar limpeza do sensor notamos muita sujeira presa em seu corpo, realizamos a limpeza do sensor e da estrutura onde o mesmo fica alojado, após limpeza realizamos nova verificação obtendo uma discrepância apenas de 3% para sonda padrão não sendo necessário ajuste de coeficiente. Realizada limpeza do pluviômetro e inspeção visual do termohigrômetro e painel solar, ambos se encontram limpos.
2018-08-08 | TG-15 - TG-42A-M | Todos | Régua limnimétrica danificada. | Realizada atualização da OS Version do Datalogger. Atualizado da versão 06.00 para versão 07.04.
2018-08-09 | RCA 02 | Turbidez | Pcio Isolado no dia 09/08/2018 de 404 NTU | Não há relatos nos relatórios de campo que identifiquem a causa deste pico.
2018-08-14 | CS 01 | Todos | Ações preventivas/ falha nos dados de chuva/ ajuste de off set de nivel de água. | Realizado atualização do firmware e progamação do Datalloger. Realizada limpeza do pluviômetro, painel solar e termohigrômetro. Realizada verificação do pluviômetro e detectado falha no equipamento que durante o teste não reportou nenhum parâmetro de chuva, ao inspecionar o equipamento verificamos que as duas saidas do Read Switch estão queimadas, agendamos para próxima semana dia 21/08/18 , uma manutenção corretiva para substituição do pluviômetro. Realizado ajuste de offset de nível de água em 46 cm devido à discrepância dos dados transmitidos com relação a régua da estação( Obs: Não foi realizado este ajuste antes pois o local passava por obras e a régua limnimétrica da estação estava obstruida por pedras dificultando sua leitura, com sua desobstrução foi possivel realizar uma leitura precisa e ajustar o nível).
2018-08-21 | RCA 02 | Pressão/Nível de água. | Valores invalidos. | Relato equipe de campo: Coletadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período de 15/08/18 à 21/08/18, onde foi observado alteração nos dados de pressão atmosférica, ao analisar a progamação da estação verificamos que após o último ajuste de offset de nível de água o ajuste do barômetro realizado foi perdido, realizamos novo ajuste e foi salva progamação da estação já com este ajuste evitando futuras falhas, demais parâmetros não apresentaram alterações nas transmissões.
2018-08-22 | CS 01 | Precipitação/Chuva/Nível de água. | Falha nos dados de chuva/ ajuste de off set de nivel de água. | Manutenção realizada para substituição do pluviômetro da estação que encontrava-se com as saidas do red switch queimadas assim não reportando nenhum dado de chuva. Realizada substituição do sensor e verificação do equipamento instalado, obtendo confiabilidade nos parâmetros reportados. Com o fim das atividades na barragem foi realizada a montagem de eletroduto para locação do sensor limnimétrico.
2018-08-29 | RCA 02 | Turbidez/Clorofila | Pico isolado de turbidez no dia 26/08/2018 e Picos de clorofila entre 27 e 28/08/2018. | Relato equipe de campo: Baixadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período de 21/08/18 até o dia 29/08/18, não obtendo relatos de falhas nas transmissões, foi observado que o sensor de clorofilas apresentou uma oscilação nas leituras atingindo valores que não são normais pelas condições que o rio apresenta, ao realizar limpeza da sonda observamos presença de materias ( sacola e folhas) presos a estrutura de proteção da sonda, que provávelmente causaram uma obstrução do sensor provocando está oscilação, sensor de turbidez apresentou um pico de turbidez no dia 26/08 as 23:30 provocado também por alguma obstrução do sensor que já se normalizou na leitura subsequente. Realizada limpeza da sonda e de sua estrutura de proteção
2018-09-04 | RCA 02 | pH | Alteração nos dados reportados de pH apartir do dia 01/09/18 às 15:30 | Relato equipe de campo: Coletadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período de 29/04/18 até o dia 04/09/18, onde foi observado uma alteração nos dados reportados de pH apartir do dia 01/09/18 às 15:30, ao realizar verificação da sonda notamos alta discrepâncias no do sensor e realizamos seu ajuste garantindo a confiabilidade dos dados, demais dados reportados apresentaram normalidade. Realizada limpeza da sonda e inspeção visual do painel solar e pluviômetro.
2018-09-10 | RCA 01 | Turbidez | Valores isolados de picos entre 07 e 08/09/2018 | Relato equipe de campo: Tivemos apenas relatos de dois picos de turbidez isolados que ja se normalizaram nas leituras subsequentes o que configura alguma obstrução no campo de atuação do sensor no momento da leitura. Realizada verificação do turbidimetro com resultado satisfatório dentro doa limites aceitáveis de confiabilidade. Realizada verificação do pluviômetro com resultado dentro dos padrões aceitáveis. Realizada limpeza do turbidimetro, limpeza do painel solar e limpeza do pluviômetro.
2018-09-11 | RCA 02 | pH/ Clorofila | Oscilação nas transmissões de pH. | Relato equipe de campo: Coletadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período de 04/09/18 até o dia 11/09/18, onde observamos que uma oscilação nas transmissões de pH, algo que não e normal assim realizamos a substituição do sensor por outro ajustado e realizaremos um acompanhamento das próximas transmissões visando ver se é uma condição que o rio está apresentando ou uma falha do sensor uma vez que na verificação realizada o sensor apresentou confiabilidade. Realizada verificação da sonda onde os sensores de Turbidez, pH, Oxigênio Dissolvido e Condutividade apresentaram confiabilidade nos dados e o sensor de Clorofila uma discrepância de 57% valor acima dos limites preestabelecidos, realizamos substituição do sensor por outro ajustado para garantir a confiabilidade dos dados reportados.
2018-09-13 | RGN 01 | Turbidez | Possibiliade de picos de turbidez | Relato equipe de campo: Durante a manutenção observamos a presença de um garimpeiro no sentido montante da estação a uma distância na faixa de 50 metros, fato que pode gerar algumas oscilações nas leituras do turbidimetro.
2018-09-18 | RCA 02 | Condutividade | Aumento gradativo da condutividade atingindo valores acima de 150 uS | Relato equipe de campo: Realizada análise dos dados reportados no período de 11/09/18 até o dia 18/09/18, sem registro de falhas nas transmissões. Observado que os dados de Condutividade apresentaram elevação nos valores reportados no dia 16/09/18 e dia 17/09/18, realizamos verificação da sonda e encontramos uma discrepâncias de 11% apresentada pelo sensor com relação a sonda padrão valor que não justifica o aumento de condutividade, assim realizamos um conparativo entre os dados de condutividade apresentados pela estação e os dados coletados nos afluentes durante a manutenção preventiva, os dados apresentados nos aflientes também apresentaram este aumento de condutividade o que confirma a veracidade dos parâmetros reportados. Realizada verificação da sonda sendo encontrada discrepância acima dos limites preestabelecidos no sensor de clorofila(13% de discrepância) e condutividade (11% de discrepância), ambos sensores foram substituídos para ajuste e instalados sensores calibrados em seu lugar.
2018-09-19 | RCA 02 | Condutividade | Elevação da Condutividade | "Relato por celular: Feedback, estação RCA-02. Alarme de Condutividade. Durante as manutenções desta semana verificamos que está elevação de Condutividade em alguns momentos tem origem por condição especifica do rio, verificamos que os afluentes tbm apresentaram esse aumento de condutividade como visto durante a manutenção preventiva nas estações RGN-01, RGN-06 e RCA-01. Realizamos tbm ajuste do sensor da estação RCA-02 para garantir a confiabilidade doa dados. Segue os dados coletados pela sonda padrão nas estações que são afluentes da RCA-02."
2018-09-19 | RGN 01 | Turbidez | Picos de turbidez | Relato equipe de campo: Foi observado que no dia 14/09/18 o sensor de turbidez registrou alguns picos que surgiram no mesmo momento de forte chuva no local.
2018-09-25 | RGN 01 | Turbidez | Possibiliade de picos de turbidez | Relato equipe de campo: Informamos que ocorre próximo a estação atividade de garimpo no sentido montante da estação que pode alterar a condição do rio, causando certa oscilação nos dados reportados.
2018-09-26 | RCA 01 | Turbidez | Pico isolado no dia 20/09/2018 | Relato equipe de campo: realizada verificação dos dados reportados no período de 17/09/18 até 26/09/18, onde não se teve ocorrência de falha nas transmissões, foi observado que no dia 20/09/18 as 20:00 ocorreu um pico de turbidez que se normalizou já na leitura subsequente, fato ocorreu no mesmo momento que chovia na região, provavelmente ocorreu alguma obstrução do sensor no momento da leitura. Realizada verificação do turbidimetro com resultado satisfatório, dentro dos limites aceitáveis. Realizada limpeza do painel solar e limpeza do termohigrômetro.
2018-09-26 | RCA 02 | Todos | Falhas nas manutenções | "Relato por celular - Comunicamos que nosso veículo encontra-se parado em uma manifestação na chegada da cidade de Barra Longa. Manifestantes não deixam carro de empresa nanhum passar nem retornar, impossibilitando nossa atividade de hoje. - Liberaram a via aqui as 16:30. Previsão de paralisação amanhã também. Amanhã estaremos em outra rota, mas os deixaremos informados sobre a situação."
2018-09-28 | RCA 02 | Todos | Impedimento de acesso a estação | "Relato por e-mail - Informamos que está semana não conseguimos acesso a cidade de Barra Longa, para realização das atividades de manutenção preventiva nas estações RCA-02 e RGN-08, cidade encontrava-se com todos acessos bloqueados por manifestantes, fato que paralisou as atividades de todas empresas que atuam na cidade e entornos. No dia 26/09/18 às 09h30min, estávamos seguindo nosso cronograma de manutenção e ao nos dirigirmos para cidade de Barra Longa, fomos surpreendidos por um grupo que realizava protesto na entrada da cidade, impossibilitando a passagem e o retorno de veículos de empresas, nosso veiculo só veio a ser liberado ao final do dia as 16h30min, fato que paralisou todas nossas atividades do dia. Dia 27/09/18 recebemos o comunicado que a manifestação continuava então seguimos para outra rota de nosso cronograma. Dia 28/09/18, recebemos a informação que a manifestação ainda persistia logo pela manhã, aguardamos das 7h00min até as 9h30min , e como não haviam indícios que a manifestação cessa-se, seguimos nossa rota para manutenção em outra estação e retorno para casa, assim não sendo possível realizar manutenção nas estações RCA-02 e RGN-08. "
2018-09-28 | RCA 02 | Todos | Falhas nas manutenções | Comunicamos que a manifestação, continua em Barra Longa. Impedindo de ser realizada manutenção nas estações RGN-08 e RCA-02.
2018-10-01 | RCA 02 | Turbidez | Variações bruscas no dia 21/09/2018 | Relato equipe de campo( Obs: No dia 21/09/18, se teve uma oscilação nos parâmetros de turbidez que se explica pela ocorrência de chuva no local no mesmo período).
2018-10-02 | RGN 01 | Turbidez | Oscilação nos parâmetros de turbidez | Relato equipe de campo: Foi observado uma oscilação nós parâmetros de turbidez, que se explica pela ocorrência de garimpo, a poucos metros da estação sentido jusante.
2018-10-08 | RCA 02 | Turbidez | Picos entre os dias 05 e 08/10/2018 | "Relato equipe de campo: Observado que apartir do dia 05/10/18 às 16:30 o sensor de turbidez da sonda exo da estação começou a apresentar oscilações, apresentando valores que não condizem com as condições do rio. Realizamos um monitoramento da estação e observamos que o parâmetro se manteve oscilando e gerando diversos alertas. Ontem ao iniciarmos as atividades da semana priorizando a estação, devido as manifestações em Barra Longa só conseguimos acesso na cidade às 16:00hrs. Realizamos a manutenção e foi constatado que os picos de turbidez aconteceram por acumulo de material (Folhas e galhos de bambu) na estrutura onde fica alojada a sonda, que consequentemente obstruiram o campo de atuação do sensor gerando erros nas leituras. Realizamos a limpeza de toda estrutura e verificação da sonda que apresentou discrepância superior aos limites preestabelecidos nos parâmetros reportados pelo sensor de clorofila, foi realizada sua substituição por outro sensor devidamente ajustado. Realizamos também a substituição do sensor de turbidez, por segurança uma vez que o mesmo trabalhou com parâmetros acima de seu ranger de atuação."
2018-10-16 | RCA 02 | pH | Elevação dos valores de 12 a 16/10/2018 | Relato equipe de campo: Coletadas strings na PCD, realizada análise dos dados reportados no período 10/10/18 à 16/10/18, onde foi observado que o sensor de ph apresentou alteração nos parâmetros reportados a partir do dia 12/10/18 as 15:00 hrs. Foi realizada verificação da sonda da estação, sensor de pH apresentou discrepâncias acima dos limites pre-estabelecidos de confiabilidade. Realizamos ajuste do sensor e ele voltou a apresentar confiabilidade nos parâmetros, foi recolocada a sonda com o sensor no rio e iremos monitorar os dados e o comportamento do sensor de pH. Se houver necessidade será realizada substituição do sensor. Realizada limpeza do painel solar e pluviômetro.
2018-10-23 | RGN 01 | Turbidez | Oscilação nos parâmetros de turbidez | Foi observado algumas oscilações de turbidez que foram causadas por muita chuva na região e aumento no nível de água do rio fato que torna normal está oscilação.
2018-10-30 | RCA 02 | Todos | Migração do modem da estação | Relato equipe de campo: Coletadas strings na PCD. Realizada verificação da sonda, com seguinte resultado: sensores de Turbidez, Oxigênio Dissolvido, Condutividade e pH apresentaram confiabilidade nos dados reportados e sensor de Clorofila apresentando discrepância superior aos limites preestabelecidos de confiabilidade, sensor foi substituído para ajuste sendo instalado na sonda outro sensor devidamente ajustado. Realizado processo de migração do modem da estação, sendo substituido o modem Marthe A800 pelo modem DUODIGIT. Realizada inspeção visual do painel solar e pluviômetro ambos encontrando-se limpos.
2018-11-07 | RCA 02 | Condutividade/Temperatura | Reportando vale igual a "0" | Relato equipe de campo: Ao analisar os dados de condutividade, observamos que apartir do dia 01/11/2018 às 21:00hrs o sensor apresentou valores zerados em suas transmissões, ao realizarmos análise da causa desta falha constatamos que a porta de comunicação número 03 da sonda, onde o sensor está conectado apresentou erro e não reconhece o sensor. Realizamos teste com outros sensores e o problema persistiu descaracterizando algum problema com sensor, como a sonda que está na estação possui outra porta danificada, não possuindo porta reserva, realizamos então a remoção do sensor de Clorofila da sonda e instalamos o sensor de condutividade, assim deixando a estação sem os dados de Clorofila até que sej substituída a sonda, para que os parametros de alerta e qualidade dos demais dados não fossem prejudicadas. Realizada verificação da sonda da estação onde sensores de Clorofila, Oxigênio Dissolvido e Condutividade, apresentaram discrepância acima dos limites preestabelecidos de confiabilidade e foram substituídos por sensores ajustado.
2018-11-07 | RGN 01 | Todos | Atualização do dataloger | Realizada instalação de nova programação no Datalloger, a qual será padrão entre todas estações.
2018-11-15 | RGN 01 | Turbidez | Oscilação nos parâmetros de turbidez entre os dias 08/11 a 12/11/2018 | Realizada análise dos dados reportados de 07/11/18 até o dia 15/11/18, onde observamos que os dados de turbidez, apresentou oscilações apartir das 06:30hrs do dia 08/11/18, persistindo até o dia 12/11/18 às 07:30hrs, ao analisar os dados de turbidez juntamente com chuva total e nível do rio verificamos que está oscilação iniciaram juntamente com um período de forte chuvas na região e aumento do nível do rio, fato que sempre faz acumular muito material na estrutura de proteção do sensor, causando alterações na leitura. Realizamos limpeza do turbidimetro e de sua estrutura de proteção. Realizada verificação do turbidimetro que após limpeza apresentou confiabilidade nós parâmetros reportados.
2018-11-16 | RCA 02 | Turbidez | Picos de turbidez no dia 16/11/2018 | Sensor de turbidez apresentou algumas oscilações fato normal devido a ocorrência de chuva na região e aumento no nível do rio
2018-11-16 | TC-02BL | Todos | Atualização da OS do datalogger e moden. | Realizada instalação do Modem DUODIGIT EHS6, passando a transmissão da estação de satelital para GPRS. Inserida nova programação no Datalogger, desenvolvida pela DualBASE e que será padrão em todas estações.
2018-11-20 | RGN 01 | Turbidez | Oscilação nos parâmetros de turbidez a partir do dia 19/11/18. | realizada análise dos dados reportados no período de 16/11/18 à 20/11/18, onde observamos que os dados de turbidez a partir do dia 19/11/18 apresentou valores baixos de turbidez, que em condições oferecidas por período de chuva não são normais, ao realizar inspeção do turbidimetro e de sua estrutura observamos a presença de folhas presas à estrutura de proteção em um campo onde interferem na atuação do sensor, alterando os valores reportados por ele. Realizada limpeza da estrutura e verificação do turbidimetro com equipamento apresentando confiabilidade nos dados reportados. Não foi possível a retirada do equipamento da água pois o mesmo encontra-se preso na estrutura que precisa ser desamontada para manutenção, e com nivel do rio alto, não temos segurança para realizar está atividade.
2018-11-22 | RCA 01 | Todos | Migração do modem da estação | Relato equipe de campo: Realizada migração do modem da estação, retirado modem Marthe A800 e instalado modem DUODIGIT EHS6. Inserida nova programação no Datalogger, que foi desenvolvida pela DualBASE e será padrão entre todas estações.
2018-11-27 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez a partir de 21/11/2018 | realizada análise dos dados reportados de 20/11/18 à 27/11/18, onde foi observado que os dados de turbidez apresentaram uma grande oscilação gerando alarmes com picos de turbidez, fato que surgiu em consequência de acúmulo de material na estrutura de proteção do turbidimetro, obstruindo o campo de atuação do sensor e alterando os dados reportados. Com nível do rio normalizado conseguimos acesso ao rio e foi possível limpeza e reparo da estrutura de proteção que estava envergada obstruindo a retirada do sensor, após a manutenção na estrutura o sensor foi recolocado na água e feita verificação onde o equipamento apresentou apenas 6% de discrepância na comparação de seus parâmetros com os da sonda padrão, valor dentro dos limites aceitáveis de confiabilidade.
2018-11-29 | RCA 02 | nivel de água | Ajuste de offset | Realizado ajuste de offset de nível do rio em menos 6 cm.
2018-12-05 | RCA 01 | Turbidez | Aumento da turbidez. | Foi observado oscilações nos valores se turbidez que ocorreram em decorrência de fortes chuvas e aumento do nível do rio
2018-12-06 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez a partir de 02/12/2018 | Realizada análise dos dados reportados no período de 27/11/18 à 06/12/18, onde foi observado que os parâmetros de turbidez apresentaram grande oscilação, condição normal pela ocorrência de chuva e aumento do nível do rio.
2018-12-08 | RCA 02 | Todos | Variações bruscas de valores nos dias 02 a 03/12 e 07 a 08/12/18 | "Variações bruscas observadas nos para metros ocorreram nos memomento de aumento de níve e precicpitção intensa na região. Foi observado grande oscilação de turbidez que tem origem por fortes chuvas nos afluentes e no local da estação. Realizada verificação da sonda onde todos sensores apresentaram confiabilidade com os dados reportados. Realizada limpeza da estrutura da estação que estava com muito acumulo de material provindos do aumento do nível do rio."
2018-12-12 | RCA 01 | Nivel de água | Ajuste de offset de nível | Realizado ajuste de offset de nível em 3 cm
2018-12-12 | RCA 01 | Turbidez | Picos no dia 07/12/2018 | Ocorreram no momento de chuvas intensas na região. Realizado ajuste de offset de nível em 3 cm
2018-12-12 | RCA 02 | Clorofila e cianobactérias | Ausencia de dados de clorofila e cianobactérias | "Porta do sensor de clorofila e cianobacterias queimada. Relato equipe de campo: Realizada substituição da sonda da estação, que está com as portas de número 03 e 06 queimadas por uma sonda nova, sonda retirada será enviada para manutenção. "
2018-12-18 | TG-15 - TG-42A-M | Todos | Acumulo de material em torno estação | Realizada limpeza da estação que encontrava-se com muito material acumulado no cerquite da estação em decorrência de brusco aumento do nível do rio.
2018-12-29 | RCA 02 | turbidez | Pico no dia 29/12/2018 | Valores elevado ocrreram junto com aumento do nivel do rio e chuvas na região.
2018-12-31 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez a partir de 24/12/2018 | Picos coincidem com os registros de chuvas na região.
2019-01-10 | RGN 01 | Todos | Danos a estrutura | Realizada retirada da estrutura de proteção da sonda para manutenção onde identificamos avarias na estrutura (anéis de reforço quebrados, estrutura envergada), onde será necessário fazer um reforço da estrutura para instalação da sonda Exo1 no local de forma segura.
2019-01-23 | RCA 02 | OD | Variações elevadas | Foi observado que os dados de Oxigênio Dissolvido estão aprensentando oscilações e atingindo valores acima de 100% de saturação em certos períodos do dia, sendo verificado que sensor de OD está reportando dados precisamente confirmando ser uma condição real do rio, analisado que esta oscilação também e apresentada em outros estações sentido jusante da RCA-02 ao longo do Rio Doce.
2019-01-23 | RGN 01 | Turbidez | Picos de Turbidez no dia 16/01/2019 | Observado que no dia 16/01/19 apartir das 16:30hrs, tivemos um aumento brusco da turbidez do rio atingindo um pico máximo de 869,44 NTU fato que ocorreu em consequência de forte chuvas na região com total de 33.4 mm de chuva em um intervalo de 1 hora aumentando o nível do rio no local em 30 cm e causando este aumento de turbidez que foi se normalizando após o término deste período chuvoso.
2019-02-06 | RGN 01 | Turbidez | Picos no dia 04/02/2019 | Realizada verificação do turbidimetro, onde verificamos que o sensor apresentava valores de turbidez acima do real apresentado pelo rio no momento, realizamos a limpeza do sensor que estava com muitas larvas presas a seu corpo e realizamos nova verificação, com o mesmo apresentando resultado satisfatório, dentro dos limites aceitáveis de confiabilidade. Essa discrepância inicial teve origem por sujeira no equipamento, necessitando apenas da sua limpeza e dispensando ajuste de coeficiente.
2019-02-13 | TG-19 - TG-49A-M | Nível de água | Régua danificada | Realizada instalação da régua limnimétrica de número 1 da estação, régua antiga da estação foi levada em período de brusco aumento do nível do rio.
2019-02-13 | RCA 02 | turbidez | Pico isolado no dia 09/02/19 | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 05/02/19 ao dia 13/02/19, onde observamos que no dia 09/02/19 às 11:00 o registro de um pico de turbidez isolado, já se normalizando na leitura subsequente. Fato oriundo de alguma obstrução do campo de atuação do sensor no intervalo de tempo do registro de dados desta transmissão.
2019-02-13 | RGN 01 | Turbidez | Troca de equipamento de medição. | Realizada análise comportamental dos dados reportados no período do dia 05/02/19 até o dia 12/02/19, não obtendo relatos de falhas nas transmissões nem anormalidade com os dados reportados. Realizada limpeza e verificação do turbidimetro, sensor apresentou confiabilidade para com os parâmetros reportados. Realizada substituição do cabeamento do turbidimetro o adequando para instalação da sonda Exo1( total de 52 metros de cabo).
2019-02-15 | RGN 01 | Turbidez | Picos nos dias 13 e 14/02/2019 | Registros de picos de turbidez em período sobre incidência de chuva e aumento do nível do rio, sendo normais estes picos.
2019-02-19 | RGN 01 | Turbidez | Troca de equipamento de medição. | Realizada relocação da estrutura do sensor radar da estação, em preparação para instalação da estrutura que ira receber a sonda Exo1.
2019-02-20 | RCA 01 | Turbidez | Aumento dos valores. | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 12/02/19 ao dia 20/02/19. Durante a verificação foi observado que os dados de turbidez apresentaram oscilações a partir do dia 16/02/19, ao confrontar os dados de turbidez com os dados de chuva total e nível do rio, identificamos que esse aumento de turbidez teve início em paralelo com um período sobre incidência de chuvas na região e aumento significativo do nível do rio, condição que torna está oscilação normal.
2019-02-20 | RCA 02 | turbidez | Aumento da turbidez a partir de 16/02/2019 | Realizada análise comportamental dos dados reportados no período do dia 13/02/19 ao dia 20/02/19, não obtendo relatos de falhas nas transmissões. Neste período foi verificado que a partir do dia 16/02/19, os dados de turbidez começaram a oscilar apresentando alguns picos. Confrontando os dados de turbidez com chuva e nível do rio, identificamos que esta oscilação tem origem pela incidência de chuva e aumento do nível do rio que está 80 cm acima do seu normal.
2019-02-26 | RGN 01 | Turbidez | Troca de equipamento de medição. | "Sonda Exo1 instalada na estação: SN-18K100216 / Realizada substituição de 66 metros de cabo do turbidimetro por cabeamento para Exo1. Observações sobre a visita Realizada substituição do Turbidimetro da estação, onde foi instalado na estação uma Sonda Exo1 equipada com um sensor de turbidez devidamente ajustado. Dados de turbidez sendo reportados através da Sonda Exo1 a partir das 13hrs de hoje. Será realizado acompanhamento das próximas transmissões para análise do comportamento do Sensor."
2019-02-27 | RCA 01 | Turbidez | Troca de equipamento. | Sonda Exo1/SN:18k100218 . Instalada na estação. / Realizada substituição do cabeamento do turbidimetro por cabo para sonda Exo1, totalizando 66 metros de cabo substituídos. Realizada migração do turbidimetro para sonda Exo1. Transmissões realizadas a partir das 11:00hrs já com dados de turbidez reportados pela sonda Exo1. Sensor de Turbidez instalado na sonda foi devidamente. Após instalação dados se mantiveram estáveis, sem apresentar anormalidades.
2019-03-05 | RGN 01 | Turbidez | Picos de turbidez entre os dias 27/02 a 03/03/2019 | realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 26/02/19 ao dia 05/03/19. Foi observado grande oscilação nos dados reportados de turbidez a partir de períodos sobre incidência de chuva. Em manutenção verificamos o acúmulo de material na estrutura de proteção da sonda e também no copo de proteção dos sensores da sonda condição que afetava o campo de atuação do sensor alterando os parâmetros reportados. Realizamos a limpeza da sonda e de sua estrutura de proteção. Realizamos também uma diminuição da profundidade da sonda para que a mesma não fique próxima a fundo do rio e receba menor acúmulo de materiais, realizaremos acompanhamento dos dados para ver se as ações tomadas foram satisfatórias. Realizada verificação da sonda após sua limpeza sendo que o sensor de turbidez apresentou apenas 2% de discrepância para a sonda padrão em comparação de dados, valor dentro dos padrões preestabelecidos de confiabilidade
2019-03-05 | RGN 01 | Turbidez | Grande oscilação nos dados de turbidez | Coletadas strings na PCD, realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 26/02/19 ao dia 05/03/19. Foi observado grande oscilação nos dados reportados de turbidez a partir de períodos sobre incidência de chuva. Em manutenção verificamos o acúmulo de material na estrutura de proteção da sonda e também no copo de proteção dos sensores da sonda condição que afetava o campo de atuação do sensor alterando os parâmetros reportados. Realizamos a limpeza da sonda e de sua estrutura de proteção. Realizamos também uma diminuição da profundidade da sonda para que a mesma não fique próxima a fundo do rio e receba menor acúmulo de materiais, realizaremos acompanhamento dos dados para ver se as ações tomadas foram satisfatórias. Realizada verificação da sonda após sua limpeza sendo que o sensor de turbidez apresentou apenas 2% de discrepância para a sonda padrão em comparação de dados, valor dentro dos padrões preestabelecidos de confiabilidade.
2019-03-06 | RCA 02 | turbidez | Aumento da turbidez entre 01 a 03/03/2019 | Observada oscilações nos dados de turbidez a partir de períodos sobre incidência de chuva na região, condição normal durante estes períodos, já se normalizando os dados após o período chuvoso.
2019-03-06 | TC-02BL | Todos | Dificuldade de acesso a estação. | Obs:. Estrada de acesso à estação ao lado da ETA, está com vegetação alta ( vegetação que necessita uso de roçadeira de grande porte para limpeza, trecho de aproximadamente 350 metros) e para próximas manutenções será difícil acesso sem sua limpeza.
2019-03-13 | RCA 01 | Turbidez | Elevação no dia 11/03/2019 | foi constatado elevação no índice de turbidez do rio em consequência de período sobre incidência de chuva na região, condição onde estas oscilações são normais
2019-03-13 | RCA 02 | Turbidez | Picos no dia 11/03/2019 | Coletadas strings na PCD. Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 06/03/19 ao dia 13/03/19. Nesta análise foi verificado que os índices de turbidez do rio se elevaram a partir de períodos sobre incidência de chuva na região, foi verificado que os dados reportados são precisos, sendo registrado apenas um dado errôneo de turbidez no dia 11/03 às 05:00hrs, apresentando um valor de 8929 NTU por alguma obstrução do sensor no momento de compilação dos dados desta leitura, já se normalizando na leitura subsequente.
2019-03-14 | RGN 01 | Turbidez/ Nivel de água | Grande oscilação nos dados de turbidez/ Ajuste de offset | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 05/03/19 ao dia 14/03/19. Nesta verificação analisamos uma elevação significativa nós níveis de turbidez do rio em consequência de períodos sobre grande incidência de chuva na região, chegando a um acumulado de chuva de 89,80 mm no período analisado, sendo que 64,4 mm ocorreram em um período de tempo de apenas 2 horas no dia 10/03, causando um aumento brusco no nível do rio atingindo 314 cm e consequentemente elevando os índices de turbidez do rio. Realizada limpeza e verificação da sonda, onde o sensor de turbidez apresentou após sua limpeza confiabilidade para com os dados reportados por ele. Identificamos na estação as seguintes avarias: Régua limnimétrica número 1 foi tombada e estrutura de acondicionamento do sensor de pressão foi envergada rompendo em sua luva de conexão ( verificado que o sensor está funcionando normalmente sendo necessário apenas um ajuste de offset em 10cm) . Será progamada manutenção corretiva na estação para modificação da estrutura de acondicionamento do sensor de pressão corrigindo as avarias e a tornando mais resistente a pressão e também a fixação de nova régua limnimétrica. Estrutura nova de proteção da Sonda Exo1 apresentou confiabilidade e não sofreu avarias.
2019-03-14 | RGN 01 | Turbidez/ Nivel de água | Grande oscilação nos dados de turbidez/ Ajuste de offset | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 05/03/19 ao dia 14/03/19. Nesta verificação analisamos uma elevação significativa nós níveis de turbidez do rio em consequência de períodos sobre grande incidência de chuva na região, chegando a um acumulado de chuva de 89,80 mm no período analisado, sendo que 64,4 mm ocorreram em um período de tempo de apenas 2 horas no dia 10/03, causando um aumento brusco no nível do rio atingindo 314 cm e consequentemente elevando os índices de turbidez do rio. Realizada limpeza e verificação da sonda, onde o sensor de turbidez apresentou após sua limpeza confiabilidade para com os dados reportados por ele. Identificamos na estação as seguintes avarias: Régua limnimétrica número 1 foi tombada e estrutura de acondicionamento do sensor de pressão foi envergada rompendo em sua luva de conexão ( verificado que o sensor está funcionando normalmente sendo necessário apenas um ajuste de offset em 10cm) . Será progamada manutenção corretiva na estação para modificação da estrutura de acondicionamento do sensor de pressão corrigindo as avarias e a tornando mais resistente a pressão e também a fixação de nova régua limnimétrica. Estrutura nova de proteção da Sonda Exo1 apresentou confiabilidade e não sofreu avarias.
2019-03-19 | RCA 02 | Turbidez | Aumento da turbidez entre 16 a 20/03/2019 | Parâmetro de turbidez apresentou oscilações em seus dados a partir de períodos sobre incidência de chuva na região, condição normal neste caso).
2019-03-19 | RGN 01 | Turbidez | Picos de turbidez. | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 14/03/19 ao dia 19/03/19. Onde identificamos oscilações nos dados reportados de turbidez, atingindo alguns picos acima de 1050 NTU. Analisamos que estas oscilações tiveram início a partir de períodos sobre incidência de chuva na região e elevação do nível do rio, condição que gera acúmulo de material na estrutura de proteção da sonda e movimentação de sedimentos do leito do rio
2019-03-20 | RCA 01 | Turbidez | Picos de turbidez entre os dias 16 e 20/03/2019 | Sensor de turbidez registrou oscilações na turbidez do rio, provocada pela incidência de muita chuva na região.
2019-03-29 | RCA 02 | Clorofila/Cianobactéria | Picos no dia 21/03/2019 | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 20/03/19 ao dia 29/03/19. Identificado que durante o período das 03:00hrs até às 14:30hrs do dia 21/03/19, o sensor de clorofila apresentou valores incoerentes para condições que o dia apresenta, estrutura de proteção da sonda estava com muito material acumulado ( galhos, folhas), o que pode ter causado uma obstrução no campo de atuação do sensor alterando os dados. Após este período dados se normalizaram.
2019-03-29 | RGN 01 | Turbidez | Picos de turbidez. | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 20/03/19 ao dia 29/03/19. Neste período foram registradas oscilações nos dados de turbidez com elevações dos índices, condição gerada pela incidência de chuva ocorrida na região, já se estabilizando após o período chuvoso. Demais parâmetros reportados pela estação não apresentaram anormalidades.
2019-04-02 | RCA 02 | Turbidez/Clorofila | Picos com valores incoerentes entre os dias 30 e 31/03/2019 | Realizada análise comportamental dos dados reportados no período do dia 29/03/19 ao dia 02/04/19. Neste período observamos alguns picos de turbidez e também um pico de clorofila e cianobactérias, dados já se normalizaram e se mantem estáveis. Em manutenção não foram encontradas evidências que justifiquem estes picos, os sensores de turbidez e clorofila apresentaram confiabilidade durante suas respectivas verificações, possivelmente aconteceu alguma obstrução do campo de atuação dos sensores, no período dos registros.
2019-04-02 | RGN 01 | Turbidez | Picos no dia 02/04/19 | Picos ocorreram no período sobre incidência de chuva no dia 02/04/19.
2019-04-10 | RGN 01 | Nível de água | Reguá linimetrica danificada | Instalada régua limnimétrica número 1 ( régua da estação havia sido levada durante um período sobre forte incidência de chuva e aumento brusco do nível do rio). Realizada instalação de uma nova régua limnimétrica de número 1 na estação ( Régua da estação foi levada pela força da água em período em que o nível do rio atingiu 316 cm).
2019-04-10 | RGN 01 | Turbidez | Picos no dia 06 e 08/04/19 | Incidência de chuva, causando aumento do nível do rio e consequentemente movimentação das encostas aumentando a turbidez da água e levando matériais( galhos, folhas, plastico, etc) que se prendem à estrutura de proteção da sonda e pode vir a alterar alguns dados.
2019-04-10 | RGN 01 | Nível de áua | Reguá linimetrica danificada | Instalada régua limnimétrica número 1 ( régua da estação havia sido levada durante um período sobre forte incidência de chuva e aumento brusco do nível do rio). Realizada instalação de uma nova régua limnimétrica de número 1 na estação ( Régua da estação foi levada pela força da água em período em que o nível do rio atingiu 316 cm).
2019-04-16 | RGN 01 | Turbidez | Picos no dia 15/04/19 | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 10/04 ao dia 16/04. Neste período não foram registradas falhas nas transmissões. Dados de turbidez apresentaram no dia 15/04 alguns picos de turbidez, provocados pela incidência de chuva ocorrida na região ( nestes períodos chuvosos a correnteza do rio aumenta e descem muitos materiais como galhos e folhas trazidos da margem).
2019-04-18 | TG-15 - TG-42A-M | Nível de água | Régua limnimétrica danificada. | Estação está sem a régua de nível que foi levada pelo período de cheia do rio, será programada manutenção para instalação de nova régua na estação
2019-04-21 | RCA 01 | Turbidez | Picos de turbidez entre os dias 16 e 17/04/2019 | Sensor de turbidez registrou oscilações na turbidez do rio, provocada pela incidência de muita chuva na região.
2019-04-22 | RGN 01 | Turbidez | Picos no dia 17/04/19 | Observado que no dia 17/04 os dados de Turbidez se elevaram e apresentaram valores acima de 1000NTU em decorrência de período sobre incidência de chuva na região ( Em período sobre incidência de chuva, se acumula muitas folhas e galhos na estrutura de proteção da sonda onde pode ocorrer obstrução do campo de atuação do sensor em algum momento interferindo nos dados). Realizada limpeza e verificação da sonda. Sensor de turbidez apresentou discrepância acima dos limites em verificação antes de sua limpeza ( sonda sempre apresenta muita sujeira nas manutenção realizadas semanalmente, fato que eleva um pouco os dados reportados), após realizar sua limpeza foi realizada nova verificação e o sensor foi aprovado, descartando a necessidade de ajustes.
2019-04-30 | RGN 01 | Turbidez | Picos no dia 22/04/19 | No dia 22/04/19 os dados de turbidez apresentaram oscilações atingindo picos superiores a 1050 NTU( Nível de alerta), ocasionado a partir de período sobre incidência de chuva na região, voltando a se reestabelecer após a passagem deste período.
2019-05-01 | RCA 01 | Turbidez | Picos de turbidez no dia 23/04/2019 | Realizada análise comportamental dos dados reportados no período do dia 21/04/19 ao dia 01/05/19. Neste período observamos que os dados de turbidez apresentaram oscilações com aumento em seus índices, provocados por período sobre incidência de chuva na região com aumento em 23 cm no nível do rio no dia 23/04/2019
2019-05-15 | CS 01 | Precipitação | falha nos dados de chuva | Realizada análise comportamental dos dados transmitidos no período do dia 13/03/19 ao dia 15/05/19. Período analisado não apresentou anormalidades. Realizada limpeza e verificação do pluviomêtro, equipamento apresentou falhas não registrando nenhum volume de chuva durante a verificação, inspecionado o equipamento e verificada a queima do sensor reed switch. Foi solicitado novo sensor e programada manutenção corretiva na estação para o dia 21/05/19. Realizada limpeza do abrigo termohigromêtrico, painel solar e caixa de acondicionamento de cabos da estação.