## Plan1
Observações - Operação e Manutenção das Estações Automáticas
Data da ação | Estação | Parâmetro | Evento | Causa da Falha/evento e histórico
2019-11-01 | RCR 01 | Nível de Água | Salto no valor em 16/09/2019 - Ajuste de offset | Sensor de nível apresentou em sua leitura discrepância para régua linimétrica de 28 cm . Analisando os dados reportados pela estação identificamos que no dia 16/09 às 14h00 o sensor de nível apresentou comportamento estranho aumento o valor de sua leitura de 47 cm para 65 cm no intervalo de apenas uma transmissão em período sem registro de chuva. Em manutenção identificamos que o eletroduto onde fica alojado o sensor de nível está amassado apresentando uma envergadura no sentido a jusante do rio com sua ponta submersa a lama de fundo, para retirada do sensor para teste foi necessário cortar a parte danificada da estrutura. Realizamos teste com o sensor identificando erro em sua leitura. Sensor submerso a uma profundidade de 20cm reportou valor de coluna d'água de -40 cm configurando um erro total de leitura de -60 cm, será necessária sua substituição para evitar erros nas transmissões de dados. Informamos que já estamos com 1 sensor reserva para instalar na estação, mas devido a necessidade de reforço da estrutura de proteção do sensor, apenas foi realizado um paleativo amontando a mesma estrutura e ajustando o offset do sensor. Será programada manutenção corretiva para reforçar a estrutura e assim instalar o novo equipamento. Foi realizada também verificação do pluviomêtro da estação equipamento aprovado. Realizada limpeza estrutural da PCD, do sensor de temperatura e do painel solar.
2019-11-02 | RDO 05 | Turbidez | Elevação dos valores. | Aumento ocorreu durante incidência de chuvas na região.
2019-11-05 | RCA 01 | Turbidez | Picos isolados dias 04 e 05/11/19 | Em análise comportamental dos dados reportados pela estação, foi identificado o registro de 3 picos isolados de turbidez nas seguintes datas: dia 04/11 às 17h00 e 22h00 / dia 05/11 às 01h00. Não foi possível identificar o que provocou estes picos, mas possivelmente causados por alguma obstrução no campo de atuação do sensor, lente do sensor apresentava pequeno acúmulo de partículas m sua lente. Realizada verificação da sonda da estação antes e após sua limpeza. Antes da limpeza os dados apresentados estavam acima dos limites preestabelecidos de confiabilidade com sensor reprovado, após limpeza sensor apresentou resultado satisfatório e foi aprovado descartando a necessidade de ajuste do sensor. Concluímos que os dados apresentados de turbidez antes da limpeza da sonda sofriam alterações em seus valores devido ao acúmulo de partículas na lente do sensor.
2019-11-05 | RGN 01 | Turbidez | Elevação dos valores entre 30/10/19 e 01/11/19 | Parâmetro de turbidez apresentou registro de período com elevação em seus valores e oscilações de dados, nos dias 30/10/19 e no dia 01/11/19. Verificado que estes dados apresentados ocorreram em período sobre incidência de chuva no local, sendo normal este aumento de turbidez. Realizada limpeza e verificação da sonda da estação, sensor de turbidez apresentou resultado dentro dos padrões predefinidos de confiabilidade e foi aprovado ( obs: identificado acúmulo de partículas na lente do sensor de turbidez, condição que pode ter alterado alguns dados).
2019-11-05 | RGN 06 | Turbidez | Elevação dos valores entre 31/10 e 02/11/19 | Em análise comportamental dos dados reportados pela estação, foi verificado que durante o período do dia 31/10 ao dia 02/11 os dados de turbidez apresentaram oscilações com elevação de seus valores. Condição gerada a partir de períodos sobre incidência de chuva no local da estação e em regiões sentido sua montante.
2019-11-06 | RGN 08 | Turbidez | Elevação da turbidez/ Pico isolado em 04/11/2019. | Foram apresentadas oscilações e aumento de turbidez em períodos sobre incidência de chuva na região. Em análise comportamental dos dados reportados pela estação foi identificado um registro de um pico de turbidez no dia 04/11/19 às 20h30 onde o valor de turbidez se elevou de 13NTU PARA 194 NTU em apenas uma transmissão e se já se normalizou novamente na leitura subsequente a de origem. Informo que não foi possível identificar o que provocou está alteração.
2019-11-06 | RDO 08 | N.A. | Danos a estrutura | Foi instalado 2 placas de advertência e uma câmera fake , afim de inibir os furtos ocorridos na RDO 08. Necessário o reparo na escada que da acesso ao píer e a retirada de um troco de árvore que está encostado no gradil da estação
2019-11-07 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Estação apresentando falhas de transmissão onde são geradas lacunas na plataforma PCDWeb. Como já mencionado em relatórios anteriores estas falhas ocorrem devido a perda de configuração do Logger e sempre é restabelecida por conexão via acesso remoto. Para correção definitiva desta falha será necessário acesso físico a PCD. Analisando o comportamento dos dados reportados pela estação foi identificado uma inconsistência com os valores apresentados de chuva total e precipitação, todos dados gerados a partir do dia 29/10 às 19h30 devem ser descartados até que seja realizada manutenção corretiva no equipamento. Durante a manutenção verificamos que a estação não estava com a transmissão interrompida e não conseguimos seu acesso remoto, condição que impossibilitou a verificação dos dados reportados pela Sonda Exo2, iremos continuar tentando acesso remoto a fim de reestabelecer às transmissões.
2019-11-07 | RDO 02 | OD | Salto no valor no dia 07/11/19. | Salto ocorreu durante a manutenção preventiva.
2019-11-07 | RDO 02 | Condutividade | Salto no valor no dia 07/11/19. | Salto ocorreu durante a manutenção preventiva.
2019-11-07 | RDO 02 | Temperatura da água | Salto no valor no dia 07/11/19. | Salto ocorreu durante a manutenção preventiva.
2019-11-11 | RDO 04 | Turbidez | Valores zerados | Observado que valores de condutividade e OD não foram reportados apatir do dia 10/11. Coleta de dados da pcd e verificação da tensão da bateria. Realizamos a corretiva nas portas de comunicação e sensores com a limpeza dos mesmos com álcool isopropilico e após o reset da sonda os dados de condutividade e OD voltaram a reportar com confiabilidade.
2019-11-11 | RDO 04 | Condutividade | Valores zerados | Observado que valores de condutividade e OD não foram reportados apatir do dia 10/11. Coleta de dados da pcd e verificação da tensão da bateria. Realizamos a corretiva nas portas de comunicação e sensores com a limpeza dos mesmos com álcool isopropilico e após o reset da sonda os dados de condutividade e OD voltaram a reportar com confiabilidade.
2019-11-11 | RDO 02 | N.A | Alteração da transmissão de 30 para 60 min. | Realizada atualização da programação do Datalogger. Nova programação inserida no Logger modificara às transmissões de a cada 30 minutos, para a a cada 60 minutos. Realizado teste de comunicação e transmissão após atualização do Logger, dados enviados com êxito.
2019-11-12 | RDO 05 | N.A. | Atualização do dataloger | atualização da programação do logger versão 08/Nov
2019-11-12 | RDO 07 | N.A. | Ajuste de offset | Realizamos o ajuste de offset do sensor de nível em 167 cm e iremos monitorar o comportamento do mesmo.
2019-11-12 | RDO 07 | N.A. | Atualização da OS do datalogger. | Realizado atualização da programação do logger versão 08/Nov e OS do logger versão 09.02
2019-11-12 | RDO 08 | Todos | Atualização do dataloger | atualização da programação e OS do logger versão 09.02
2019-11-12 | RGN 06 | Turbidez | Valores Fixos/constante | Dados de turbidez apresentaram comportamento estranho a partir do dia 08/11 às 16h00, valores ficaram travados com valor fixo em 1NTU. Em manutenção identificamos defeito com a saída analógica em mA ( miliampere ) do sensor, realizamos sua modificação pela saída em mV ( milivolts ). Após modificar o sinal de saída do sensor , os dados apresentados foram compatíveis com os dados reportados pela sonda padrão, iremos acompanhar o comportamento do sensor nas próximas transmissões e caso necessário será programada manutenção corretiva para substituição do equipamento.
2019-11-12 | RGN 06 | N.A. | Atualização do dataloger | Realizada atualização do firmware do Datalogger, versão atualizada: CR300.Std.09.02.
2019-11-13 | RCA 01 | Todos | Atualização do dataloger e alteração de 30 min. para 60 min. | Foi realizada também atualizações da versão ( CR300.Std.09.02 ) do firmware do Datalogger e instalada nova programação no Logger, sendo modificado o intervalo de transmissões de dados de 30 minutos para 60 minutos.
2019-11-13 | RCA 01 | Turbidez | Picos isolados dia 09/11/19 | No dia 09/11 a partir das 04h00, foi registrado aumento de turbidez. Elevação nos dados foi provocada pela incidência de chuva pela região, dados reportados representam a real condição do rio. Realizada limpeza e verificação da sonda da estação, sensor de turbidez aprovado.
2019-11-13 | RCA 02 | Turbidez | Elevação do valor | Em consequência de períodos com incidência pela região, identificamos aumento de turbidez a partir do dia 09/11 às 01h00. Como já mencinado em relatórios anteriores, dados de condutividade apresentam períodos onde seus valores apresentam grande elevação, não foi possível identificar a possível causa desta elevação.
2019-11-13 | RCA 02 | Condutividade | Elevação do valor | Em consequência de períodos com incidência pela região, identificamos aumento de turbidez a partir do dia 09/11 às 01h00. Como já mencinado em relatórios anteriores, dados de condutividade apresentam períodos onde seus valores apresentam grande elevação, não foi possível identificar a possível causa desta elevação.
2019-11-13 | RGN 08 | Turbidez | Pico de turbidez no dia 13/11/19 | No dia 13/11 às 09h00, foi gerado alarme de turbidez devido a um pico no valor de 1853 NTU. Logo após a transmissão deste dado iniciamos uma manutenção preventiva na estação e verificamos um erro ser leitura do sensor devido a folhas que se acumularam na estrutura de proteção do sensor interferindo em seu campo de atuação. Realizada limpeza e verificação da sonda da estação, sensor de turbidez reprovado. Realizado ajuste de coeficiente do sensor e nova verificação, sensor de turbidez aprovado. Observado a presença de animais dentro do rio. Condição pode gerar oscilações nos dados de turbidez
2019-11-13 | RGN 08 | Todos | Atualização do dataloger e alteração de 30 min. para 60 min. | Realizada atualização do firmware do Datalogger para versão CR300.Std.09.02. Realizada atualização da programação do Logger, intervalo de tempo entre as transmissões foi modificado de 30 minutos para a cada 60 minutos.
2019-11-13 | RDO 12 | N.A. | atualização do datalogger. | atualização da programação do logger versão 08/11
2019-11-13 | RGN 01 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 08/11/2019 | A partir do dia 08/11 às 16h00 foi observado um aumento de turbidez, ocorrido em consequência de período sobre incidência de chuva na região. No dia 09/11 às 21h00 foi gerado um pico de turbidez com valor de 1031 NTU, foi um dado isolado que já se normalizou na leitura subsequente, não sendo possível identificar a sua possível causa. Realizada verificação da sonda da estação, sensor de turbidez reprovado em verificação realizada antes de sua limpeza. Realizamos limpeza da sonda e do sensor e nova verificação, onde o sensor apresentou dados precisos e foi aprovado descartando a necessidade de ajuste, discrepância inicial provocada por partículas que se acumulam na lente do sensor
2019-11-13 | RGN 01 | N.A. | Atualização do dataloger e alteração de 30 min. para 60 min. | Realizada atualização do firmware do Datalogger para versão CR300.Std.09.02 , e também inserida nova programação no Logger, modificando o intervalo de tempo das transmissões de 30 minutos para 60 minutos.
2019-11-13 | RGN 06 | Turbidez | Valores Fixos/constante | Manutenção realizada para substituição do sensor de turbidez OBS300. Sensor apresentou comportamento instável mesmo após manutenção realizada ontem 12/11/19, saída analógica em mV ( milivolts ) e mA ( miliampére ), apresentando instabilidade. Em substituição do OBS300 foi instalada uma sonda Exo1 equipada com sensor de turbidez. Informamos que a manutenção foi paralisada no dia às 17h50 do dia 13/11 e retomada às 07h30 do dia 14/11 para conclusão da atividade. Reestabelecida transmissão de dados de turbidez a partir das 09h00, sensor de turbidez instalado foi calibrado e seu relatório será enviado juntamente com todos registros semanais.
2019-11-14 | RDO 16 | N.A | Atualização do dataloger | Atualização da programação do logger versão 08/Nov .
2019-11-14 | RDO 16 | Nível de água | Ausência de dados | Nível de Água parou de reportar os dados dia 09/11 as 07:00. A equipe atuou no local e observou que o cabo sofreu avaria devido ao desprendimento de terra onde ficava acondicionado os cabos do sensor de nível, fazendo que o mesmo viesse a danificar. Material do DECK desceu após obras da prefeitura vindo a danificar o cabo.
2019-11-14 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Estação parou de transmitir no dia 11/11/2019 às 10h00, desde então não é possível conectar remotamente o Logger ficando impossível restabelecer a sua transmissão. Acesso físico a estação encontra-se bloqueado, condição que impossibilita a realização de uma manutenção corretiva na PCD. Informamos que devido ao ocorrido ficamos impossibilitados de realizar também a manutenção preventiva na estação, estamos sem acesso aos dados para verificação. Aguardaremos um retorno da Fundação Renova, sobre a liberação do local para realização das manutenções. Iremos continuar tentando conexão remota na PCD, caso seja obtido êxito será inserida uma nova programação no Logger desenvolvida especialmente para estação a fim de evitar a perda de configuração deste Logger até que seja possível acesso físico para correção definitiva.
2019-11-14 | RDO 03 | N.A. | Alteração da transmissão de 30 para 60 min. | Realizada atualização do firmware do Datalogger para versão CR300.Std.09.02, também foi inserida uma nova programação no Logger, está programação será padrão entre todas estações. Intervalo de tempo entre as transmissões foi modificado de 30 minutos para 60 minutos.
2019-11-14 | RDO 03 | Temperatura da água | Salto no valor | Salto ocorreu durante a manutenção preventiva.
2019-11-18 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Manutenção na estação está impossibilita desde o dia 11/11/19 às 15h00 onde a mesma parou de transmitir, e não estabelece mais comunicação remota. Devido a impossibilidade de acesso físico ao local da PCD, não é possível restabelecer às transmissões. Reiteramos a necessidade da liberação do acesso físico à estação para realizar manutenção corretiva.
2019-11-18 | RDO 02 | N.A | Atualização do dataloger | Realizada atualização do firmware do Datalogger, versão atual CR300.Std.09.02. Ao término da manutenção foi realizado teste de transmissão, obtendo êxito com a transmissão das 14h00.
2019-11-18 | RDO 02 | Turbidez | Elevação dos valores | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 15/11/19, provocado a partir de período sobre incidência de chuva na região.
2019-11-19 | RCA 02 | Turbidez | Elevação do valor | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 15/11/19, elevação provocada pela incidência de chuva na região da estação e também em locais no sentido a montante do rio.
2019-11-19 | RCA 02 | Condutividade | Elevação do valor | Identificado também aumento de condutividade no dia 15 e 16 de Novembro, não foi possível identificar o que provocou está elevação mas está e uma condição que vem sendo apresentada constantemente na estação.
2019-11-19 | RCA 02 | Nível de água | Ajuste do offset | Realizado ajuste de offset de nível em 6 cm, devido a discrepância encontrada entre os dados reportados pela PCD e a indicação da régua linimétrica.
2019-11-19 | RGN 08 | Turbidez | Elevação da turbidez em 15/11/2019. | Estação apresentou aumento de turbidez a partir do dia 15/11/19, em decorrência de períodos sobre incidência de chuva na região da estação e também em locais sentindo montante do rio. Realizada verificação do turbidímetro, sensor foi reprovado em teste realizado antes de sua limpeza. Durante a limpeza do sensor identificamos um acúmulo de folhas em sua estrutura de proteção, obstruindo parte de seu campo de atuação, condição que tem influência sobre os dados reportados. Após a limpeza do sensor e de sua estrutura de proteção foi realizada nova verificação do equipamento onde os dados reportados apresentaram confiabilidade e o sensor foi aprovado descartando necessidade de ajuste.
2019-11-19 | RGN 08 | Turbidez | Elevação da turbidez em 20/11/2019. | Observado aumento de turbidez no dia 20/11/19, elevação se deu a partir de período sobre incidência de chuva.
2019-11-19 | RDO 04 | OD | Valores zerados | Análise de comportamento dos dados reportados. Período 12/11 a 18/11. A OD e PH reportaram zero no dia 13/11 as 18:00 e 14/11 as 15:00, normalizando nas transmissões subsequentes. Atualizaremos a OS versão 08/Nov e a Programação e acompanharemos se os Bugs continuarão.
2019-11-19 | RDO 04 | pH | Valores zerados | Análise de comportamento dos dados reportados. Período 12/11 a 18/11. A OD e PH reportaram zero no dia 13/11 as 18:00 e 14/11 as 15:00, normalizando nas transmissões subsequentes. Atualizaremos a OS versão 08/Nov e a Programação e acompanharemos se os Bugs continuarão.
2019-11-19 | RDO 08 | N.A. | Danos a estrutura | Foi retirado o tronco de árvore conforme solicitado pela equipe.
2019-11-19 | RSG 01 | N.A | Atualização do datalogger | atualização da programação versão 08/Nov e OS do logger versão 09.02
2019-11-20 | RGN 01 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 14/11/2019 | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 14/11/19 em consequência de períodos sobre incidência de chuva nas proximidades da estação e em locais sentido montante do rio. Realizada verificação da sonda da estação, sensor de turbidez foi reprovado em teste realizado antes de sua limpeza, após limpeza do equipamento foi realizada nova verificação e o sensor foi aprovado descartando necessidade de ajuste. Discrepância inicial apresentada devido a partículas que se acumulam na lente do sensor de turbidez.
2019-11-20 | RGN 06 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 14/11/2019 | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 14/11/19. Elevação provocada a partir de período sobre constante incidência de chuva na região. Realizada verificação da sonda da estação, sensor de turbidez foi reprovado em teste realizado antes de sua limpeza, após limpeza do equipamento foi realizada nova verificação e o sensor foi aprovado descartando necessidade de ajuste. Discrepância inicial apresentada devido a partículas que se acumulam na lente do sensor de turbidez.
2019-11-20 | RGN 06 | N.A. | Melhoria na estrutura. | Realizada substituição de 13 metros de tubo de PVC de 1/2" e instalação de 15 metros de corda para posicionamento e retirada da sonda com segurança. Material fornecido pela DualBASE. Obs: Tubo substituído pois estava ressecado e quebrando constantemente.
2019-11-21 | RCA 01 | Nivel de água | Ajuste de Offset | Realizado ajuste de offset de nível em 6 cm.
2019-11-21 | RCA 01 | Turbidez | Elevação de turbidez no dia 15/11/19 | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 15/11/19, elevação foi provocada devido a grande incidência de chuva que ocorre em toda região.
2019-11-21 | RDO 05 | Turbidez | Elevação dos valores. Pico isolado no dia 20/11/19 | Ocorreu um aumento considerável da Turbidez devido ao perido chuvoso na região e montante do Rio. Observamos também um aumento expressivo no nível do Rio. Análise de comportamento dos dados reportados. Pico de turbidez no dia 20/11 as 09:00 vindo a normalizar na transmissão subsequente. Provavelmente a passagem de algum material no campo de atuacao do sensor .
2019-11-22 | RDO 03 | turbidez | Elevação brusca e picos isolados. | Estação gerou alertas de turbidez no dia 18/11/19, durante o período das 09h00 às 15h00. Em manutenção hoje na estação identificamos acúmulo de material (Plantas aquáticas) no entorno do catamarã e também dentro do compartimento onde onde fica alojada a sonda. Certamente este material foi o que provocou os picos de turbidez por obstrução do campo de atuação do sensor. Dados se normalizaram devido a sonda possuir sensor de limpeza.
2019-11-25 | RDO 03 | OD | Valores = "0" | Identificado que os dados de oxigênio dissolvido apresentaram valores zerados a partir do dia 23/11/19 às 19h00. Em manutenção identifiquei que a porta de comunicação da sonda onde o sensor de OD estava instalado estava danificada, provocando erro de comunicação e assim valores zerados, não foi possível identificar a causa da avaria mas identificamos que ocorreu em período sobre incidência de chuva no local, registrado volume 9,65 mm de chuva no período. Sensor de OD foi modificado para uma porta de comunicação reserva da sonda e os dados voltaram a ser reportados precisamente ( sensor retirado da porta número 4 e instalado na porta 5 )
2019-11-25 | RDO 03 | Turbidez | Elevaçãodos valores | No dia 22/11/19, dados de turbidez apresentaram grande elevação em seus dados, verificado que dados foram apresentados a partir de períodos sobre incidência de chuva na região. Acumulo de vegetação aquatica entorno do catamarã de sustentação da sonda.
2019-11-26 | RCA 02 | Turbidez | Elevação do valor | Identificado aumento de turbidez no dia 20/11/19, dados foram provocados a partir de período sobre incidência de chuva e elevação do nível do rio.
2019-11-26 | RCA 02 | Condutividade | Elevação do valor | Observado que o parâmetro de condutividade apresenta constantemente oscilações em seus dados com grande discrepância entre os valor mínimo e máximo. Não foi possível identificar o que provoca está condição.
2019-11-26 | RGN 01 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 20/11/2019 | Realizada análise comportamental dos dados reportados após a manutenção realizada no dia 20/11/19. Verificado que o parâmetro de turbidez apresentou oscilações e elevação em seus valores em decorrência de períodos sobre incidência de chuva na região. Realizada verificação da sonda da estação, sensor de turbidez reprovado em teste realizado antes de sua limpeza. Realizada limpeza da sonda e nova verificação, sensor de turbidez, apresentou resultado satisfatório e foi aprovado descartando a necessidade de ajuste, discrepância inicial apresentada foi provocada por acúmulo de partículas na lente do sensor de turbidez.
2019-11-26 | RGN 06 | Turbidez | Elevação dos valores a partir de 22/11/2019 | Manutenção realizada para verificação de um comportamento estranho com os dados de turbidez da estação, onde foram gerados alertas de turbidez acima de 1050 NTU a partir das 05h00 do dia 22/11/2019. Em campo identificamos que os dados gerados são errôneos e foram provocados devido ao acúmulo de folhas na estrutura de proteção da sonda, ao retirar a sonda para limpeza visualizamos partículas na lente do sensor de turbidez. Após limpeza do sensor foi realizada verificação dos dados reportados através de comparação com a sonda padrão, sensor de turbidez apresentou dados precisos dentro da margem de confiabilidade e foi aprovado. Dados de turbidez reportados das 05h00 até às 09h00 do dia 22/11/2019 devem ser descartados pois não representam a real condição do rio.
2019-11-27 | RDO 01 | N.A. | Falha de transmissão. | Estação sem transmitir desde o dia 11/11/19 às 15h00. PCD não estabelece conexão remota e acesso físico está bloqueado, assim não sendo possível realizar manutenção corretiva. Estamos aguardando liberação do novo local para onde será relocada a estação.
2019-11-28 | RDO 05 | Turbidez | Elevação dos valores a partir do dia 21/11/19 | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 21/11/19, elevação ocorreu devido a incidência de chuva que ocorre em regiões a montante da estação.
2019-11-28 | RDO 04 | Turbidez | Aumento do valor | Observado aumento de turbidez a partir do dia 20/11/19, condição gerada devido a incidência de chuva que ocorre na região ( registro de chuva em estações sentido a montante do rio).
2019-11-28 | RDO 08 | Turbidez | Elevação dos valores entre 21 e 24/11/19. | Identificado aumento de turbidez a partir do dia 21/11/19, dados foram provocados devido a incidência de chuva em regiões no sentido montante do rio.
2019-11-29 | RMH 01 | Todos | Atualuzação do dataloger/ Transmissão alterada de 30 para 60 min. | Realizada atualização do firmware do Datalogger, versão inserida CR300.Std.09.02. Inserida também nova programação no Logger, modificando o intervalo de tempo entre as transmissões de 30 minutos para 60minutos. Realizada limpeza e verificação do pluviômetro, equipamento aprovado.
2019-11-29 | RDO 12 | Nivel de água | Ajuste de offset. | Realizado ajuste de offset de nível em 8 cm, valor de discrepância apresentado entre sensor e régua.
2019-11-30 | RDO 16 | turbidez | Pico isolado no dia 28/11/19 | Identificado registro de picos de turbidez, dados ocorreram em momentos distintos e já se encontravam normalizados no momento da manutenção, não sendo possível identificar sua possível causa. Por experiência de campo achamos que possívelmente foram provocados por alguma obstrução momentânea no campo de atuação do sensor